# 东台市中医院检验环境系统与设备采购项目

# （不见面交易▲F5.5版）

# 招 标 文 件

编号：DTCG-2021-ZB011

# 招标人：                                       (盖章)

# 法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

# 采购代理机构：                                 (盖章)

# 法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2021年2月20日

# 招 标 公 告

项目概况

东台市中医院检验环境系统与设备采购项目的潜在投标人应在东台市人民政府公共资源交易中心dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html获取招标文件，并于    2021年3月17日15点00分（北京时间）前发送投标文件的PDF文档并到达指定的邮箱。

# 一、项目基本情况

项目编号：DTCG-2021-ZB011

项目名称：东台市中医院检验环境系统与设备采购项目

预算金额：1300万元

最高限价：1300万元

采购需求：详见招标文件附件

合同履行期限：120日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

# 二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2019年度或2020年度财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## 3.本项目的特定资格要求：

## （1）投标人如委托授权委托人参与投标，则授权委托人须为本单位正式职工并提供投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）投标人具备《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案证》或《医疗器械生产许可证》）。

# 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前1日。

地点：网上。

方式：在东台市人民政府公共资源交易中心网站获取招标文件，网址：dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html。

售价：0元。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年03月17日15时00分（北京时间）。

开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务中心大楼四楼）。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

本项目不接受进口产品投标（如为货物采购）。

本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构投标：否。如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东台市中医院

地    址：盐城市东台市东台镇北关路6号

联系方式：0515-68009132

2.采购代理机构信息

名    称：江苏策诚工程咨询有限公司

地　　址：东台市唯诚大厦20层

联系方式：13770279267

3.项目联系方式

项目联系人：王润新

电　　 话：13770279267

第一章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划 | 通知书编号：东财购通【2021】008号 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台市中医院 地 址：盐城市东台市东台镇北关路6号 联系方式：0515-68009132 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏策诚工程咨询有限公司 地 址：东台市唯诚大厦20层 联系方式：0515-885269366 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：东台市中医院检验环境系统与设备采购项目 项目编号：DTCG-2021-ZB011 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 预算金额：1300万元 |
| 1.1 | 最高限价（如有） | 最高限价：1300万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 (接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 招标人通过网上澄清的时间 | 提疑：2021 年3月 1 日11时（北京时间） 答疑：2021 年3月1日18时（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：120日历天 履行地点：东台市中医院雅居院区 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 三 年 |
| 3.3.1 | 代理费用的收费标准 | 按国标的32%收取 |
| 3.3.2 | 代理费用的收取方式 | 由中标人支付 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件接收的指定邮箱 | ccgc001@126.com |
| 3.9.1 | 投标截止时间 | 2021年03月17日15时00分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2021年03月17日15时00分（北京时间） |
| 4.1.2 | 腾讯会议号 | 782 709 916 |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人 其中采购人代表： / 人 评审专家： 7人 |
| 5.6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台市中医院 联系电话：0515-68009132 通讯地址：盐城市东台市东台镇北关路6号 |
| 5.7.2 | 投诉受理部门 | 联系部门：东台市财政局 联系电话：0515-89560414 通讯地址：东台市北海中路8号 |

## 1、总则

### 1.1 招标概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经东台市财政局批准，采购计划通知书编号见投标人须知前附表。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称和编号：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的预算资金：见投标人须知前附表。

1.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

### 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向招标人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

### 1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以书面形式向招标人提出，扫描后发送到指定邮箱并电话通知本项目联系人，在邮箱发送主题上标明“疑问”字样。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标人须知前附表中明确的时间通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

## 2、招标内容及要求

### 2.1 招标内容

### 详见招标文件附件清单。

### 2.2 产品质量要求

见投标人须知前附表。

### 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

### 2.4 售后服务要求

2.4.1 投标产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表（采用综合评分法时）；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②2019年度或2020年度财务报告复印件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和授权委托人的身份证复印件）；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（如有）。

（4）投标函；

（5）投标产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类招标）；

（6）投标人的服务承诺；

（7）小微企业声明函（如有）；

（8）联合体协议（如有）；

（9）与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如投标人法定代表人直接参与投标，无须提供授权委托书及授权委托人的有关材料。2）与本项目投标无关的资料不要求提供。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写开标一览表（报价表），说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 投标报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

### 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：见投标人须知前附表。

3.3.2 代理费用的收取方式：见投标人须知前附表。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。但根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.6 资格审查资料

3.6.1 “2019年度或2020年度财务报告”，投标人应提供经第三方审计机构出具的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 招标公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

### 3.7 投标文件签署

3.7.1 开标一览表（报价表）、投标函、参数偏离表（货物类采购）、服务承诺、书面声明、联合体协议（如有）均需加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权代表签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表（综合评分时）均需加盖投标人单位公章。小微企业声明函（如有）需加盖小微企业公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报告、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

3.7.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

### 3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按“3.1 投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到投标人须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称，邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.8.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

### 3.9 投标文件提交的截止时间

3.9.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.9.2 投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

### 3.10 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

## 4、开标及资格审查

### 4.1 开标

4.1.1 开标时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见投标人须知前附表，直接观看直播和在线交流。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

4.1.3 投标人必须在投标文件截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，公布投标人名称、核心产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

### 4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

## 5、评标

### 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家，并报同级财政部门备案。

### 5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系授权委托人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

（1）由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

（2）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）投标报价超出最高限价的；

（4）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（9）投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（10）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（11）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（14）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

（15）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

### 5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

（1）如果采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）如果采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 5.6 评标定标办法

本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

5.6.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

5.6.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 （50分） | 技术参数 | 35 | 1、根据供应商提供的技术参数偏离表应答情况进行评审，完全满足招标文件清单中“技术参数要求”的得满分20分，技术参数要求一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 2、家具陶瓷台面金黄色葡萄球菌抗菌率要求≥99.9%。抗菌率≥99.9%得3分。未达到参数或未提测报告不得分，提供检测报告复印件，并加盖厂家公章。 |
|  |  |  |  | 3、实验家具陶瓷台面需提供 符合国家标准的“破坏载荷”检测报告，当保载时间≥60小时，检测结果样品未被破坏，得3分。未达到参数或未提供测报告不得分，提供检测报告复印件，并加盖厂家公章。 |
|  |  |  |  | 4、无菌室空调采用医用洁净杀菌空调机组，提供医用洁净杀菌空调机组检测报告（参照GB/T19569-2004标准）得3分，未提供医用洁净杀菌空调机组检测报告不得分。提供检测报告复印件，并加盖厂家公章。 |
|  |  |  |  | 5、通风柜陶瓷台面采用四周为翘边碟形，有效阻水外溢，台面凹面储液≥5.7L/m2得3分。未达到参数或未提测报告不得分，提供检测报告复印件，并加盖厂家公章 |
|  |  |  |  | 6、 UPS电源具有负载和温度双控的电源散热装置功能得3分，提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章 |
|  |  | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案，由评标委员会在下列打分区间内进行打分，没有提供的不得分。 设备安装布置合理性进行评分，由评标委员会在2-5分区间内进行评分，不提供不得分。 安装图纸的深化程度及合理性进行评分，由评标委员会在2-5分区间内进行评分，不提供不得分。 安装方案的重点难点进行评分，由评标委员会在2-5分区间内进行评分，不提供不得分。 |
| 三 | 履约能力（11分） | 企业实力 | 2 | 投标人具有实验室空气污染方面科研治理能力，提供相关计算机软件著作权登记证书的，有一个得1分，最多得2分（标书内提供复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 2 | 投标人在实验室空调节能和受控环境方面具有一定实力，每提供1个软件产品证书，有一个得1分，最多得2分（标书内提供复印件加盖投标人公章）。 |
|  |  |  | 2 | 投标人获得实验室安全监控相关的国家相关知识产权局颁发的专利证书的，有一个得1分，最多得2分。 提供专利证书复印件（封面上需体现清晰，可验真伪）、首页、内容页、结尾页等完整页面。 |
|  |  |  | 1 | 2019年度纳税人评级为A的得1分。提供国家电子税务局官网截图证明。 |
|  |  | 项目技术力量配置 | 4 | 提供拟投入本项目专业技术人员清单，根据提供人员的相关性证明材料，由评标委员会根据提供资料情况在2-4分区间内进行打分。(须提供人员专业技术能力证书相关证明材料和近期缴纳的社保证明材料) |
| 四 | 售后服务 （5分） | 售后服务 | 5 | 1、投标人设有完善的本地化售后服务机构及售后服务保障队伍，提供本地化服务机构场所证明、本地驻点售后保障人员清单。根据投标人提供的本地售后服务机构经营场所证明材料、驻点售后服务人员名单（附近期缴纳社保清单）等情况在0-3分之间打分。 2、投标人提供具有稳定可靠的售后技术服务能力和售后服务方案，评委根据所提供的方案合理性、可靠性、是否全面等，在0-2分之间打分。 |
| 五 | 业绩 （4分） | 合同业绩 | 4 | 投标人具有实验室项目业绩合同的，每个合同得1分，最多得4分。需提供合同及验收单，缺一不可。 |

## 说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.6.3 为进一步贯彻落实《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）以及省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业如实提供《小微企业声明函》。

5.6.4 小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.7 质疑和投诉

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起15日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.2.20 招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

5.8.6 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.7 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织招标采购。

5.9 政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，中标单位的注册地在东台的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，可凭中标通知书在与东台市财政局签署了合作协议的金融机构办理授信申请。相关事宜可向东台市财政局采购科咨询，联系电话：0515-89560414。

# 第二章  投标文件格式

## 1.综合评分索引表（采用综合评分法时）

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

## 2.开标一览表（报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

注：单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费（13%）等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

## 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

## 5.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

## 6.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 7.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 8.投标产品功能及技术参数偏离表（适用于货物类采购）

| 序号 | 产品名称 | 招标产品 功能及技术参数 | 投标产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

## 9.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将中标设备在合同签订后     日内全部送达招标人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，招标人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

10.小微企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他         （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）                  元整（¥       ）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年  月    日

注：1 供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.1 如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的所投货物及其报价单位作分类汇总，如所提供明细中混入大型、中型企业制造的货物或者有弄虚作假，则本声明将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

2.2 小微型企业生产制造的所投货物明细及报价汇总表（格式）

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有多个标段，请各供应商按所投标段分别列表。

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （招标人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于     年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（采购计划编号：东财购通【    】     号，招标文件编号：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后 120日内货物全部送达　　　　         　 　　，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

主要设备到场经招标人确认后付合同价的40％，所有货物经安装调试并验收合格后付至合同价的70％，经第三方审计单位审计完成后付至审定价的80％，审计满1年付至审定价的90％，审计满2年付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币100000元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格经招标人确认后无息退还80000元，剩余部分待质保期满后（按投标承诺质保期）无息返还。

2.在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在    小时内到场维修，无法修复时，须在    小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式    份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日

# 招标文件附件

## 附件1 项目需求书

1、设备采购安装内容及范围

1.1、本次招标包含检验科、病理科、输血科招标图纸范围内检验环境系统与设备采购。

1.2、本项目的空调系统原有设备部分已经安装，根据现场实际情况增补室内机组。

1.3、本项目办公桌椅、会议桌椅及投影设备、边台、水槽、台式洗眼器、滴水架、更衣柜、自动鞋套机、货架、卫生洁具、淋浴设施及热水器等所有移动或固定的家具设施设备均按照招标清单采购。结算时按实际供货数量结算。

1.4、投标人应根据招标人提供的图纸及资料、以及国家规范和标准对招标范围内进行深化设计，满足设备按照使用要求。

1.5、本项目招标范围区域的消防需一并考虑，由于房间布局的调整，需投标单位考虑把原有消防设施进行移位。

1.6、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）：

《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版)

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88

《建筑安装工程技术操作规程通风空调》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB50198-2011

《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926

《安全防范工程程序与要求标准》GA/T75-1994

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

2.技术性能及指标：

2.1、普通实验区及办公区装饰设计和施工具体要求：

2.1.1、墙体

2.1.1.1、材质要求：

过道一侧墙体需尽可能利用原有建筑砖墙，尽量做到少拆除。部分需要新建墙体采用75型轻钢龙骨+12mm石膏板。75轻钢龙骨墙体内填充岩棉。走廊采用75GB轻钢龙骨全部到顶，非实验室隔墙龙骨或靠着土建墙的地方可以不到顶。

检验等待大厅及卫生间需新建墙体采用砖砌隔墙。

2.1.1.2、卫生间、淋浴间墙面采用墙砖铺贴及防水。

2.1.2、地面

2.1.2.1检验科、病理科及办公室区域（卫生间、淋浴间除外）采用2mm厚橡胶地板，输血科地面原有瓷砖利旧。

2.1.1、卫生间、淋浴间地面采用地砖，但需先做防水涂料。地砖为防滑砖。

2.1.3、吊顶

2.1.3.1、检验科、病理科、输血科普通实验室吊顶

2.1.3.2、吊顶材质要求：吊顶材质采用50主龙+1.0mm长条形铝扣板，检验科吊顶高度不低于2.8米，走廊及辅助用房吊顶高度不低于2.6米。

2.1.3.3、办公区及辅助用房吊顶材质要求：采取铝扣板吊顶。材质要求：60主龙+600*600*1.0mm铝扣板。

2.1.3.4、本工程范围内的卫生间洁具、淋浴、洗手台盆及卫生隔断等均由投标人负责并施工安装，所有给排水管道、楼层开洞、防水堵漏等也均由投标人负责并施工安装。土建墙体及抹灰、地面找平处理由医院单位负责施工。

2.1.3.5、检验科门窗装饰

2.1.3.5.1、整个施工区域内的门窗等都由投标人负责。手推门为钢质平开门，招标区域内的防火门（除公共区连接的防火门）由投标人负责施工安装。

2.1.3.5.2、窗帘盒采用优质木工板，涂刷防火涂料。

2.2、微生物实验区设计和设备采购具体要求：

2.2.1、本装修工程所采用的部品、材料的质量、规格、品种和有害物质限量等应符合设计要求和国家现行标准的规定。

进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能。严禁使用国家已经明令淘汰的部品、材料。

2.2.2、本建筑装饰工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防潮、防腐和防蛀处理。

2.2.3、材料使用

2.2.3.1、墙顶面采用50mm手工玻镁净化室专用保温洁净钢板

2.2.3.1.1实验室墙面及隔断采用50mm手工玻镁净化室专用保温洁净钢板，吊顶采用净化室专用保温洁净钢板。

2.2.3.1.2板材采用优质彩色图层钢板为面层岩棉为内芯层，通过加压、加热等工序制造而成，密封性能好防火等级高。可满足1小时耐火极限的要求，隔热隔热保温，抗弯抗压，承载力强，即可作为围护结构，又可作为承重结构。采用模块化设计，插入式连接方式，安装灵活方便。其防火等级为A级；彩钢板颜色要与地板和天花板协调、美观、整齐、缝隙均匀。

2.2.3.1.3实验室区域内均采用保温密闭处理，减少实验室的温湿度不受外界环境因素的影响；

2.2.3.1.4穿过实验室的上下水管道用墙板包封于夹缝内并做好保温处理；

2.2.3.1.5实验室空调区与非实验室空调区良好隔离。

2.2.3.1.6吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确。龙骨构架排列整齐顺直，Φ8/Φ10钢筋吊杆，承载龙骨间900-1200mm；

2.2.3.1.7洞口处理：设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称布局合理。开口边缘整齐、护口严密，不露缝。

2.2.3.2、地面及基层处理：

2.2.3.2.1基底表面必须平整，四角方正。不得有裂纹、脱皮和起砂。

2.2.3.2.2基底构造层（保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层）的材料质量、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

2.2.3.2.3铺设橡胶地面粘贴面层的基底表面必须平整，光滑，干燥、密实，洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。

2.3、强电工程技术要求

2.3.1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式。

2.3.2、本工程总配电柜应设于强电井，每个分区应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设于走廊内。

2.3.3、检验科内用电应分开，每室的干线必须独立敷设。配置集中UPS供电系统，总容量200KVA，延时≥2h。

2.3.4、输血科配置UPS供电系统，总容量20KVA，延时≥2h。

2.3.5、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座、插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

2.3.6、医院将总电源线分别引入手术层机房及设备层机房的总配电柜内，机组设备配电总箱、热泵、水泵配电总箱、总配电柜及其后的桥架、线管、电源线敷设由中标方采购安装。

UPS（须包含控制箱）保证负载均衡，须考虑电缆从地下室配电箱引入费用，ＵＰＳ主机位置建议放入地下室。

2.3.7、LED洁净灯具要求：

2.3.7.1、超薄外框一体化设计，体积小巧，外观精致。

2.3.7.2、专业设计，防腐耐潮，不积尘采尘，避免空气乱流。

2.3.7.3、实验区域按院感要求合理配置紫外线消毒灯，要求整体专线布局，在临检区域设置定时控制器。

2.3.7.4、 消防：按消防要求配置合理数量应急灯及安全出口指示灯。

2.4、弱电工程设计和施工要求

2.4.1、电话网络系统

2.4.1.1、每间均分别设有网络插座和电话插座，穿金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井弱电机箱配线架上，由医院接入大楼信息系统。

2.4.1.2、办公区工位均配置内网、外网及电话三个接口，其他仪器设备均使用内网接口。每个实验室至少配置一个电话接口。

2.4.2、弱电监控系统

本次设计区域内设置可控电动枪式彩色摄像头：网络通讯、红外探测30~50M（3.6mm镜头）、防水、防雷、带POE功能，接入大楼原有监控系统。

传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（暖光）；镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）；GB/T28181；CGI；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67

2.4.3、实验室网络对讲系统

2.4.3.1、触摸显示：
2.4.3.1.1、管理主机：采用全触摸屏操作，每个触摸按钮对应一个终端分机，每个触摸按钮上都可添加文字描述信息。
2.4.3.1.2、管理主机之间对讲：管理主机自带摄像头，可相互呼叫，双向可视对讲。
2.4.3.2、终端分机支持双键呼叫，可呼叫指定的一级管理主机和其它高级管理主机。
2.4.3.3、管理主机可启动会议模式，参与会议的终端分机将属于平等关系，可申请发言，也可相互听到发言，实  现多方通话功能。
2.4.3.4、管理主机可启动指挥模式，主机可发起指挥通话，参与的终端分机均可收到，并可对主机做出语音应答或回复，实现多方通话功能。
2.4.3.5、管理主机可对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可在管理主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；支持主机空闲时，能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。
2.4.3.6、管理主机支持对管理的每一个终端分机自动循环监听、监视。
2.4.3.7、主机与分机通话过程中，系统内其它主机可对通话中的主机、分机进行监听、插话。
2.4.3.8、终端分机可存储多个音频文件，能接受第三方软件的控制指令，播放指定的存储音频文件。
2.4.3.9、管理主机上有“托管”按钮，按此按钮便可将所属终端分机托管给其他管理主机操作管理，托管时本机可同时接收到终端分机的呼叫。
2.4.3.10、当终端分机附近有持续大声喧哗时，能向管理主机报警。管理主机可开启或关闭此功能。
2.4.3.11、当管理主机接收到终端分机的呼叫时，可以语音播报该网点终端的编号。
2.4.3.12、管理主机与终端分机通话时，可将通话转接到系统内的任意一台管理主机上。
2.4.3.13、管理主机可设定不同时段的超时无应答上传时间。
2.4.3.14、当终端分机报警后，走动的管理人员可无线手持对讲机接听终端报警及对讲。 
2.4.3.15、管理主机与终端分机通话过程中有其它终端分机呼叫时，可以将通话的分机保持（hold）而选择与其它分机通话。
2.4.3.16、主机与分机通话过程中，可对该分机插播预先录制好的音频文件（Wav格式）。
2.4.3.17、主机与某分机通话时，主机可一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复与该分机通话。
2.4.3.18、当分机呼叫主机时，若主机正处于忙线状态，可将呼叫信息转移到指定的主机上。
2.4.3.19、当终端分机呼叫管理主机超时无应答时，系统可以将终端分机的呼叫上传到其他指定的管理主机上，超时无应答时间的长短可设置（0-240秒任意设定）。
2.4.3.20、当被呼叫的管理主机关机时，系统可以将终端分机的呼叫转移到其他指定的管理主机上。
2.4.3.21、管理主机可对所属的终端分机进行全区广播、分区广播、定时广播、消防广播；广播方式支持mp3文件广播、喊话广播和外接音源广播。 
2.4.3.22、管理主机可实时对管理的每个直属分机进行在线检测，当某个分机不在线时，主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修。
2.4.3.23、系统支持无绳电话接入。终端分机呼叫时，无绳电话可显示终端分机号码，并能通话。
2.4.3.24、管理主机提供Web service、TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。
2.4.3.25、当终端分机有报警信号输入后，终端分机可通过外接音箱播放提示语音。
2.4.3.26、终端分机具有防水，防暴力破坏，须专用工具才能拆卸。
2.4.3.27、可开机故障自检；能防止系统崩溃、病毒入侵。
2.4.3.28、产品可网络在线升级，提供SDK开发包及技术支持。

2.4.4、门禁系统

2.4.4.1实验室有多个外开门，通向大楼其他公共区域，需要根据管理要求设置门禁系统。

2.4.4.2授权人员需要拿出自己的磁卡或输入正确密码，或两者兼备才可进入，并将通行记录保存在监控主机中。

2.4.4.3门禁采用TCP/IP总线型系统，TCP/IP总线通过协议转换器与服务器主机连接，门禁控制器之前通过TCP/IP总线连接。

2.4.4.4门禁系统管理软件是基于Window2003/Xp以上运行的系统，门禁控制器可以支持多种开门方式，自带内存卡，能存储足够多的钥匙卡资料与开门记录。

2.4.4.5电子锁要求断电开门，确保火灾发生时，通过消防切非使电子锁断电开门。

2.5、给排水工程技术要求

2.5.1、医院提供各个给排水接点位置，管道由投标人自行负责施工。

2.5.2、生活冷热水给水管采用PPR管，排水管采用UPVC管。

2.5.3、应按GB50333-2013第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

2.5.4、冷水给水由院方原有的管道井接出，排水管需接至医院已有的排水点上。整个检验科给排水管道及卫生器具在施工范围内。

2.5.5、洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混合龙头。

2.5.6、本工程范围内所有洁具及卫生间的隔断均包含在预算报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

2.5.7、更衣间配置淋浴用80L电热水器，其他区域热水采用局部配置即热型小厨宝或自发热水龙头。

2.5.8、洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

2.5.9、洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

2.5.10、洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

2.5.11、专用洗手池应采用1.2mm厚优质不锈钢板制作，采用红外线感应龙头，设置挡水板。洗手池必须是成品，现场安装。洗手池采用优质不锈钢制造，池内边底均作圆弧处理，厚度为1.2mm，并配非手动的感应水嘴、含恒温阀，自动给皂器。供货前必须由招标人确认式样。

2.5.12、实验区废水排入大楼综合废水管网，经院区统一收集处理后排入市政污水管网。

2.6、普通区舒适空调系统设计和施工要求

多联机空调室内机部分利旧安装

2.7、通风系统设计和施工要求

2.7.1设计要求生化免疫实验区的通风量为8-10次/h。临检实验区走道排风量为6-8次/小时（ACH）。

2.7.2实验室整体通风系统采用热回收式排风机组；

2.7.3通风柜及不锈钢排气罩采用变频离心风机

2.7.3.1、风机具体要求

2.7.3.1.1、具体配置和详细参数，参照详细设计图纸和设备参数清单:

2.7.3.1.2、实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求：

2.7.3.1.3、屋顶风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为玻璃纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上；

2.7.3.1.4、室内吊装风机采用碳钢材质风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。

2.7.3.1.5、风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；

2.7.3.1.6、选用的风机须满足节能的需要。

2.7.3.1.7、排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。

2.7.3.1.8、风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定；

2.7.3.1.9、风机马达为专用马达，配置电机防水、防尘、使用寿命长，气瓶室、试剂室所用风机应采用防爆风机；

2.7.3.1.10、每台排风机可独立操作及运行；

2.7.3.1.11、风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

2.7.3.1.12、除防爆风机外，所有实验室排风机带变频装置，自动调节排风量；

2.7.3.2、PP排风管技术要求

2.7.3.2.1、排风系统要求严密不漏风，由供方对管道、设备、控制系统进行安装、调试。实验室排风管道采用PP耐腐蚀风管，PP板材为厚度≥4mm，该风管耐酸碱 、耐有机溶剂性能较好,保证通风管道符合实验室规范要求。

2.7.3.2.2、当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火调节阀，所有防火阀均带消防信号输出。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀。

2.7.3.2.3、所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

2.7.3.2.4、风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

2.7.3.2.5、安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀（304不锈钢材质）等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，防火阀安装时气流方向应正确，保证阀板转动灵活，连接风管不变形，安装时应设有单独的支吊架。

2.7.3.2.6、支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

风管和配件板材厚度要求（mm）

| 长边尺寸（mm） | D(b)≤320 | 320＜D(b)≤500 | 500＜D(b)≤800 | 800＜D(b)≤1250 | 1250＜D(b)≤2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP板材厚度（mm） | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |

2.7.3.3、通风柜变风量通风系统

2.7.3.3.1、排补风控制系统要求静音设计，风阀要求低噪音;

2.7.3.3.2、限于楼层层高设计要求，排风系统所用阀门高度建议不超过15cm且为多叶式蝶阀;

2.7.3.3.3、实验室通风柜采用风量流量控制方式，面风速只作为显示不作为控制信号;

2.7.3.3.4、实验室新风送风系统采用风量流量控制方式，房间采用余风量控制方式;

2.7.3.3.5、每台通风柜变风量控制系统需要有温度监测，且需要在控制面板上显示数据;

2.7.3.3.6、风阀的流量测量装置和风阀流量控制应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品;

2.7.3.3.7、变风量系统采用快速执行器，从移门移动到系统稳定时间（即移门停止、风量稳定时间）小于2.0秒;

2.7.3.3.8、每台通风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有通风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号;

2.7.3.3.9、支持意外紧急排放功能键.

2.7.3.3.10、支持 Modbus/BACnet 标准协议，能与自控系统直接对接。

2.7.3.3.11、支持 COM 端口连接本地网络

2.7.3.3.12、每台通风柜配置一套 VAV 控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在 2.5秒内迅速稳定到设定值。该系统包括一个变风量多叶片蝶阀、一套快速反变风量控制器向应机构、一块彩屏监控器、一套门高位移传感器。

2.7.3.3.13、具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜风量、温度、门高、面风速值以及所有设置参数,支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节，维持面风速恒定,所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护，避免误操作,具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合,支持本地通信以及网络连接.

2.7.3.3.14、通风柜泄漏率须符合国家合格标准。

2.7.3.4、风阀材质及特征

2.7.3.4.1、PP 材质：通风阀体及阀页采用PP+玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。

2.8、微生物实验区及PCR实验区净化空调系统设计和施工要求

2.8.1、实验室技术参数如下

2.8.1.1、

| 房间名称 | 换气次数 | 洁净度（级） | 温度℃ | 湿度％ | 压差 （对大气） | 噪声db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （次/h） |  |  |  |  |  |
| 无菌室 | ≥25 | 万级 | 18-26 | 40-70 | +20Pa | ＜60 |
| 缓冲间 | ≥15 | 十万级 | 18-26 | 40-70 | +10Pa | ＜60 |
| 真菌室 | ≥8 | / | 18-26 | 40-70 | ±0Pa | ＜60 |
| 缓冲间 | ≥8 | / | 18-26 | 40-70 | ±0Pa | ＜60 |
| HIV初筛 | ≥8 | / | 18-26 | 40-70 | ±0Pa | ＜60 |
| 半污染区 | ≥8 | / | 18-26 | 40-70 | ±0Pa | ＜60 |
| 呼吸道病毒P2+ | ≥25 | 万级 | 18-26 | 40-70 | -20Pa | ＜60 |
| 缓冲间 | ≥15 | 十万级 | 18-26 | 40-70 | -10Pa | ＜60 |

2.8.2、无菌室单独配置一套带回风的净化空调，其他微生物实验室配置一套全新风净化空调机组，PCR实验区配置单独全新风空调系统；

2.8.3、净化空调设备技术参数

2.8.3.1、空调机组的漏风率要符合箱体漏风率不大于0.03%，符合国家压缩手工冷设备质量监督检验中心的检测；

2.8.3.2、空调机组箱体传热系数≤0.5，空调机组箱体维护泡沫塑料板离火自熄性能，燃烧速度达到离火自熄；

2.8.3.3、空调箱体要求

2.8.3.3.1、箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，机组整体环保、洁净，满足净化行业使用要求。

2.8.3.3.2、箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于0.0202 W/m×K，外壁板采用厚度不小于1.0 mm厚的彩钢板，内壁板为不小于1.0 mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于1.0 mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度50 mm。密度不小于45 kg/m3。

2.8.3.3.3、机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，外表面不得采用自攻钉连接；机组现场配备20# 槽钢基础支撑满足空调箱水封后的排水要求。机组底座槽钢采用表面防腐处理的槽钢底座，不得采用钢度差的镀锌钢板或其它形式底座。

2.8.3.3.4、无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施。

2.8.3.3.5、机组在必要的位置必须配置防凝露性能好的钣金材料检修门，以方便日常维护和现场检修之用；密封条整体发泡成型，配合门框上双重刀口密封，密封效果有保证，无泄漏。

2.8.3.3.6、新风、回风采用电动对开多叶调节风阀（送风阀采用手动风阀），阀体需采用厚度不小于2.0 mm以上铝合金材质，叶片需采用厚度不小于1.2 mm以上铝合金材质，调解阀杆需采用方形镀锌合金钢材质，阀杆与叶片采用隐蔽式齿轮传动机构，传动灵活，防腐耐磨，密封性好。对开方式。

2.8.3.3.7、风机段、机组检修门要求配有观察窗，均配有低压（24 V）安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。

2.8.3.3.8、内壁板与机组框架齐平,无突起。壁板之间、顶板与壁板的转角处等密封良好，避免冷桥的产生。

2.8.3.3.9、内、外面板中间填充阻燃性或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构。

2.8.3.3.10、机组出厂时，外面板表面应覆保护膜，以防现场组装时表面被划伤。内采用金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。箱体内表面和接缝处应光滑、连续，防止积尘。空调机组内表面应平整、光滑、无积灰死角，满足食品净化行业使用要求。

2.8.3.3.11、空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶。

2.8.3.4、风机段要求

2.8.3.4.1、电机为全封闭结构，以单速4极为标准，电源为380 V/50 Hz，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，基座可调整。

2.8.3.4.2、风机与电机共用底座，并配有减震架，弹簧减震装置设有消声垫及调节螺栓，风机底座下所配减震器必须为自带运输固定功能为一体的减震器。

2.8.3.4.3、在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上，以计算机组本身的阻力损失，确定风机全压，再选配风机的型号、转速、功率等，确保风机在高效率工作区运行，既使风机噪声最低，又使能耗最低。叶轮要经严格的动、静平衡试验，保证风机安静运行。

2.8.3.4.4、风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求，保证风机低转速运行时不会产生喘震现象。

2.8.3.4.5、风机转速大于800 r/min时，风机、电机支架下设置弹簧减振器，风机出口设置软接管，降低机组振动及系统振动，从而降低机组噪声。

2.8.3.4.6、风机和电机轴承均应采用自润滑密封免维护型滚珠或滚柱轴承，要求轴承的最短寿命不低于4万小时。风机选用轴承，小风机的轴承为密封型，无须加油。

2.8.3.4.7、空调机组的风机选用离心风机，其机组出风口的风速不应大于10米/秒。

2.8.3.5、表冷段要求

2.8.3.5.1、盘管采用铜管铝翅片。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。

2.8.3.5.2、表冷段盘管须采用外径不小于12.7 mm，厚度≥0.33 mm优质磷脱氧无缝紫铜管，穿厚度≥0.1 mm亲水铝翅片结构，采用收缩式机械胀管技术成型，保证铜管厚度不变。

2.8.3.5.3、盘管进出水管用无缝钢管,盘管集管最高处设置有放气阀，排除换热器的空气，确保换热性能不受影响；在盘管集管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。

2.8.3.5.4、表冷器盘管具备专业的盘管选型软件，应确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求。

2.8.3.5.5、空调机组选型截面风速≤2.5 m/s。

2.8.3.5.6、空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不超过2.5 m/s，若超过2.5 m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施，挡水板采用铝合金或不锈钢材质，边框厚度不小于1.5 mm，叶片厚度不小于1.0 mm。

2.8.3.5.7、冷盘管均采用铜管、亲水铝翅片。冷盘管、热盘管翅片整齐，片距均匀，无明显碰撞损坏。气压试验压力为设计压力的 1.2 倍时，保压至少1 min，进行密封性检查，应无渗漏；水耐压试验压力为设计压力的1.5 倍，保压至少 3 min，进行耐压检查，应无渗漏。

2.8.3.5.8、水压试验应为设计压力的1.5倍(允许偏差±0.02 Mpa)，保持压力时间≥ 3min；气压试验应为设计压力的1.2倍(允许偏差±0.02 Mpa)，保持压力时间≥ 1min；表冷器压力：最大运行压力不低于1.6 Mpa。

2.8.3.6、加热段要求

2.8.3.6.1、采用翅片式PTC电加热器，表面温度低，无明火，无火灾隐患。

2.8.3.6.2、表面恒温，换热面积大，加热均匀，品质卓越。

2.8.3.6.3、表面不带电，不会漏电、放电或短路。使用安全可靠。

2.8.3.6.4、热容小，散热快，节能效果明显。

2.8.3.6.5、采用铝翅片，防腐蚀，散热好。

2.8.3.6.6、配有高温保护开关，可与自控系统连接。

2.8.3.7、过滤段要求

2.8.3.7.1、初效过滤器滤料：棉纤及化纤混合无纺布滤料，初效过滤器采用G4级过滤器，效率＞90%。(EN779)，过滤器框架应为铝合金框架。

2.8.3.7.2、中效过滤器采用F6袋式过滤器.框架至少应为16 gauge镀锌钢。滤料：熔喷高密度超细合成纤维、用衬面加强以形成毡状滤料。

2.8.3.7.3、空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，拆卸方便，过滤器能从检修门取出。

2.8.3.7.4、各级空气过滤器前后应安装压差计，便于观察过滤器阻力的变化。测量接管应通畅，安装严密。

2.8.3.7.5、通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于85%。

2.8.3.7.6、采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。

2.8.3.7.7、过滤器由弹簧卡固定在过滤器框架上，以方便过滤器的更换。

2.8.3.8、净化空调风管技术要求

2.8.3.8.1、空调风管采用优质镀锌钢板制作；

2.8.3.8.2、除有特殊说明者外，风管各段衔接方式应采用共板法兰连接，法兰间用5 mm厚自粘海棉密封垫密封，转角接头做成企口；

2.8.3.8.3、风管上安装各种调节配件时，必须注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，以便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染；

2.8.3.8.4、风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶，风管连接不应采用内法兰；

2.8.3.2.20、风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定(防火阀必须单独配置支吊架)，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架；

2.8.3.8.6、镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25 mm(±2.5%)；

2.8.3.8.7、风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料；

2.9实验室环境设施的自动控制与远程监控要求

2.9.1系统功能目标

2.9.1.1安全性：安全性包括自控系统控制回路电气线路的安全性，控制器传感器电气元器件等产品的安全稳定性，以及操作屏、现场控制切换按钮、上位机箱的静电安全性，保证系统操作人员的安全。

2.9.1.2准确性：准确性包括控制器的数据采集的准确性、控制仪表精度的准确性，执行机构行程的准确性。保证温湿度、房间压力、管道静压控制的准确性。

2.9.1.3舒适性：四季室外温度变化，实验室需要保证一个正常的温度环境，实验室通过空调自控系统，自动调节实验室的温湿度，提供舒适的实验环境。

2.9.1.4多样性：实验室的通风系统根据实验室各自的环境需求不同，配置不同的排风系统以及多房间切换控制系统。当某一实验室不使用时，通过房间控制器切断房间送排风，送、排风机根据管道静压自动调整频率，达到多样、多线程控制以及节能的效果。

2.9.2设计要求

2.9.2.1每一套控制系统应采用不小于10寸的液晶触摸屏，作为整个实验室的操作显示人机界面，所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作。并且可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。

2.9.2.2主控制器及IO扩展模块

控制系统具备可扩展性，IO模块需预留20-30%的点位余量。

控制器控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。控制器建议选用PLC，本次投标不接受DDC控制器投标

控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。

电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000-6-2，IEC 61000-4-2，IEC 61000-4-3，IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，EN50081-2规定的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。 数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。

2.9.2.3控制箱体

采用1mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体(安装底板1.5mm厚),外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，为确保防护等级为IP54，要求门框与门边所有接合处均采用聚氨酯发泡密封条进行密封，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。柜体全框架结构，侧板、顶板、底板均可取下，以方便安装检修。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇及进气过滤网，保证柜内通风。散热风扇采用精度、长寿命双滚珠轴承，铝合金压铸防腐结构。

2.9.2.4低压电器

低压电器设备，断路器及交流接触器应在标准容量配置的基础上留有30%的冗余量。

2.9.2.5传感器：温湿度、温度、压力、压差变送器

具体技术性能指标应达到： 温度测量精度不低于±0.3℃（全测量范围内），风管温度测量范围应涵盖-40℃～60℃，相对湿度测量精度不低于±2.5%RH（全测量范围内），相对湿度测量范围应涵盖0～100%RH。采用0-10VDC的信号输出或RS485通讯。

压力测量精度不低于±2%FS，采用4～20mA或0-10VDC的信号输出。

压差变送器工作环境温度应涵盖-18℃～65℃，工作电压为12~30VDC，测量压差范围应为0~1000Pa，输出信号为1-10Vdc。

2.9.2.6风阀执行器

扭矩均不小于5NM，比例调节型风阀执行器可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压DC/AC24V。

2.9.2.7控制线缆、桥架

控制线缆根据控制信号种类及距离选用0.75mm2的多芯护套线缆。相关线管、桥架均采用热镀锌喷塑钢制，厚度不低于1.2mm。具体控制线缆规格、数量按照各投标单位的深化设计并满足控制要求为准。

2.9.2.8传感器分布

空调机应包含(不仅限于)：送风温湿度、回风温湿度、送风压力、滤网压差传感器、风流开关、防冻开关等参数。

2.9.2.9控制要求

2.9.2.9.1风机

监控风机运行、故障状态。风机与送、回风防火阀连锁，若其中有一只防火阀动作，则应输出电信号，风机关闭。

送风机，排风机以及新风电动密闭阀应进行电气联锁，联锁程序为：先启动送风机，同时开启新风电动密闭阀，再启动排风机；关闭时联锁程序应相反。风机采用一键启停方式，在故障状态下， 自动关闭风机。风机频率根据送风压力与设定值比较进行变频调节。

2.9.2.9.2风阀

跟风机连锁的风阀，有开反馈才能开启风机，如果风阀执行器无开关反馈，则要打开风阀的时候，延时才能开启风机。防火阀跟消防联动，防火阀关闭时，关闭所有风机及其他设备。根据房间压差调节支管排风阀门开度大小。保持各房间压差梯度。根据用户对房间的需求，对不使用的房间关闭其送、回电动阀。

2.9.2.9.3压差传感器

监测过滤网两侧的压差值。设置压差上下限，超出报警。

2.9.2.9.4温度回路

比例二通阀控制：根据回风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。根据季节交替，改变室外机运行模式。

控制系统的温度控制波动度达到或优于±0.03℃。需符合省级或以上的法定计量院针对控制系统的校准。

电加热控制：根据回风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。

2.9.2.9.5湿度回路

除湿工况:根据回风湿度与设定值比较，调节比例二通阀的开度进行除湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

加湿工况:根据回风湿度与设定值比较，调节加湿器的输出进行加湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

2.9.2.9.6实验室压差控制

实验室回、排风电动调节阀的开度根据房间压力与设定值比较，通过PID算法自动计算输出，能自动将房间压力调整在要求范围内。

2.9.2.9.7管道恒压控制

送、排风机频率根据送、排风压力与设定值进行比较，通过PID算法自动计算调节送、排风频率，保证通排风系统在减少负荷的情况下，能自动将送排风阻力调整在恒定范围内。

2.9.2.10组态软件要求

2.9.2.10.1系统软件基本要求

系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机. 一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。系统分类应用软件应使用同一种高级语言, 采用同一种数据库管理系统设备可以在“在线”运行情况下，方便地修改程序，改变设置点，调节设置时间。所有设备应该用高级的适合工程技术人员的编程语言，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑和做其它类似的工作。过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。

需具有有关计算机的需求分析以及硬件、软件、安装、调试等方面的具体要求。另外，卖方应负责本标书规定的安装调试、软件编制及培训等，直至正常运行。软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等图形界面，并对数据进行不同需求的分析。设备故障及报警能够在监控界面第一时间自动弹出。

2.9.2.10.2图形及组态

图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错. 支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)。

用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 为BMP, PCX, JPG, AUTOCAD工程设计图(DWG)等。

重要的界面应利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面. 除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作. 系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件. 组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程. 系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术. 可同步显示模多个拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表. 显示屏所显示的画面均可以实时打印出来。

空调设备的监控功能：具有RS232或RS485接口，可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、告警信号的传送和控制功能，通信协议符合原邮电部相应规定。每台机组配置GPRS监控模块，可以远端下载程序，远程诊断。可建立远程服务中心，可以通过web云服务平台随时监控设备运行状态。能够远程监控控制实验室机组机组运行情况与实验室环境，实时监控控制实验室的运行。

2.10、纯水系统设计和施工要求

2.10、纯水系统设计和施工要求

2.10.1 配置超纯水系统（含水处理设备），制水量大于500L/h,纯水管路要求到达临检、生化区域，出水口电导率小于0.055μs/cm；

2.10.2 纯水管路系统采用316不锈钢材质.

2.10.3设计基础条件

2.10.3.1源水水源：自来水，符合国家《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006；

2.10.3.2设计温度：25℃；

2.10.3.3源水水质分析：设计基于进水为市政自来水；

2.10.3.4设计界线：制水系统源水进水口第一接口起至水系统终端设备出水口第一接口止；

2.10.3.5其他涉及的设计条件将在技术讨论中确定；

2.10.4系统使用条件

2.10.4.1源水进水管：用户应将源水进水管送至纯水系统源水进水口位置，进水管管径建议DN25；

2.10.4.2源水供水要求：流量建议≥1.0m3/h；压力建议≥2.0kgf/cm2；

2.10.4.3制水间要求：温度≥5℃、远离污染源、避免阳光直射、无震动、地面平整并带一定坡度指向室内排水方向、设置室内排水沟，并与室外排水相连、制水间根据设备运行载荷需要设置必要的基础（如需要）。制水间的通风、照明等设施用户自行完成;

2.10.4.4供电电缆：电压：三相380VAC，电源频率：50Hz，功率：6.0KW

2.10.4.5系统废水处理：排至制水间内的下水管道；

2.10.4.6占地面积约：15-25m²

2.11、智能采血系统、标本分拣系统设计和施工要求

需提供采血机2台，4个采血工位。

2.11.1.多功能采血工位：

2.11.1.1、按照医院场地配置长度合适的采血工位，每个或每两个采血工位配置一台真空采血管备管机，每个采血工位间配置隐私挡板；

2.11.1.2、采血管传输线为一体式链板结构，避免试管滞留；采血工位人体工程学设计，患者侧底部采用防踢不锈钢材质；采血桌面为专业医用理化板，耐消毒、高强度、防划伤，患者触感温和。安装方便，可便捷拆卸后对采血工位内部消毒；

2.11.1.3、标本传输轨道无缝对接分拣机，实现采完血的标本即时自动进入分拣机核收分拣。

2.11.1.4、采血工位配置工作电脑及条码扫描器，护士可用工作站的条码扫描器扫描患者的等候号票上的条码进行身份核对；

2.11.1.5、配置主控服务器1套，四核处理器主频≥3.2GHz,内存≥8G，硬盘容量≥1T；

2.11.1.6、采血工作站用户各自在工作站的电脑登记，可根据患者排队情况灵活调节采血窗口开放数量；支持临时挂起，智能分流功能；

2.11.1.7、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求；

2.11.1.8、工作量统计：具备每个采血窗口工作量自动统计功能，并可输出；

2.11.2.双通道智能真空采血管备管机：

2.11.2.1具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管的功能；

2.11.1每两个采血窗口落地式放置一台全自动真空采血管备管机，贴好标签的空试管分别收集在两侧独立小周转盒中，机器底部有储物柜能够容纳常用耗材；

2.11.2机器宽度≤410mm，节约医护操作空间；

2.11.3处理能力：单台备管机最高备管速度≥2300管/小时；

2.11.4采血管规格：支持满足直径：12～18mm、长度：75～110mm范围内所有品牌的采血管，支持符合要求的特殊应用类采血管；采血管按需放入不同的滑道；

2.11.5在线采血管种类：同时支持采血管≥10种/机，可无限扩展采血管种类；

2.11.2.7左右两侧双紧急通道：采血管种类可无限扩展，支持特殊应用类采血管；对于特殊采血需要的采血管可直接垂直投入机器顶部的投管口，即时打印，避免手工贴标；

2.11.2.8最大采血管容量：≥500支/机；

2.11.2.9采血管储管仓：滑道式独立储管仓位，支持同一种采血管放置在多个储管仓的设置；

2.11.2.10取管方式：高速变轨式选管。拒绝机械手选管，避免夹持试管帽常见的试管掉落风险。

2.11.2.11试管出口：双通道自动送管，左右两侧各有两个试管出口，粘贴好标签的采血管分别落入两侧试管出口的收纳盒内

2.11.2.12试管出口离地高度480-570mm，符合人体工程学要求，方便采血人员拿取；标贴好标签的试管直接落入试管出口的收纳盒中，拒绝通过额外的机械装置将试管盒提升到所需位置。

2.11.2.13打印机：4台内置式热敏打印机，不需要碳带、墨粉、硒鼓等耗材；

标签纸规格：40-50mm*30mm；

2.11.2.14标签粘贴位置：可自动识别原采血管的标签位置，自动调整标签粘贴的位置，自动寻边，精确对位贴标，保留透明完整的观察口；标签粘贴位置可调节；

2.11.2.15打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等；

2.11.3.标本分拣核收系统：

2.11.3.1分拣类别：14+1个类别；

2.11.3.2分拣速度： 2500支试管/小时；

2.11.3.3待拣仓容量： 1500支；

2.11.3.4拣出仓容量： 300支；

2.11.3.5进管方式：轨道自动输入或试管集中倒入；支持与智能采血流水线对接，采完血的标本通过传输轨道自动载入分拣机的待分拣仓；

2.11.3.6出管方式：主机将试管自动导入至相对应的分拣仓；

2.11.3.7分拣形式：按条形码信息进行自动分拣；

2.11.3.8具备自动核收标本，记录接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本量分析、标本流程监控等功能；

2.11.3.9可处理条码制式：支持30位的条形码，支持Code128，Code39，Codebar等；

2.11.3.10试管类型：封闭试管，直径8~19mm，长度75mm~122mm；

2.11.3.11滑盖式待捡仓仓门：可滑动打开待捡仓仓门，批量倒入试管；

2.11.3.12可自动探测料仓是否有标本输入，实现自动启停分拣功能；

2.11.3.13应急接收功能：当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能；

2.11.3.14分拣仓观察窗口：具备透明玻璃分拣仓观察窗口，可直观查看已分拣情况；

2.11.3.15开放式分拣仓，具备在不停机的情况下倒管入仓，和取走分拣好的标本的功能；

2.11.3.16外挂式ERROR仓：错误条码、超时标本可自动导入到外挂式ERROR仓；

2.11.3.17整机操作简单，简便易学。内部智能化控制分拣，不需人工干预，分拣全程信息一目了然；

2.11.3.18系统显示屏可显示仓位信息，已分拣采血管的数量，检验类别的功能；同时可查询、导出分拣核收系统工作数据；

2.11.3.19具备满仓提前预警功能；

2.11.3.20具备单机工作及与实验室的其它实验系统连接的功能；

2.11.3.21可扩展选装喷码模块，可在扫描核收的同时，即时生成标本序列号并打印在采血管上，有效避免人工编号可能出现差错的功能；

2.11.3.22可接驳扩展模块，在不影响设备性能的同时将分拣类别提升至22个以上；

2.11.3.23额定电压/功率：220V/1.2KW；

2.12、家具设计和施工要求

2.12.1 实验台（边台、仪器台）

2.12.1.1、边台尺寸规格：陶瓷台面，全钢结构边台，柜体框架为40*60mm的冷轧钢管，钢管厚度1.2mm,边台尺寸L*W*H（L*800*850mm），中央台尺寸L*W*H（L*1500*850mm）；

2.12.1.2实验台台面、仪器台面、水槽台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温，水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。

2.12.1.12柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

2.12.1.12.1钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

2.12.1.12.2钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

2.12. 2、活动柜

2.12.2.1钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。

2.12.2.2整体采用≥1.0mm冷轧钢板。

2.12.2.3所有钢制部件均需酸洗磷化，表面采用环氧树脂粉静电喷涂，防腐处理，表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象。

2.12.2.4柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。

2.12.2.5柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

2.12.2.6柜体深度≥500mm，两面，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为700mm (±2%)。

2.12.2.7抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理抽屉面板为双层结构，内部填充消音棉，抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；抽屉能抽出≥330mm；抽屉设计应方便拆卸。

2.12.2.8门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内侧设有防撞橡胶垫，面板为双层结构，内部填充消音棉。

2.12.2.9底柜活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应≤20mm。

2.12.2.10底柜：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

2.12.2.11所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

2.12.2.12所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。

2.12.2.13座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

2.12.2.14万向轮：底柜带4个万向脚轮，前排带刹车，后排无刹

2.12.2.15装饰封板：依据图纸及相关说明所示，靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

2.12.3高柜（试剂柜、更衣柜、器皿柜）

2.12.3.1规格：（长×宽×高）900×450×1800mm；

2.12.3.2产品结构：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。

2.12.3.3柜体：采用≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

2.12.3.4柜门：柜门厚度不小于20mm，双开门设计，夹层内具消音材料；门板采用优质冷轧钢板≥1.0mm厚冲压而成，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点，上下对开门，上柜门镶嵌220*640*4mm清玻璃，通透式的设计，美观大方。配置橡胶缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；部分柜门内嵌5mm钢化玻璃，带锁。带PVC玻璃框。

2.12.3.5活动层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉未喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。

2.12.3.6合页：采用厚1.8mm及以上的编号304不锈钢板成型五节式合叶不锈钢合页，柜门与柜体垂直开启角度180°，门承重负荷不低于90kg（不低于100000次），开启和关闭时柜门吻合较好，柜门的位置应保持固定，无噪音，防酸碱，耐腐蚀，由不锈钢螺丝固定，除有特别说明者外，每片门板至少配置两只不锈钢五节合页。

2.12.3.7拉手：采用PVC暗拉手或C型拉手，外形美观，设计人性化；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。

2.12.3.8地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。

2.12.3.9螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。

2.13.5落地式紧急洗眼器

2.12.5.1冲淋装置：带有洗眼喷头和洗眼盘，各部分模块化，可方便拆卸检修。

2.12.5.2喷头距安装底座高度为2220mm，在距地面高度1524mm的水平面上，喷头散发的水可达到的最小直径为508mm，该范围可绝对保证冲洗人员的全身安全有效冲洗。

2.12.5.3主体材质：铜质，环氧树脂烤漆，耐腐蚀。

2.12.5.4冲淋喷头：向下拉动开关手杆，冲淋头开关球阀在1秒钟的反应速度内快速开启，15分钟内，持续出水量平均可达75.7升/分钟。

2.12.5.5洗眼喷头：铜质，内置恒定水流量调节阀，保持水流以26升/分钟的恒定温和状态流出，保护眼球在冲洗时不会受到水流的过激冲击。

2.12.5.6洗眼盘：不锈钢烤漆，可用于清洗面部和手部，带出水口。

2.12.5.7最小工作压力：1.5bar选用SUS304不锈钢无毒材料，洗眼盆高度适宜，双水孔出。

2.12.5.8洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经。

2.13台式洗眼器

2.13.1材质：铜制

2.13.2出水口：防尘胶盖；

2.13.3功能：手按制动式按钮

2.13.4软管材质：不锈钢软管，坚固耐用，密封性能优良

2.13.5喷头：喷头部分符合DIN EN246标准；

2.14水龙头

2.14.1材质：实验室专用白色铜制一体成型三联鹅颈水龙头，耐腐蚀、耐热，陶瓷阀芯。

2.14.2开关按钮：高密度PP开关旋钮，人体工学设计，手感舒适鹅颈管可360°旋转。

2.14.3使用寿命：开关50万次以上，设三联鹅颈水龙头、冷热水龙头。

2.15PP水槽（中号）

2.15.1尺寸规格：（L*W*H）550*450*310mmmm

2.15.2材质：采用优质PP材质水盆。耐强酸碱，抑菌、易清洁，耐腐蚀，耐有机溶剂，耐150度以下高温。

2.15.3台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。

2.15.4附件：配PP材质堵臭装置。

2.16滴水架

2.16.1尺寸规格：（L*W*H）550*700mm*120mm

2.16.2材质：采用高密度PP材质。

2.16.3滴水棒：PP材质，并可随意调整上下左右位置，可调间距最小为10mm。

2.16.4可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用

2.17内补风型通风柜技术要求

2.17.1通风柜内部需采用内补风结构设计，柜体开口面设置三个补风送风口，补风风量总和与排风风量比例必需控制在恒定70%比例。

2.17.2通风柜需采用隐藏式风道设计，整体风道设计不影响柜体美观，结构稳固，耐用；风道需采用灵活的模块化设计，安装、检修、维护方便。

2.17.3室外新鲜空气通过通风柜内置补风风道直接送入通风柜，必需确保通风柜内气流流型平稳，不能出现乱流紊流现象，同时能顺利将通风柜内有毒有害气体彻底排出室内。

2.17.5在保障通风柜绝对安全的情况下，在现有技术可行的情况下，建议内补风型通风柜排风量设置为传统通风柜排风量的60%为最佳值。

2.17.6内补风型通风柜所采用的补风设计，必需保证玻璃视窗前后各设置一路补风出风口，减小玻璃视窗前后温度差值，此设计方式可保证冬季室外气温过低时，视窗移门上不结霜、结雾。

2.17.7内补风型通风柜，底部补风必需能形成稳定气流，在可视化烟雾测试中，能形成良好的导流效果，可以将烟雾通过导流孔板完全排出，不允许产生乱流现象。

2.17.8通过控制面板关闭排风柜之后，排风柜照明需要延迟1分钟后自动熄灭，让实验人员在有足够照明的情况下安全离开实验室。

2.17.9通风柜需采用整体模块化设计，模块化组装和拆卸，便于维护保养和维修。安装现场不允许存在打铆钉或者其他任何可能对柜体漆面造成破坏的安装工序。

2.17.10宝钢冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

2.17.11调节门玻璃材质采用6mm（3+3mm）钢化双层夹胶片防飞溅安全玻璃，实验过程可中保护人身安全，即使玻璃破损也不会对人产生伤害。

2.17.12视窗采用链条传动结构设计。视窗配重平衡度高，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。

2.17.13移门视窗滑轨为抗腐蚀PP材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置。移门拉手和移门同宽，材质可以是铝合金或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。

2.17.14全罩式LED灯设计，满足IP65防护要求，确保通风柜台面工作区域的照度不低于750LUX。其设计为快速启动类型；灯罩底部6mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上，可避免电气设备与柜内气体接触。灯罩采用镜面反射设计，并便于更换和维护。

2.17.15底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置一只双开门款式底柜单元，一只单开门柜体单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并设有下柜排风口。通风柜底柜安装可升降调整脚和可移动滑轮组。

2.17.16通风柜台面

2.17.16.1采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体四周翘边碟形实验室工业陶瓷板台面（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面釉面采用实验室专业色釉，有效阻水外溢。配备防火、耐高温、耐腐蚀的陶瓷水杯，配备的陶瓷水杯和通风柜台面、实验台台面、水槽台台面品牌一致。

2.18 等候区连排座椅建设单位负责采购安装，不在本次招标范围。

2.19 智能型危化品安全储存柜

2.19.1材质：钢制（柜体柜门均为双层钢板结构）

2.19.2外部尺寸：900*510*1980mm

2.19.3门型：双开门

2.19.4锁具：配备平板锁+挂锁，实现双人双锁管理。

2.19.5层板： 3块可调节钢制活动层板

2.19.6颜色：黄色、蓝色、白色可选（建议黄色，白色和蓝色交货期长）

2.19.7过滤器数量：1只

2.19.8风机数量：1只

2.19.9显示屏:7英寸液晶触摸屏

2.19.10静电接地线：1根

2.19.11功能：

2.19.11.1在线监测：具备TVOC监测、温湿度监测功能，超标时可声光报警，并联动风机及时启动排风消除潜在隐患。

2.19.11.2远程报警：当参数超标时可远程推送报警信息至用户及管理部门手机。

2.19.11.3远程控制：用户可通过手机实时查看运行参数，紧急情况下可远程控制该安全柜系统。

2.19.11.4定时排风：可定时开启/关闭风机。

2.19.11.5过滤器：配置过滤系统、柜内挥发物经过净化后排放（满足环保检查要求）

2.19.11.6阀门：进风阀门风量大小可调，配备火灾自闭阀。

2.20货架

2.20.1规格：（长×宽×高，mm）1500*450*1800；

2.20.2材质：基材采用优质冷轧钢板，经处理后，表面静电喷塑处理。立柱、横梁厚≥2.5mm，搁板厚≥1.0mm；

2.20.3层板：四层，上下高度可调；

2.20.4层板承重：150kg/每层以上。

2.21生物安全柜

生物安全柜分类：HR40-IIA2  30%外排，70%内循环

外形尺寸：1360*780*2400

工作区尺寸： 1167*610*680

2.21.2 生物安全性：

(1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

2.21.3洁净等级：100级.

2.21.4过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

2.21.5工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

2.21.6 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

2.21.7 气道密闭性：装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s

2.21.8 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%

2.21.9前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃钢化，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制

2.21.10 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

2.21.11 噪音等级：≤65dB（A）

2.21.12 照明：≥800lx

2.21.13 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速

2.21.14 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

2.21.15 具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

2.21.16 抗电强度：电压值5s内上升至1390V交流电压时，保持5s不击穿。

2.22 超净工作台

2.22.1 HCB-1300V  双人垂直流，外径:1430*750*1670 内径:1300*690*520

2.22.2平均风速(m/s）：0.2m/s-0.5m/s；

2.22.3噪音：≤60dB（A）；

2.22.4垂直层流设计，具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；上下分体结构，方便安装运输；

2.22.5平衡式滑动前窗，采用钢化防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强；

2.22.6采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm，洁净度等级优于100级洁净要求，更洁净更安全；

2.22.7微电脑智能控制面板，触摸式按键，容易操控；

2.22.8超强的记忆功能，能记忆紫外灯延时启动时间、杀菌时间、预约启动时间、风机档位等有效信息；

2.22.9凹盘式不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于收集废液和清洁消毒；

2.22.10台面距地面800mm高度，站立、坐式操作均适宜，不易疲劳工作更轻松；5°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳；

2.22.11照明灯和紫外灯互锁功能，屏蔽误操作风险；

2.23 病理取材台

2.23.1规格尺寸：1800*900*1980

2.23.2控制系统：智能液晶触摸显示控制，支持通电开机，防尘耐低高温，3mm厚喷细沙铝合金，前面板IP65防护等级，对流式循环散热。取材台可自动开关机：紫外线消毒，新风风幕，柜体排风，甲醛回收等时间可自由设置，台面喷淋脚踏开关控制；防水电源插座。

2.23.3台面板采用δ1.5mmSUS316不锈钢模具折边成型后焊接，可升降，满足不同升高人员使用，方便舒适，侧板等采用δ1.5mm不锈钢SUS316模具成型，表面抛光拉丝处理；满足医师取材时要求操作方便、防水防锈、防酸碱、无污染易清洗的需要。

2.23.4台面面积大，四周挡水沿，左侧布置喷淋冲洗装置，电动阀门控制，水量大小无级可调，整个取材台面有一定的斜度（≤8°），冲洗时便于水的流动。水池在右侧，水池尺寸：300×300×120 mm，强制排水。冷暖伸拉水龙头，单控冷热水龙头，原装进口精密陶瓷阀芯、抗磨损、耐酸碱，按100万次使用寿命设计，出水口采用独特气泡器软化过滤处理，出水时不会喷溢；

2.23.5进口超静音离心风机，流量≥1500m3/h，噪音≤55Db(a)。侧排风抽风系统，侧面排风，可接新风，抽风罩模具冲孔（长腰槽孔）成型，漂亮美观，抽风罩上方有宽大的存放平台（1700mm*350mm）可以存放取材时所需的物品；抽风罩带不锈钢磁吸式刀架，带新风导入接口及新风散流装置，可导入净化系统新风；

2.23.6取材台下座：一体成型，坐/立取材皆可，符合人机工程学原理，柜门采用可以自动复位的弹簧铰链，开启关闭操作方便；

2.23.7福尔马林罐装系统，方便取材固定；

2.23.8隔离玻璃视窗：采用8mm厚钢化安全防爆玻璃，四周不锈钢紧固围边；

2.23.9带音频功能，可切换开启关闭，3D降噪，背光补偿，400W像素，最高分辨率2560*1440，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。

| 序号 | 配置名称 | 每台/数量 | 配置情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取材台主体 | 1套 | δ1.5mmSUS316不锈钢 |
| 2 | 不锈钢台面 | 1块 | δ1.5mmSUS316不锈钢，电动升降 |
| 3 | 粉碎机 | 1台 | 进口 |
| 4 | 超静音离心风机 | 1台 | 进口 |
| 5 | 龙头 | 2套 | 可拉伸龙头；单控冷热水龙头 |
| 6 | 取材刀板 （含架子） | 2套 | 定制竹制刀板，定制带刻度PE刀板 |
| 7 | 照明灯管 | 1套 |  |
| 8 | 紫外消毒灯管 | 1套 |  |
| 10 | 控制面板 | 1套 | 定制智能液晶触摸屏控制：取材台可自动开关机：紫外线消毒，新风风幕，柜体排风，甲醛回收等时间可自由设置 |
| 11 | 台面喷淋 | 1套 | 脚踩开关控制，水量可调 |
| 12 | 电源插座/护导线 | 2套 | 国标，防水防尘 |
| 13 | 隔离玻璃视窗 | 1套 | 采用厚钢化安全防爆玻璃，四周不锈钢紧固围边 |
| 14 | 紧急洗眼器 | 1只 | 可拉伸紧急洗眼器 |
| 15 | 福尔马林灌装系统 | 1套 | 定制 |
| 16 | 摄像头 | 1套 | 带录像机 |
| 17 | 显示屏 | 1套 | 定制 19寸21寸可选 |

2.24病理切片柜

2.24.1规格尺寸：403*478*1625（每组）

2.24.2采用宝钢SPCC冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，七二十抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，每组存放切片60000张以上），玻片专用抽进口ABS板式滑道，抽屉内置暗锁，防滑功能。拉手采用铜镀沙金，抽屉内有塑料分隔条，便于存档。柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。

2.24.3插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。

2.25病理蜡块柜

2.25.1规格：450*478*1295（每组）

2.25.2采用SPCC冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，每组4节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，每个抽屉可存放标准塑料包埋盒蜡块约600块，每组可存放包埋盒蜡块13000块左右。

2.25.3拉手：暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。专用插槽、标鉴槽一体化冲压成型。

2.26标本冷藏柜

2.26.1温度范围（℃)：冷藏（2~8）。

2.26.2压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

2.26.3专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

2.26.4先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

2.26.5温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。

2.26.6温湿度自动记录存储功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

2.26.7具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

2.26.8除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

2.26.9中空双层玻璃门,坚固耐用。

2.26.10内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑。和发泡体融合牢固，保温性能更好。无异味。

2.27设备安装范围

2.27.1检验科设备安装范围

2.27.2输血科设备安装范围

2.27.3病理科设备安装范围