询 价 文 件

项目编号：YCCG1901-XJ03-01

项目名称：盐城市残疾人就业服务中心康复训练器材及辅助器具采购

盐城市残疾人就业服务中心

盐城市政府采购中心

2019年7月8日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受 盐城市残疾人就业服务中心 的委托，决定就其所需的 盐城市残疾人就业服务中心康复训练器材及辅助器具采购 项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：盐城市残疾人就业服务中心康复训练器材及辅助器具采购

项目编号：YCCG1901-XJ03-01

- 采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市残疾人就业服务中心康复训练器材及辅助器具采购，详见项目需求。

（二）本项目采购预算为 880000元，最高限价为849760元。报价包含但不限于康复训练器材及辅助器具的采购、供货（含运输及保险、送货至施工现场指定地点的上、下力资等）、安装、调试、培训、技术服务、验收、维保服务、管理费、利润、税金以及可能产生的其他所有费用。

（三）供货期：合同签订后7 天内交货、调换完毕，并达采购人使用（验收）要求。

三、合格询价供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　  4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　  5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、供应商须具有独立法人资格的有相关经营范围的生产厂商或代理商。

若供应商为生产厂商，投标时需提供行政主管部门颁发的与本项目相关的有效《医疗器械生产许可证》和《中华人民共和国医疗器械注册证》，提供行政主管部门颁发的与本项目相关的有效《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》。

若供应商为代理商，投标时需提供行政主管部门颁发的有效《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》，且需提供生产厂商与本项目相关的有效《医疗器械生产许可证》和《中华人民共和国医疗器械注册证》。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

（四）本项目 不接受 进口产品投标。

四、询价文件发放（获取）

自询价公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、报价截止时间及要求：报价人请于 2019年  7 月 17  日下午 15：00前将报价文件装订密封加盖公章后，送至盐城市公共资源交易中心502室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼）。

六、本次询价联系事项

（一）采购人联系人： 孟馨馨  ，  联系电话： 0515-69083711 ；

采购人地址：  盐城市府西路1号国投商务楼7F ；

（二）盐城市政府采购中心联系人：倪女士，联系电话：66883502；

盐城市政府采购中心联系地址： 盐城市府西路1号公共资源交易中心5楼502室。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

七、投标文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

八、投标保证金

本次询价保证金金额为人民币壹万元整（无论几个分包），询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价文件一起送达文件接收地点。投标人将询价保证金转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具询价保证金收据。

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529，

退保证金财务咨询电话0515-69083529

对于未按要求提交询价保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市残疾人就业服务中心

盐城市政府采购中心

2019年7月8日

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在 2019 年 7 月 15日下午 17：30 时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（投标供应商须提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等文件。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我中心会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较，甲方提供康复器材单项限价，投标单位单项报价不得高于甲方提供的单项限价。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、采购人在采购需求中对该采购商品的技术参数作详细说明，各投标人在报价时详细了解设备的规格、参数等基础资料，投标人所供货的设备参数必须等于或高于甲方采购设备的技术参数的要求，如低于甲方设备参数的标准，作废标处理。如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

六、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币 中标金额的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

七、小型和微型企业产品价格扣除

1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

第三部分 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据本项目询价招标的结果，签署本合同。

一、项目（货物）内容及需求:详见招标文件第四部分“项目需求”。

二、质量要求、技术标准及售后服务

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 乙方在移交设备时需一并提交相关设备的检测报告（检测报告需国家认可的市级以上质量监督管理部门出具的检测报告，属于医疗器械管理的产品需提供国家食品药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告），否则不予接收。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

4.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价；⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.上述的货物免费质保期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

8.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

9.维护保修要求：

9.1 提供终身有偿维修、保养服务。

9.2 随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

9.3 故障处理：按国家及行业标准对故障进行及时处理。

三、有关费用：项目交付使用前的一切费用由乙方承担。

四、交货地点：采购方指定的具体地点。

五、调试和验收：标书中有规定的按标书的规定执行，没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、结算方式及期限：乙方（供货方）按照招标文件和合同要求交货、安装、调试、技术指导培训，并配齐所有单据，甲方（招标人）验收合格，经审计后付至审定价的90%，余款10%(含质量保证金)，在验收合格满一年后无质量、服务问题一年内付清。

十、保证金：在合同签订后退还投标保证金。同时，乙方向甲方交纳人民币       中标金额的5%作为履约保证金，于合同履约后无息退还。

十一、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理相关手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。

十四、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

2.盐城市政府采购中心YCCG1901-XJ03-01  号招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4.本合同一式陆份，合同双方各三份。

甲方（单位名称）：                        乙方（单位名称）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

第四部分  项目需求

一、技术参数及要求

| 1、PT、OT训练大厅 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 限价 |
| 1 | PT训练床（电动升降） | 1 | 规格：192×125×（40～80）cm 配4轮，且4轮可实现一键制刹 床面采用PV整体发泡成型，现场展示发泡样件。 质量：134.0kg 额定载荷：135.0kg 电源参数：220V、50Hz 用途：用于PT训练患者床上活动。 | 13500元/件 |
| 2 | PT训练床（两折可升降） | 1 | 规格：190×115×（52～86）cm 额定载荷：135.0kg 电源参数：220V、50Hz 用途：用于PT训练患者床上活动。 | 15000元/件 |
| 3 | 多体位治疗床（六折） | 1 | 规格：196×66×(51～96)cm 额定载荷：180.0kg 电源参数：220V、50Hz 用途：根据需要调节床面以便治疗师进行全身各部位的按摩。 | 18500元/件 |
| 4 | 电动直立床 | 1 | 规格：188×80×196cm 脚踏板可进行正反左右四向调节 额定载荷：135.0kg 电源参数：220V、50Hz 用途：偏瘫、截瘫及其他重症患者恢复训练时站立训练。 | 9500元/件 |
| 5 | PT凳 | 5 | 规格：60×43×(42～53)cm 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 | 400元/件 |
| 6 | OT综合训练工作台 | 1 | 规格：192×110×98cm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定、协调性，提高上肢日常活动能力。 组件：上肢协调功能练习器（手指）、分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、生活自助用具、手编织器。 移交设备时移交设备时需出具检测报告 | 5500元/件 |
| 7 | 渐进式上肢综合训练系统 | 1 | 规格：1200mm×1200mm 12种训练模式 可同时训练多人 训练台高度可电动升降 可根据不同康复阶段调节不同阻力级别 阻力调节范围250g-2750g 训练台颜色可选 含以下模块:手指屈伸练习、圆棒抓握练习、姆指对四指抗阻练习、手指捏合练习、互相拉动不同手柄练习、提拉不同手柄练习、四指对姆指灵活性练习、手掌和手腕的背曲练习、多手指抓握（球）练习、手指伸展练习、前臂旋前旋后练习、尺偏桡偏练习 移交设备时需出具检测报告 | 55000元/件 |
| 2、理疗室 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 限价 |
| 1 | 超短波电疗机 | 1 | 1、工作频率：27.12MHz； 2、输出功率：200W； 3、输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，更有利各种不同剂量治疗； 4、连续波输出，温热效应明显，适应一般治疗 5、使用电源：a.c.220V，50Hz，输入功率：900VA 6、配备硅橡胶电极，安全可靠。 7、主要治疗作用是止痛、解痉、消炎。 | 18000元/件 |
| 2 | 电脑双低频治疗仪（痉挛肌治疗仪） | 4 | 特点： 1、 微电脑芯片设计，波形精确，各种参数的调节精度高 2、 双通道低频脉冲电刺激，交替刺激痉挛肌和拮抗肌 3、 可手动调节各种参数：周期、脉宽、延迟、强度 4、 可自动治疗已选择的处方号，共预置了5个处方 5、 多种电极选择：硅导电橡胶（需绑带）、子粘电极、吸附电极（选配） 6、 点状电极治疗：针对某一神经或肌肉运动点的电刺激 技术参数： 1、 输出通道：双通道（A、B通道） 2、 输出波形：A、B两路输出均为方波 3、 脉冲频率：0.1Hz—5Hz，每0.1 Hz递进调节 4、 脉冲宽度：0.1 ms—25ms，每0.1ms递进调节 5、 延迟时间：B组比A组输出脉冲延迟出现，延迟时间从0.1—0.3s，每0.1s递进调节 6、 最大输出电流：0—100mA 7、 总时间：10、15、20、25、30分钟五档 8、 工作电压：交流220V±22V，50Hz 9、 功率：65VA | 6000元/件 |
| 3 | 电脑中频治疗仪 | 4 | 适应症：肩周炎、颈椎病、腰痛、扭伤、软组织损伤、坐骨神经痛、腰椎间盘突出、盆腔炎、附件炎、急慢性疼痛（各部位肌肉、韧带急性扭挫伤、骨关节病等）、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、肌肉劳损等 2． 仪器具有30个专家处方 *3．中频频率：2KHz～8KHz，为双向对称脉冲波，误差不大于±10% 4． 低频调制频率：1/6 Hz～150Hz，误差不大于±5% 5． 输出波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波 6． 波形调幅度：100%、90%、75%、60% 7． 调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制 *8．具有透热输出功能：透热强度1-30档连续可调，电极最大表面温度小于50°C 9． 电流输出稳定度：≤5% 10．处方定时时间： 20min 11．输出电流： 0~90mA连续可调 | 5000元/件 |
| 4 | 空气压力治疗仪（六腔） | 2 | *采用7寸大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； *独有的Icontrol智能控制系统（intelligent control system）,可以快速的选择参数及操作； 特制充气泵，噪声低，充气速度快; *独特叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流,每腔压力可自由关闭，每腔压力可调； *压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，且超过2kPa的持续时间应不大于3min; *定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s; *具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内; *输出通道及模式：具有6个输出通道且模式≥6种,模式之间可自由组合; 工作时，其噪声应不大于60dB(A)； 具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s; 气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%; 气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型； 连接管路具有防止接错的装置和标识； 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 额定电压和频率：AC220V 50Hz； 输入功率：260VA。 | 32000元/件 |
| 5 | 特定电磁波治疗仪（神灯） | 2 | 1、治疗板直径166毫米 2、最大消耗功率250瓦特 3、最高板面温度350度 4、配有具有长通功能60分钟定时器 5、支撑臂伸缩范围800毫米 6、转动角度360度 7、立柱可升高300毫米 | 480元/件 |
| 6 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 治疗体磁感应强度：弱档：7 mT±2mT；强档：14 mT±4mT 治疗通道：4路输出、同时可治疗4人，每一路可独立工作。 治疗时间20—30分钟（可调） 治疗体磁感应频率：由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频。 治疗输出电压：负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V 治疗帽治疗体数量及对应位置：治疗帽有9个治疗体，顶部4个，下边5个可横向移动。主要针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区同时刺激。 治疗帽各导线连接强度：可承受20N的拉力 控制方式：单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，磁感应频率具备自动变频和自由选择频率功能。 显示方式：主机由电子时钟和频率指示灯、功能指示灯等随机显示各种治疗信息。 工作条件及工作电源：环境温度：5℃—40℃；相对温度：≤80℃。电源要求：交流220V±10%，50Hz±2% 存储条件：相对湿度：≤93% 温度：-40℃—+55℃，无腐蚀性气体，通风良好的室内 适应症：缺血性脑血管病、脑损伤性疾病、脑供血不足、脑动脉硬化、老年痴呆、脑萎缩、大脑发育迟缓、帕金森症、癫痫病、失眠、脑疲劳综合症、精神障耐、抑郁症等 | 65000元/件 |
| 7 | 腰椎治疗牵引床 | 1 | 中文数码视窗； 设定值与实际牵引值同步检测 牵引力自动补偿功能； 多种安全设计（最大牵引力999N; 患者遥控急退器；医务人员操作急退键） 技术参数： 电源：220V /50Hz UPS不间断电源：连续工作时间30min（选配） 功率：300W 牵引速度：10mm/s 腰椎牵引力：0-999N 颈椎牵引力：0-200N 总时间：0-60min（任意设定） 持续时间：0-9min（任意设定） 间歇时间：0-5min（任意设定） 阶梯时间：5s 整机尺寸：250×60×70cm 整机质量：约118Kg | 13000元/件 |
| 8 | 上下肢智能康复训练系统 | 5 | 1设备动力控制： 1.1阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 1.2转数：在被动训练时，上下肢转数1-60rpm，步距1rpm； 1.3定时时间：设定范围1min-120min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； 2设备操作控制： *2.1水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练；并提供佐证材料； 2.2高度调节：训练机高度调节范围90-100cm； 2.3彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作； 2.4左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练； 2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 2.6通过方向键可改变运动方向； 2.7主被动训练模式可自由转换或可手动选择 3设备功能： 3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； 3.2具有显示高肌张力功能； 3.3具有语音提示功能； 3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能； 3.5具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能； 3.6具有异常声音控制和按键控制的急停功能 3.7具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能 | 48000元/件 |
| 9 | 蜡疗仪 | 1 | 1、电源：220V±22V 50±1Hz *2、蜡饼厚度：10-18mm可选择。 3、蜡液注满蜡盘时间：≤3min 4、一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置 5、过滤：熔蜡阶段3级过滤 6、杀菌：紫外线杀菌 7、保温箱温差：±0.1℃ 8、保温箱制冷方式：风道循环冷却 9、托盘层数：15层 10、观察窗尺寸:高800x宽150mm 11、熔蜡空间：76L 12、蜡饼制作空间：183L 13、熔蜡温度控制范围：室温60-105℃（默认80℃）。 *14、蜡饼温度设置范围：室温-80℃（默认52℃）。 功能特点 *1、采用大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示，操作更方便。 *2、全自动，一键制作蜡饼，可设置自动开关机、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管和放盘。 *3、高产量，可同时制作5、10、15个蜡饼，满足医院的使用需求。 *4、制饼时间：一小时快速制作蜡饼，可根据蜡饼厚度和环境温度自动调整制饼时间。 5、防护保密，设置相关权限，防止非操作人员随意进入操作。 6、 进度提示，制作蜡饼和消毒剩余状态进度设置。 7、 应急预案，突然断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床蜡饼正常使用。 *8、设备材料，SUS304不锈钢内丹及托盘，外壳喷塑便于清洗消毒。 9、视觉设计，设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况。 10、安全保护，有超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护，确保使用更加安全。 11、每组托盘有单独的出蜡系统 12、可设置每天自动开机时间，自动关机时间 13、循环泵外置过热及低温保护功能防止蜡液堵塞 14、移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀 15、有防止过热的报警装置 16、西门子原装PLC控制系统保证精准运行 17、上置风机避免蜡液溢入 *18、温控技术可以使保温箱内任意一个角落的温差不超过±0.1℃，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。 19、紧急停止装置，漏电保护等7道安全保护装置 20、有记忆功能，记忆上次制作参数 *21、内置15条加热管道，并有超温和低温保护功能 22、整个流程的所有时间可任意设置 23、整个流程中所有温度可任意修改 24、消毒间隔和消毒时间任意设置 25、断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能 *26、无水化蜡技术保证蜡饼内无水分烫伤 | 65000元/件 |
| 10 | 颈椎牵引椅 | 1 | 采用电动实行牵引。适用于各种类型的颈椎病，外伤性颈骨折，错位及脱位，并发不全截瘫或偏瘫，也适用于颈性头晕头痛，血压异常，视力及语言障碍等临床症状。 技术参数： 电源：220V/50Hz 功率：60W 牵引力：0~300N(可调) 牵引行程：＜300mm 尺寸：65×65×195cm（长×宽×高） 重量：约48kg | 4800元/件 |
| 11 | 肌肉振动仪（DMS） | 1 | 1、※ 独有的智能控制系统，可以快速的选择参数及操作； 2、※ 垂直振动频率10Hz～60Hz可调，达到对肌肉刺激不同深度的刺激； 3、※ 主机数码实时显示档位，并分档可调； 4、 可根据客户要求拥有多个不同尺寸治疗头（20mm、25mm、35mm）可选； 5、不同尺寸治疗头可刺激不同部位肌肉，达到全面性； 6、设备重量2.2kg，根据医学治疗原理，此重量最适宜对肌肉刺激深度的良好性； 7、振动仪尺寸：25.2cm x 4.95 cm x 14.47cm 8、振动头振幅：6mm； 9、电机：瑞士原装进口电机； 10、输入功率≤80VA； 11、连续工作时间≥4h； 12、仪器具有输出控制功能开关。 13、※ 执行国家标准GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。 | 18000元/件 |
| 3、康复评估室 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 限价 |
| 1 | 平衡测试训练系统 | 1 | 1. 推车配置双屏幕显示，方便医师指导病人治疗 2. 推车带有升降电机（有线和遥控两种控制模式），适应不同身高的病人 3. 双屏升降式扩展应用到儿童，适用于儿童使用的产品也应通过产品注册，并提供相应佐证材料 4. 具有网络调阅功能，实现科室间实时数据共享与调用 5. 中文操作界面，并带数据库管理功能 6. 多达10个数据分析项目（报告、压力中心、动态平衡、摆动、象限、分布、稳定性、速度、FT傅立叶转换和隆伯格测试） 7. 测试模式包含10种测试条件，可无限扩展自定义测试条件 8. 根据测试分析结果，提供9种不同的训练模式 9. 两种测试模式：姿势测试和平衡测试 10. 自动偏差校准功能 11.再现数据回放功能 12. 对平衡障碍进行精确评价，并提供康复训练模式 13.通过精确的数学模式，实时记录人体重心的运动轨迹 14.平衡测试台带三个测力传感器，每个最大测试值为100KG 15.配置DELL主机、19英寸显示屏以及打印机等外设 16. 平衡测试台参数： 17. 电源：220V 50Hz 18. 规格：500*500*100mm 19. 重量：18KG 20. 负载单元：3个，单个最大测试值100KG 21.A/D转换：12bit 22. 兼容系统：Windows XP/Vista/7/10 | 70000元/件 |
| 2 | 言语、认知康复评估和训练系统 | 1 | 技术参数： 一、软件部分 1、 分角色用户登陆管理，不同角色登陆拥有相应权限； 2、 局域网功能，可实现多机多人训练； 3、 系统随机出题，每次训练的题序不同，并且每题的图片为随机排序； 4、 可对病历信息进行登记、修改和查询； 5、 病历报告系统完善，显示每次评估或训练的曲线，同一病人可添加5次的曲线信息进行对比； 6、 资源编辑器功能，可对资源库和题库进行编辑，添加或删除图片、语音，具备自行编题、出题功能，实现患者的个性化评估和训练； 7、 系统自带图片不少于302幅、自带语音不少于123条并且可以无限扩展； 8、 支持手写笔输入功能，系统自动识别患者听写、抄写的正误； 9、 语音识别正确率达80%以上； 10、支持患者个性化的评估或训练，具备对系统模块进行任意组合、添加、删除功能； 11、具备自动备份功能； 12、系统界面友好，操作方便。 13、该系统的专家诊治系统一般包括系统介绍、病例管理、筛查评估、康复训练四大模块。筛查评估是整个认知障碍的核心，设计了一套基于计算机运算原理的认知障碍评估量表，在达到全智能化终端的同时，还提供了诊断标准，让客户分析诊断的可信度。 14、系统分为：定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。分甄别试和等级试。 | 78000元/件 |
| 3 | 数字OT训练与测试系统 | 1 | 一、系统特点： 1、采用多点屏幕触控技术，融合最新的虚拟现实和人机情景互动技术，为患者提供丰富的数字化认知评估入口，解决认知功能障碍及上肢运动功能障碍两大问题； 2、模块化训练可自由组合，确保每一次的训练组合都符合患者的需要，适应不同类型患者及同一患者不同恢复期； 3、自动分析并生成评估报告，推荐合适的互动训练方案，提供融合视觉、听觉、触觉等多感官的运动控制互动训练，使训练更加简便、有趣和有效； 4、多种数字化互动训练与游戏完美结合，难度等级可选，通过声音、画面等全方位的途径与患者进行互动，提供反馈，充分调动病人的积极性和主观能动性。 二、软件构成及训练程序： 1、认知功能评估与训练：视功能评估、记忆矩阵、卡片记忆、拼图训练、匹配图片、数字认知、分类认知、图片组合、注意力训练、单侧忽略、物品分类。 2、上肢功能评估与训练：打地鼠、目标追踪、上肢导向性训练、注意力协调训练、抓扑克。 3、评估量表：偏瘫手、作业ADL、Berg平衡、肌张力、徒手肌力、MMSE。 4、益智娱乐：雪花飞舞、变换扑克、百货超市、麻将连连看。 技术参数： 电源：AC220V±10%/50HZ±1HZ 触摸屏：32 寸立式红外触摸屏 主机配置：I5处理器、内存4G、硬盘128G（固态）、 独立显卡、Windows7 32位操作系统、 支持1366*768 分辨率、RJ45/USB/VGA 接口 触屏角度调整范围：0°-60°（S 型可调） | 50000元/件 |

供货期限：合同签订后 7  天内交货、调换完毕，并达采购人使用（验收）要求。

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见附表）

文件6  法人授权书（原件）

文件7  其他资格条件（原件）

文件8  询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。

主要专业技术能力有：                       。

供应商名称（公章）：

日期：        年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：        年    月    日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：                公司的         （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权         （被授权人的姓名）         (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YCCG1901-XJ03-01号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：        ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 第六部分  报价单及有关承诺、说明

盐城市残疾人就业服务中心、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（YCCG1901-XJ03-01）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

- 报价单                                              货币单位：人民币元

| 1、PT、OT训练大厅 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 技术参数 | 投标人选用品牌 | 投标人技术参数 |
| 1 | PT训练床（电动升降） | 1 |  |  | 详见采购需求 |  |  |
| 2 | PT训练床（两折可升降） | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 多体位治疗床（六折） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动直立床 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | PT凳 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | OT综合训练工作台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 渐进式上肢综合训练系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2、理疗室 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 技术参数 | 投标人选用品牌 | 投标人技术参数 |
| 1 | 超短波电疗机 | 1 |  |  | 详见采购需求 |  |  |
| 2 | 电脑双低频治疗仪（痉挛肌治疗仪） | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电脑中频治疗仪 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气压力治疗仪（六腔） | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 特定电磁波治疗仪（神灯） | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 经颅磁治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 腰椎治疗牵引床 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 上下肢智能康复训练系统 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 蜡疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 颈椎牵引椅 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 肌肉振动仪（DMS） | 1 |  |  |  |  |  |
| 3、康复评估室 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 技术参数 | 投标人选用品牌 | 投标人技术参数 |
| 1 | 平衡测试训练系统 | 1 |  |  | 详见采购需求 |  |  |
| 2 | 言语、认知康复评估和训练系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数字OT训练与测试系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签订后 天内交货、调换完毕，并达采购人使用（验收）要求。 |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日