东台市区镇大气自动监测网络全覆盖

16个空气站点建设及运维项目

（不见面交易项目）

招 标 文 件

编号：DTCG-2020-ZB038

招标人：         盐城市东台生态环境局          (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：    江苏策诚工程咨询有限公司    (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年  7  月  6  日

关于 东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维 （项目）

招 标 公 告

项目概况

东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维 招标项目的潜在投标人应在东台市人民政府公共资源交易中心dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html获取招标文件，并于2020年 7 月 27 日 15 时 00 分（北京时间）前发送投标文件的PDF文档并到达指定邮箱，邮箱： jsccgczx@yeah.net  。

一、项目基本情况

项目编号： DTCG-2020-ZB038

项目名称：东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维项目

预算金额： 2290.00万元

最高限价： 2290.00万元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维 | 详见招标文件 | 项目 | 1 |

合同履行期限： 签订合同后40日内完成本项目。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人营业执照；

（2）上一年度财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须从事所投产品的生产或销售；

（2）投标人授权委托人须为本单位正式职工；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）投标人非主要监测分析设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）制造商的，所投设备为进口品牌的，提供制造商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺证明文件，加盖制造商公章。投标人为主要监测分析设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）制造商的，提供针对本项目出具的售后服务承诺证明文件加盖公章。投标文件中提供扫描件，中标后提供原件。中标后不能提供原件的，取消其中标资格 。

三、获取招标文件

时间：2020年 7 月 6 日起

地点：网上

方式：在东台市人民政府公共资源交易中心网站获取招标文件，网址：dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2020年 07 月 27  日 15 时 00 分

地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目接受进口产品投标。

本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：  盐城市东台生态环境局

地    址：　江苏省东台市金海路1号

联系方式：   0515-85222262

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏策诚工程咨询有限公司

地　　址： 江苏省东台市唯诚大厦20层

联系方式： 0515-85220355

3.项目联系方式

项目联系人： 胡安宏

电　　 话： 18921832993

第一章 投标须知

东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维项目已经《东台市政府采购计划通知书》（东财购通[2020] 0121 号）批准，拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

## （一）总    则

### 1.投标人资格条件：

详见招标公告。

### 2.资格审查方法：

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 3.招标文件的组成：

招标文件包括投标须知、投标文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 4.招标文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：详见招标公告；

（2）联系人和联系电话

胡安宏 ： 18921832993

（3）投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或投标文件未对招标文件作出实质性响应，其责任由投标人自行承担。

### 5.招标文件的澄清、修改或补充:

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在2020年 07 月 13日11时前以书面形式向招标人提出，扫描后发送到指定邮箱并电话通知本项目联系人，在邮箱发送主题上标明“疑问”字样。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2020年 7 月 13日18时前通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

## （二）招标内容及要求

### 1.招标内容：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆NO2分析仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 化学发光法 |
| 2 | ◆SO2分析仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 紫外荧光法 |
| 3 | ◆CO分析仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 气体滤波相关红外法 |
| 4 | ◆O3分析仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 紫外光度法（紫外吸收法） |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | β射线衰减法 |
| 6 | PM2.5颗粒物监测仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | β射线衰减法 |
| 7 | 动态校准仪 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 8 | 零气发生器 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 9 | 气象五参数 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 风速/风向/温度/湿度/压力 |
| 10 | 配套采样系统 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 11 | 配套机柜 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 每个站点不少于3个机柜 |
| 12 | 标准气体 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 每个站点各配一瓶SO2、NO、CO标气 |
| 13 | 稳压器 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 5KW |
| 14 | 不间断电源UPS | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 支持断电后运行4-6小时 |
| 15 | 视频监控系统 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 每个站点含室内外球机摄像机2个、硬盘录像机、监控硬盘、交换机等 |
| 16 | 子站数据采集传输系统 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 含工控机、数据采集传输软件 |
| 17 | 中心站数据处理系统（平台） | 详见招标文件附件 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |
| 18 | 监控中心65寸以上大屏液晶显示器 | 详见招标文件附件 | 套 | 1 | 品牌 |
| 19 | 服务器 | 详见招标文件附件 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |
| 20 | 站房 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 每个站房20m2，含防雷、空调（2台）、灭火器、站房外护栏、标识牌、电力开户、网络开户等 |
| 21 | 运行维护 | 详见招标文件附件 | 套 | 16 | 5年，包含设备维护、材料更新、水电费、房租或场地租赁费、网络通讯等费用，每个站点每年建议不低于7万 |

注：1.以上如标注“◆”的产品，则为核心产品。

2.每个站点在接入平台时，要遵守《网络安全法》相关条例。网络数据传输要按照盐城市大气污染防治办公室文件《关于印发《盐城市乡镇（街道）空气监测质量网络建设工作方案》的通知》盐大气办【2019】10号中【（三）数据传输与安全】中要求执行。

### 2.产品质量要求：

1）投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2)投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3)投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

4)投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5)投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6)投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7)所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8)供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9)招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

### 3.供货期限要求：

招标内容须在合同签订后 40 日内送达招标人指定地点且安装调试完毕。

### 4.售后服务要求：

（1）投标产品设备质量保证期不低于 2 年，站房质保期不低于3年；

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

## （三）  投标文件的编制

### 1.投标文件的组成

投标文件主要包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度的财务报表复印件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和授权委托人的身份证复印件）；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨售后服务承诺证明文件（如投标人非主要监测分析设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）制造商的，所投设备为进口品牌的，还需提供制造商针对本项目出具的授权书）。

（3）投标函；

（4）投标产品功能及技术参数偏离表；

（5）投标人的服务承诺；

（6）综合评分索引表；

（7）投标保证金缴纳的相关证明复印件；

（8）招标文件要求的其他相关材料。

注：1、以上材料必须按顺序进行排序。

2、与本项目投标无关的资料不要求提供。

### 2.投标报价

### 投标报价除标的物的价款外还应包括项目前期点位论证费用、进口产品论证费用、招标文件评审费用以及招标代理服务费等(计24.7万)、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

### 3.投标保证金

（1）投标人应缴纳投标保证金 220038 元，并确保在投标文件截止时间前到帐。投标保证金的缴纳方式推荐使用电汇，不得使用现金方式，汇款时注明用途为：编号ZB038的投标保证金，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，并在投标文件中提供投标保证金缴纳的相关证明复印件扫描件。中标人的投标保证金须在合同签订并网上备案后退还，未中标人的投标保证金在确定中标结果后由单位出具收款收据送达或邮寄至东台市公共资源交易中心办理退款手续。

收款单位：东台市财政局

账    号：32001737748059055551-211001

开 户 行：建行东台支行

（2）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4）与采购人、其他供应商串通的。

### 4.投标有效期

（1）投标有效期为开标之日起 60 天，投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改投标文件，上述有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.投标文件签署

开标一览表（报价表）、法定代表人身份证明书、投标函、参数偏离表（如有）、服务承诺、综合评分索引表（如有）、书面声明均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、投标保证金缴纳证明、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

完成章印加盖后再扫描成PDF文档。

## （四）  投标文件的提交

### 1.投标文件的生成与压缩

（1）投标文件按“（三）投标文件的编制”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到招标公告中明确的指定邮箱，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称（不得体现公司名称、联系人姓名和联系电话等投标人信息），邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件一式四份送至招标代理机构处或招标人处。

（2）有章印要求的必须为原件扫描件。

### 2.投标文件提交的截止时间、开标时间

（1）投标截止时间：详见招标公告；

（2）开标时间：详见招标公告；

（3）投标人应按规定生成投标文件的PDF文档、于截止时间前发送并到达指定邮箱。

### 3.投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

### 4.投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 5.在招标采购中，出现下列情形之一，应予废标

(1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

(2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3）因重大变故，采购任务取消的；

(4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

## （五）开标及资格审查

1.招标人按照招标文件规定的时间和地点组织开标。各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号： 958 193 447  ，直接观看直播和在线交流。如因未能观看到视频直播的，不得对开标会议提出质疑，各投标人可在开标后3日内到东台市公共资源交易中心查阅开标会议录像，逾期不予提供。

2..开标及资格审查：

（1）投标人必须在投标文件截止时间后十五分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，如未按时发送密码或投标文件未加密的，其投标无效。

（2）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、授权委托人、投标产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

（3）由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（4）合格投标人不足3家的，不得评标。

4.在开标过程和资格审查中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（5）投标报价超出最高限价的；

（6）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （六）评  标

### 1.评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

### 2.评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3.评标程序

（1）符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

（2）投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系授权委托人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字，扫描后发送到指定邮箱。

（3）投标文件报价的修正。1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标；

### 4.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理

（1）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（4）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（5）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（6）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（8）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

5.评标结果

评标委员会根据评标标准及招标人的委托确定中标供应商。

（1）如果采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）如果采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.评标定标办法

本次招标采用综合评分法

A、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

B、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 报标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 二 | 技术部分 | 产品参数及性能 | 30 | 所投产品功能及技术指标完全满足技术参数要求的，得25分；技术参数中标“★”参数为重点响应指标，每负偏离一条减3分；其余非重要响应指标每负偏离一条减1分，扣完为止。产品指标提供相关证明材料（加盖投标人及制造商公章）予以佐证，相关证明材料包括但不限于产品的生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告、产品的官方宣传彩页、产品的仪器技术参数偏离表、技术证明材料等。 |
|  |  |  |  | 主要监测分析设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）同时提供EPA证书(或TUV证书）、CCEP证书、生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告的得5分，提供两项的得3分，提供一项的得1分，未提供不得分。若投标人提供的是制造商产品的证书，则须提供制造商产品的证书复印件并加盖投标人及制造商公章，否则不得分。本项最高5分。 |
| 三 | 综合实力 |  | 3 | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分；投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分；投标人获得两化融合管理体系认证证书得0.5分；投标人获得AAA企业得0.5分；投标人获得重合同守信用企业得0.5分；投标人具有国家高新技术企业得0.5分。 （提供相关证明材料或证书复印件加盖公章，否则不得分。开标时原件备查。） |
|  |  |  | 3 | 投标人获得ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。 投标人获得ISO20000 IT服务管理体系认证证书得1分。 投标人同时具备CMMI3级和SPCA软件能力成熟度模型资质得1分。 （提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。开标时原件备查。） |
| 四 | 技术人员配备 |  | 4 | (1)为本项目配置的项目经理具备专业技术高级及以上职称的，得1分。其他人员中具备专业技术高级及以上职称的有1人得0.5分，最多1分。（提供相关职称证书及近3个月缴纳社会保险证明材料等复印件，原件备查，否则不得分。） （2）为本项目配备的运维技术人员具备省级及以上环保部门或监测站颁发的空气自动监测上岗合格证或培训合格证，每个人得0.5分，最多得2分。（提供相关上岗或培训合格证书及近3个月缴纳社会保险证明材料等复印件，原件备查，否则不得分。） |
|  |  |  | 3 | 自 2017 年 1 月 1 日至开标时投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）和所投产品制造商在环境空气质量监测相关工作中未因运维问题和设备质量受公开发布的通报批评、行政处罚的，得 3 分。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函加盖公章原件。投标人和所投产品制造商是否存在上述情况以中华人民共和国生态环境部官网查询结果为准（http：//www.mee.gov.cn）。 |
| 五 | 业绩 |  | 4 | 自 2017 年 1 月 1 日起（以合同签订日为准）至开标时，投标单位承担建设的大气环境监测类项目，每一个单份合同金额≥500 万元的得2分；200万元～500 万元的得 1分，≤200万元的得0.5分。本项最高得4分。 提供中标通知书及政府采购合同关键页复印件，原件备查，否则不得分。 |
|  |  |  | 4 | 自 2017 年 1 月 1 日起（以合同签订日为准）至开标时，投标单位单个合同运行维护空气自动监测站【运维设备包含（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）】数量在1-4个得0.5分，≥5个的得１分（建设和运维一体合同可纳入统计），本项最高得4分。 提供中标通知书、政府采购合同关键页及用户证明复印件，原件备查，否则不得分。 |
| 六 | 实施方案 |  | 10 | 对投标人项目实施方案横向比较后打分，具体要求为： 1、2020年9月10日前通过预验收并正常运行的得6分，2020年9月20日前通过预验收并正常运行的得4分，2020年9月30日前通过预验收并正常运行的得2分，截止2020年9月30日不能通过预验收的不得分。 按照合理性、科学性、全面性、规范性，建设计划0~1分；安装调试0~1分；验收方案0~1分；应急措施0~1分。 |
| 七 | 运维服务 |  | 6 | （1）根据本招标文件“六、运维要求”，对投标单位的空气质量自动监测系统运维方案进行综合评审，本项最高得6分。方案齐全详细、合理性强、完全针对项目特性的得5～6分，方案详细程度尚可、合理性针对性尚可的得3～4分，方案详细程度不足、合理性针对性一般的得1～2分，没有，不得分。 |
| 八 | 投标文件编制 | 投标文件规范性、完整性 | 3 | 投标文件按规定的顺序进行排序，最高得0.75分。 |
|  |  |  |  | 投标文件按规定提供相关内容，最高得0.75分。（提供与投标无关的资料酌情扣分） |
|  |  |  |  | 投标文件有目录、页码且指向正确，最高得0.75分。 |
|  |  |  |  | 《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.75分。 |
|  |  |  |  | 注：如标书中出现大量非招标文件要求的投标人材料或严重错误，影响评委阅读的，该项不得分。 |

说明：

1.所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件；

2.投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

## （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门： 盐城市东台生态环境局

联系电话：  0515-85222262

通讯地址：  江苏省东台市金海路1号

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

附件:质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## （八）定标及合同授予

1.招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

3.中标通知书是合同的组成部分。

4.中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织招标采购。

# 第二章  投标文件各类表格及格式文本

## 1.开标一览表（报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

注：单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 2.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 4.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 5.投标产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）

| 序号 | 产品名称 | 招标产品 功能及技术参数 | 投标产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

6.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将中标设备在合同签订后     日内全部送达招标人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，招标人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

7.综合评分索引表（采用综合评分法时）

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （招标人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于2020年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（采购计划编号：东财购通【2020】0121号，招标文件编号：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后 40 日内货物全部送达　招标人指定地点，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

一）设备付款方式

1、设备安装完毕、对接软件平台到位，调试成功，经甲方验收合格后15个工作日内付设备价的90%；

2、项目竣工验收合格满1年后15个工作日内支付设备价的10%。

二）软件平台付款方式

1、软件平台到位，与设备对接成功，经甲方验收合格后15个工作日内付平台价的90%；

2、项目竣工验收合格满1年后15个工作日内支付平台价的10%。

三）站房付款方式

1、站房安装完毕、设备安装到位，经甲方验收合格后15个工作日内付站房价的90%；

2、项目竣工验收合格满1年后15个工作日内支付站房价的10%。

四）运维付款方式

项目验收合格后，每年运维期满15个工作日内支付服务价的20%；

注：运维费实付金额依照甲方考核结果进行支付。

（四）结算方式

1、项目施工过程中设备数量增加或减少的，设备的单价根据中标单位的报价子目分项表执行，单价一次抱死，不作任何调整。

2、最终结算按中标单位报价子目分项表，结合甲方竣工验收单后经财务审计后进行工程结算。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为中标价的10%，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还。

2.在运行维护期如遇问题，乙方必须在 1 小时内响应，4 小时内到现场解决问题，48小时内无法修复时提供备机，并向盐城市东台生态环境局备案，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

二○二○年　  月　   日

附件：

## 东台市区镇大气自动监测网络全覆盖16个空气站点建设及运维项目

相关要求及技术参数

## 一、项目需求及要求

1、项目总体说明及要求

贯彻党的十九大精神和习近平生态文明思想，按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府打赢蓝天保卫战和提升监测监控能力建设的决策部署，加强生态环境监测网络建设，将空气质量监测网络拓展延伸至乡镇（街道），提高精准化监管水平，助力空气环境质量改善，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。到2020年9月底，全市以乡镇（街道）为单位，实现环境空气质量监测网络全覆盖，为建立完善（乡镇）空气质量排名提供基础保障。充分开展空气质量预测预报、污染来源跟踪分析等，建立科学合理的空气质量考核评价机制。

本项目依据《省生态环境厅关于印发江苏省乡镇（街道）空气质量监测网络建设指导意见的通知》（苏环办〔2019〕215号）和《盐城市乡镇（街道）空气质量监测网络建设工作方案》（盐大气〔2019〕10号）总体要求，在东台市乡镇（街道）建设16套国标法六参数空气质量自动监测站，监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项常规污染物以及气象五参数（风速、风向、温度、相对湿度、大气压力），配备视频设施实时监控站点运行情况，新建东台生态环境局环境空气质量自动监控软件平台，同时能够支持接入省、市环境监测数据信息管理系统。并提供5年运维服务。

（1）本项目用于东台乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目建设，包括分析仪器的采购、系统集成安装和站房建设、数据与现有平台有效连接及5年运维服务。招标的分析仪器【包括：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、温度、相对湿度、大气压力）、校准仪、零气源等】（符合国家规定的企业生产的合格产品）包括仪器柜、配备视频设施实时监控站点运行情况，配备监测网络数据管理平台等。

（2）执行江苏省环境保护厅（苏环监[2008]21号）及江苏省生态环境厅（苏环办【2018】535号）文件要求，气态污染物分析仪应具备满足自动校零、校标功能，具备数字量通讯端口，符合环境自动监测系统联网及数据交换规范，数据传输能够无缝接入省、市环境监测中心及东台市环境空气质量自动监控软件平台，将数据上传至江苏省大气自动监测监控平台，无须二次开发，保证数据采集不受影响及数据库的延续性；满足《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）中的有关规定。

（3）供应商所投分析仪器设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪）须取得生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

（4）供应商所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。供应商必须书面对本项目的售后服务及培训计划做出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜及安装计划。

（5）供应商应保证乡镇（街道）空气质量监测自动站的新建标准站房的建设和内部设计应满足《环境空气质量自动监测技术规范(HJ/T193-2005)》、《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）》中对站房部分的要求。

（6）投标人为集成商需提供所投分析仪器设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪）原厂家针对该项目的按期供货确认函及所有技术服务支持函和原厂耗材备件供货函。

说明：

本章中的技术参数要求仅起参考作用，投标人所投产品要实质上相当于或优于其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2、货物需求

（1）项目总体目标

1）在东台市建设16套大气自动监测系统、16套气象五参数设备、16套标准化站房建设；

2）建设东台市环境空气质量自动监控软件平台；

3）完成监测、视频数据和现有上级环境自动监测平台对接工作；

4）包含5年运维服务。

（2）项目总体清单

| 序号 | 设备 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2分析仪 | 16 | 化学发光法 |
| 2 | SO2分析仪 | 16 | 紫外荧光法 |
| 3 | CO分析仪 | 16 | 气体滤波相关红外法 |
| 4 | O3分析仪 | 16 | 紫外光度法（紫外吸收法） |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | 16 | β射线衰减法 |
| 6 | PM2.5颗粒物监测仪 | 16 | β射线衰减法 |
| 7 | 动态校准仪 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 8 | 零气发生器 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 9 | 气象五参数 | 16 | 风速/风向/温度/湿度/压力 |
| 10 | 配套采样系统 | 16 | 详见招标文件要求 |
| 11 | 配套机柜 | 16 | 每个站点不少于3个机柜 |
| 12 | 标准气体 | 16 | 每个站点各配一瓶SO2、NO、CO标气 |
| 13 | 稳压器 | 16 | 5KW |
| 14 | 不间断电源UPS | 16 | 支持断电后运行4-6小时 |
| 15 | 视频监控系统 | 16 | 每个站点含室内外球机摄像机2个、硬盘录像机、监控硬盘、交换机等 |
| 16 | 子站数据采集传输系统 | 16 | 含工控机、数据采集传输软件 |
| 17 | 中心站数据处理系统（平台） | 1 | 详见招标文件要求 |
| 18 | 监控中心65寸以上大屏液晶显示器 | 1 | 品牌 |
| 19 | 服务器 | 1 | 详见招标文件要求 |
| 20 | 站房 | 16 | 每个站房20m2，含防雷、空调（2台）、灭火器、站房外护栏、标识牌、电力开户、网络开户等 |
| 21 | 运行维护 | 16 | 5年，包含设备维护、材料更新、水电费、房租或场地租赁费、网络通讯等费用，每个站点每年建议不低于7万 |

备注：每个站点在接入平台时，要遵守《网络安全法》相关条例。网络数据传输要按照盐城市大气污染防治办公室文件《关于印发《盐城市乡镇（街道）空气监测质量网络建设工作方案》的通知》盐大气办【2019】10号中【（三）数据传输与安全】中要求执行。

3、项目建设依据

（1）环境大气类标准

1）GB 3095-2012《环境空气质量标准》；

2）HJ/T 93-2005《环境空气质量自动监测技术规范》；

3）HJ 655-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》；

4）HJ193-2013《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》。

（2）数据采集软件和中控室软件适应标准

1）HJ/T 352-2007《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》；

2）总站环境自动监测数据联网数据交换协议（试行）；

3）GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》；

4）《环境自动监控系统数据采集传输规范》；

5）HJ/T 12《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》；

6）HJ 477《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》。

（3）监测站房类适应标准

1）GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

2）GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》；

3）CEC89-2000《建筑及建筑群综合布线系统工程建设及验收规范》；

4）GB/T 6113 电磁兼容性规范；

5）GB/T 16499 电气安全标准；

6）GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素。

7）HJ/T193-2005《环境空气质量自动监测技术规范》。

## 二、技术要求

所有监测仪器均应具有良好的抗干扰能力，除特别注明外，均应满足以下基本要求：

工作电源：AC 220V±10%，50Hz；

环境温度：15-35℃；

环境湿度：0~90%；

工作方式：连续自动工作；

标准值输出接口可采用 0～10V 等模拟方式接口，或 RS232/RS485 等双向数字通讯接口；说明书应对仪器的数字接口协议作出详细描述，第三方根据该技术说明书的数字接口协议描述开发接口程序；

安装方式：导轨安装组合式机架；

各监测仪均需具备停电自恢复功能；

如果投标货物对安装的环境条件有特殊要求，应在投标文件中加以说明；

监测系统能够连续采样分析，自动定时通标气检查，整个子站可无人值守；

子站数据采集及中心控制系统提供中文子站及中心站软件；

数据采集与传输完整、准确、可靠，采集值与测量值误差≤1％；

整套空气自动监测系统应能满足自动连续进行正常、稳定的空气监测要求；具有监测数据自动传输；远程监控仪器状态、诊断仪器故障、操作和校准仪器；现场手动控制及故障显示等基本功能，整套系统的有效数据捕获率不低于90%；

所有仪器均应具有良好的抗干扰能力；

仪器采用彩色触摸显示屏或按键操作，实时显示检测参数；

数据传输能够采用有线（如光缆）或无线（如4G）方式。

### 2.1、NO2分析仪

（1） 设备用途：用于空气中NO2浓度的监测

（2） 配置要求：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

★分析方法：化学发光法；

测量范围：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm可选，自动或手动选择分档；

★零点噪声：≤0.1ppb；

★最低检测限：≤0.2ppb；

零点漂移：≤1.5ppb/24h；

跨度漂移：±1%满量程/24h；

响应时间：≤90s；

测量精度：1%读数或1ppb；

线性：±1%满量程；

采样流量：≥0.5L/min；

零跨阀：可满足自动校准；

测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

运行方式：微处理机控制,具有参数设定，自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

电源电压：220±10%VAC/50Hz；

具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且提供通讯协议；

能够远程操作、设置仪器参数，随机带远程控制软件；

输入：6 路数字输入（标准）。

### 2.2、SO2分析仪

（1） 设备用途：用于空气中SO2浓度的监测

（2） 配置要求：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

★分析方法：紫外荧光法；

测量范围：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20 ppm可选，自动或手动选择分档；

零点噪声：1.0ppb RMS（10秒平均时间）；0.5ppb RMS（60秒平均时间）；0.25ppb RMS（300秒平均时间）；

★最低检测限：≤0.4ppb；

零点漂移：≤0.6ppb/24h；

跨度漂移：±2%满量程/24h；

★响应时间：≤150s；

测量精度：1%读数或1ppb；

线性：±1%满量程；

采样流量：0.5L/min-1L/min；

零跨阀：可满足自动校准；

测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

运行方式：微处理机控制,具有参数设定，自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

电源电压：220±10%VAC/50Hz；

具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且提供通讯协议；

能够远程操作、设置仪器参数，随机带远程控制软件；

输入：6 路数字输入（标准）。

### 2.3、CO分析仪

（1） 设备用途：用于空气中CO浓度的监测

（2） 配置要求：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

★分析方法：气体滤波相关红外法；

测量范围：0-1，2，5，10，20，50，100，200ppm可选，自动或手动选择分档；

零点噪声：0.2ppm RMS；

★最低检测限：<0.1ppm；

零点漂移：≤±0.3ppm/24h；

跨度漂移：±1%满量程/24h；

★响应时间：≤110s；

测量精度：1%读数或0.1ppm；

线性：±1%满量程；

采样流量：≥0.8L/min；

零跨阀：可满足自动校准；

测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

运行方式：微处理机控制,具有参数设定，自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

电源电压：220±10%VAC/50Hz；

具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且提供通讯协议；

能够远程操作、设置仪器参数，随机带远程控制软件；

输入：6 路数字输入（标准）。

### 2.4、O3分析仪

（1） 设备用途：用于空气中O3浓度的监测

（2） 配置要求：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

★分析方法：紫外光度法（紫外吸收法）；

测量范围：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10 ppm可选，自动或手动选择分档；

零点噪声：0.3ppb RMS（60秒平均时间）；

★最低检测限：≤0.6ppb；

零点漂移：≤5ppb/24h；

★响应时间：≤300s；

测量精度：1%读数或1ppb；

线性：±1%满量程；

采样流量：≥0.8L/min；

干扰成分的影响：≤±4%F.S.

零跨阀：可满足自动校准；

测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

运行方式：微处理机控制,具有参数设定，自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

电源电压：220±10%VAC/50Hz；

具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且提供通讯协议；

能够远程操作、设置仪器参数，随机带远程控制软件；

输入：6 路数字输入（标准）。

### 2.5、PM10颗粒物浓度监测仪

（1） 设备用途：用于空气中PM10浓度的监测

（2） 配置要求：含切割头、采样滤膜等

（3） 技术参数：

分析方法：β射线衰减法；

测量量程：（0～1.0、2、3、5、10）mg/m3；

最低检出限：1μg/m3；

测量分辨率：≤1μg/m3；

★零点校准：配置零点过滤器，远程对零点均值、噪声和检测限进行审核；

★校准膜重现性：≤±1.2％(可溯源、校准，可定周期、自动对校准膜进行检查，如超出范围可报警），以检测报告为准；

湿度控制：主动控制入口加热模块，10%～99%RH设置点；

采样流量：1m3/h（16.67L/min）；

流量准确度：<5％测量值；

★平行性：≤3%；

★检测周期：小于等于5分钟；

★浊度补偿功能；

输入：12路数字输入（标准）；

输出：0-1V，0-5V，0-10V 或 4-20mA，RS232/RS485，TCP/IP，10 继电器。

### 2.6、PM2.5颗粒物浓度监测仪

（1） 设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测

（2） 配置要求：含EPA认可的PM2.5采样头、采样滤膜等

（3） 技术参数：

分析方法：β射线衰减法；

测量量程：（0～1.0、2、3、5、10）mg/m3；

最低检出限：1μg/m3；

测量分辨率：≤1μg/m3；

★零点校准：配置零点过滤器，远程对零点均值、噪声和检测限进行审核；

★校准膜重现性：≤±1.2％；(可溯源、校准，可定周期、自动对校准膜进行检查，如超出范围可报警），以检测报告为准；

湿度控制：主动控制入口加热模块，10%～99%RH设置点；

采样流量：1m3/h（16.67L/min）；

流量准确度：<5％测量值；

★检测周期：小于等于5分钟；

★浊度补偿功能；

★平行性：≤6％；

输入：12路数字输入（标准）；

输出：0-1V，0-5V，0-10V 或 4-20mA，RS232/RS485，TCP/IP，10 继电器。

### 2.7、动态校准仪

（1）设备用途：具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

（2）配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

（3）技术参数：

流量计准确度：±1%满量程；

质量流量测量重现性：±2%满量程；

质量流量测量线性度：±0.5%满量程；

稀释气的质量流量控制器：0～10L/min（可扩展）；

标准气体源的质量流量控制器：0～100 mL/min；

质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；

自动计算稀释气流量或稀释比；

标气接口：3个或以上。

臭氧发生器：

臭氧浓度误差：±1%；

臭氧发生范围：0-1ppm（6SLPM）；

菜单结构，大屏幕液晶显示，操作方便；仪器可在流量、压力等参数不正常时自动产生报警；能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；

具备RS232/RS485标准信号输出接口（不少于2个），将动态校准仪的动作传输至工控机；

电源电压：220VAC±10%/50Hz；

数字控制输入：16 通道。

### 2.8、零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）技术参数：

压力：10～30 psi；

零气的纯度：SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；CO≤0.1ppm；O3≤0.8ppb；HC≤0.1ppm；

输出流量：输出压力200kpa时大于10L/min；

结露点：0℃。

2.9、气象五参数

（1）风速

测量原理：超声波；

测量范围：0～60m/s；

精度：±0.3m/s 或读数的3%，两者中取最大值；

分辨率：0.1m/s。

（2）风向

测量原理：超声波；

测量范围：0～360°；

精度：±3°；

分辨率：1度。

（3）大气压力

测量范围：600～1100 hPa；

精度：±0.5 hPa。

（4）大气温度

测量范围：-52～+80 ℃；

精度：±0.2 ℃；

（5）相对湿度

测量范围：0～100 %RH。

精度：±3 %RH、0～90 %RH；

±5 %RH、90～100 %RH。

防护等级：IP66。

平均维护时间：小于30分钟。

输出形式:数字RS-232，RS-485，USB，SDI-12。

### 2.10、配套采样系统

1）设备用途：用于SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统

2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

3）技术参数：

采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；总管内径选择在1.5~15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

支管数量满足所有气态项目的需要；

采样管长度能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）。

采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

采样系统主管路为可拆卸式，在不影响柜体外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

2.11、配套机柜

19英寸导轨式标准机柜，一组3排柜，可灵活调节导轨高度，以兼容其他仪器。机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

### 2.12、标准气体

配8L的SO2、NO和CO钢瓶标准气各1瓶；要求减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢。

### 2.13、稳压器

稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、工控机等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载5KW，供仪器正常使用，稳压电源接地。

### 2.14、不间断电源UPS

站房配备不间断UPS供电系统（UPS主机及蓄电池），支持停电后监测系统能持续运行大于等于4-6小时。

### 2.15、视频监控系统

1、监控点选择原则

(1)空气自动监测站入口：能够监视进出空气站人员情况；

(2)空气子站内部：能够监视室内设备运行情况，以及人员出入活动情况。

2、摄像机选择原则

(1)室内、外摄像头均具备变焦功能，摄像头可360度旋转；室内变焦可看清仪器面板显示内容；

(2) 摄像机的清晰度应达到200万像素以上；

(3)摄像机应支持自动白平衡功能；

3、视频处理单元（NVR）

现场需部署NVR，NVR应具备以下功能：

(1)	应具备2路及以上视频接口，满足现场摄像机的接入；

(2)	应具备单路及以上音频输入接口，满足现场监听的需求；

(3)	应具备单路及以上音频输出接口，满足中心向现场喊话；

(4)	应满足1个及以上SATA硬盘接口，满足30天存储的需求；

(5)	管理平台：可远程操作，整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能；满足方便使用、操作管理简单的需求，具备图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能，能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像，支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口，在点位配置专用于安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备。

### 2.16、子站数据采集传输系统

工控机：

子站端主要硬件设备要求：工控机及接口扩展模块 ；

CPU：主频 2.4GHz以上；

内存：1G以上；

硬盘：500G/7200R以上；

标准配置8个RS232通信口或以上；

机箱：19寸4U工业机箱；

操作系统：预装windows 操作系统；

键盘机显示器：通用型104键键盘，液晶显示器1024×768像素以上；

RJ45口两个或以上；

接口扩展模板：视站点仪器设备配备与集成情况选择如下接口模块（PS232接口模块、AD转换模块4017+、ADAM4520）；RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米；

数据采集传输软件：

总体功能：

本系统主要用于与现场各分析仪的数据通讯，状态监测和与平台的数据传输；

主要技术参数：

可以使用RS232、485通讯方式实现与分析仪的通讯，使用有线网络、无线网络通讯方式实现与平台的通讯；

停电后可保存软件配置信息，通电后能实现自动登入；

具有多个数字传输通道；

软件功能：

能够实现空气自动监测子站运转的完全自动化，只需打开工控机，软件自动启动登入实时采集与上传数据；

可动态配置数椐显示因子，直观查看各仪器主要浓度因子量程、通信状态、实时值、维护状态等，并可即时切换单位，转换变值的显示方式；

打开设备面板可以查看每个分析仪的状态和因子的数值；

具备一址多传功能，可以往多个平台同步传输数据；

可储存不少于三年的小时平均数据，（理论上本软件能保存十年数据仅需占硬盘6G空间）同时保存发生的有关校准、断电及其它事件记录；

能采集到各分析仪的实时数据、分钟值、小时值、日均值，可正确显示分析仪测定的资料；

软件具有明确的权限控制功能；

具有数据补发功能，可以在现场手动补发历史数据；

具有多种规格的报表，可以查看数据的具体数值、变化曲线图等；

系统可以实时显示跟分析仪的通讯采集消息、反控消息、与平台通讯的上传消息、重发消息和系统消息；

采集的数据能被远程计算机上的其它通用软件远程调用。

### 2.17、中心站数据处理系统

软件有完整的备份安装软件；

软件为中文版，可在WINDOWS SERVER 2012、win10专业版等操作系统下运行；

支持数据传送，能自动或手动采集各子站监测数据；

对子站微机进行遥控操作，监视子站仪器仪表；

能对子站设备进行远程诊断和故障查询；

具有数据编辑与管理功能，对数据库进行查询、编辑、归档等操作，能将数据库中的数据转储为其它格式的数据文件；

对已获取的监测数据能进行各种统计计算和分析，并能输出各种符合国家规定的中文报表和图件。

### 2.18、服务器

基本参数：

产品类别：塔式

处理器

CPU类型：Intel 至强E3-1200

CPU型号：Xeon E3-1225 v5

CPU频率：3.3GHz

智能加速主频：3.7GHz

主板芯片组：Intel C236

内存类型：DDR4

内存容量：8GB

内存插槽数量：4

最大内存容量：64GB

硬盘接口类型：SATA

标配硬盘容量：1TB

磁盘控制器：英特尔快速存储控制器12.0（支持SATA 6 Gb/s或SATA 3 Gb/s）

光驱：DVD±RM

网络控制器：Intel I219-LM千兆网卡

### 2.19、站房建设

1、电源第一级防护：在总配电柜进线端，并联安装三相电源防雷箱通流容量为80KA（10/350）或80KA（8/20），以保证供电线路的安全运作。电源第二级防护：在机房内配电处安装单相电源防雷箱通流容量为40KA（8/20），以保证重要设备的安全运作。电源第三级防护：电源末级防护，设备前端安装第三级电源防雷器。室内房防雷接地。

2、配电房的防雷接地（接地要求R≤1Ω）

采用30*3的铜排作为机房接地均压环，把接地汇集排作闭合连接。将机房内的金属外壳等连接到均压环上，进行保护。

3、接地线

采用4mm2的铜线作为配电房内正常工作不带电的金属外壳（如配电房的金属门窗、金属吊顶、防静电地板支撑架、设备外壳等）的接地线。接到均压环上，具体数量由施工现场而定。配电房内电源电涌保护器的接地线采用16mm2的铜线。

4、接地引下线

采用50mm2的铜线作为配电房接地引下线，把配电房内的接地汇集排接入地网，地网与配电房内的建筑柱主钢筋相连。采用铜铁过渡接头作为室外人工地网或配电房内建筑柱主钢筋的接地端子，引下线接至接地端子。配电柜接地、各建筑物避雷带接地，避雷针接地共同连接到共用接地地网上，构成等电位体。共用接地体预留好接线母排。

5、站房基础设施建设

| 序号 | 类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 站房需采用整体式移动站房，整体方舱结构，不得用集装箱改造。站房内部采用整体模块化设计，水、电、采样管路、空调管路全部集成在站房内壁结构内，保证站房的整体完整性。站房应具有良好的保温、防水、避雷、防火、防漏电性能，且站房便于整体吊装，可随时吊装搬迁至指定地点，吊装搬迁时，不存在任何主要部件拆卸，而影响今后站房的性能。站房需保证5年内不变形不生锈，免维修。 |
| 2 | 规格要求 | 站房内部面积为20平方米，单边尺寸原则上不得小于5000*3000*2800mm(长宽高)，可容纳至少4个机柜和操作台的摆放。 |
| 3 | 站房箱体要求 | 站房采用整体设计，内外蒙皮均采用型材板材（外蒙皮不小于3mm，内蒙皮不小于2m），表面无接缝或接缝少、耐腐蚀、抗盐雾、抗霉菌、抗冲击，达到GJB870-90标准。侧板外表平整美观，芯材采用聚氨酯高密度保温材料，达到保温、隔热、隔音的效果。侧板预埋空调挂件以及供电线路、线盒、开关等。顶部四角有吊装环，使它可以起吊后安装在固定基础上，承载能力大于500公斤。 |
| 4 | 站房外部顶板 | 外蒙皮采用4mm的型材板材，内蒙皮采用3mm的型材板材，中间位置填充高密度聚氨酯泡沫。站房房顶需铺设不锈钢花纹止滑板防滑，并在中央处微幅向上拱曲1英寸，以利排水，站房顶部根据用户要求预留40mm穿线孔,且有适当倾斜度。 |
| 5 | 站房底板 | 外蒙皮采用4mm的型材板材，内蒙皮采用3mm的型材板材，中间位置填充高密度聚氨酯泡沫。站房内铺设优质复合木地板。站房底部根据用户要求预留40mm穿线孔。 |
| 6 | 舱门要求 | 舱门的外形尺寸900*2000mm，结构与侧板相同，为外开形，带密封胶条，采用标准门型材和门框型材；门位置设置专门的水檐防雨。 |
| 7 | 登舱梯与顶部护栏 | 登舱梯与顶部护栏需采用安全系数较高的材质，长期使用不会出现腐蚀、生锈等情况。登舱梯为固定式或可伸缩竹节梯，需满足能够承受1.8kN垂直向下的静载荷，顶部护栏高度不得低于120cm（可折叠收起）。 |
| 8 | 站房防雷要求 | 电源防雷为三级防雷，电话线和信号线也应有防雷装置；防雷装置应有合格的不锈钢避雷针，外接电源线应为铠装电缆，所有接地电阻应小于4Ω，带防雷验收报告。 |
| 9 | 工作台与工作椅 | 工作台一张，面积至少1.1M×0.6M，工作台下放置2个小储藏柜，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用。工作椅一张。 |
| 10 | 配电线路 | 站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、空调系统和监测设备系统共三路。主供电线路最低应能承载10千瓦负荷，主电源线为BVR塑铜线（不小于10平方）；插座（20cm高处）及空调分支线最低应能承载3千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支最低应能承载1千瓦负荷，供电线为BVR 塑铜线（不小于1.5平方）；监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源或不间断电源供电，最低应能承载6千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方），便于监测系统及不间断电源使用。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接； 站房内配置具过载保护开关，总电源开关需附有跳脱接点（站房温度超过45℃跳脱用）； 站房配备高精密度稳压装置，与主电缆相连接； 具备来电延迟启动功能，站房停复电后时空调预先启动二十分钟后仪器方启动。 |
| 11 | 配电箱 | 站房内安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；电源总控开关为380V三相四线制接入，输出为单相三线制（零线、地线、火线分开）220伏。总电源选用60A漏电保护开关，空调选用20A 空气开关，照明选用10A空气开关，插座选用30A空气开关。箱内配电度表壹块。 |
| 12 | 照明 | 照明开关应设在入口处；主机房吸顶式灯具 40w×2二座，隔断内吸顶式LED灯具 40w×2 一座；紧急自动照明：照明时间4小时1台。 |
| 13 | 消防设备 | 配备吊顶式自动灭火器1只，每只不小于4公斤，灭火器的灭火剂为含氟环保型。 |
| 14 | 站房放置基座 | 根据《环境空气质量自动监测技术规范》中对站房防水、防潮措施，站房下铺设站房放置基座，保证底层离地面有15cm的距离，防止雨水倒灌。站房安置地点应平整，地面需做硬化处理，防止雨水浸泡后地基下陷。站房金属部分需良好接地。安放在公共地面的站房，周边需设置护栏、门锁和相关警示标志。 |
| 15 | 站房的运输和吊装 | 根据用户要求运输至指定位，并负责吊装至指定位置。 |
| 16 | 防雨性能 | 门、孔口关闭，降雨强度6mm/min、时间为30min，站房各壁、门、孔口及壁板连接处等不得出现渗漏现象，房顶不得有积水。 |
| 17 | 空调 | 1.5P-3P，含来电重启，功率大小根据实际站房大小匹配，每个站房配2台空调。 |

2.20、运行维护

符合《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》、《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）中相关要求，其他未尽事宜参照空气自动站国控点运维要求执行。运行维护期如遇问题，乙方必须在 1 小时内响应，4 小时内到现场解决问题，48小时内无法修复时提供备机，并向盐城市东台生态环境局备案。

## 三、运维服务要求

总体运行管理要求严格按《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函〔2017〕290号）执行。相关记录表格，应与中国环境监测总站制定的统一样式表格相同。在委托运行管理及维修期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站系统和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

在运维期间，应对系统状况和数据严格保密。未经业主同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

中标单位必须在东台市内设办事处，配备2辆汽车，全年保证不少于3名持证上岗的专业技术人员全日制从事环境空气自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日期间也要保证系统正常运行，其中1人常驻招标方负责数据传输、统计、审核、报告等工作。

运维服务必须满足国家关于环境空气自动监测系统及设备、信息统计等最新监测技术规范、文件等要求。

（一）投标人运维工作内容

1、运维工作一般要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃，相对湿度保持在50%以下。

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

定期检查消防和安全设施。

每次维护后做好系统运行维护记录。

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、常规参数运维工作具体要求

对每日监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

1)每日工作要求

每日上午和下午各2次远程查看各站监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

判断系统数据采集与传输情况。

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

发现运行数据有持续异常值时，应立即通知市局，并在规定的时间内解决。

根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

根据故障报警信号判断现场状况。

每日检查数据是否及时上传至平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

具备自动零点检查功能的站点，对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

每日审核前1日各监测点位原始小时值。

2)每周工作要求

每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看各站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致。

检查外部环境是否正常，是否存在对测定结果或运行环境有明显影响的污染源。

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

检查站点的通讯系统，保证与平台的连接正常，数据传输正常。

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

应经常检查避雷设施是否可靠、站房是否有漏雨现象、气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。结合气象预报，在大风、强降水天气来临前，进行站房安全预防性检查，保证站房安全。

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

每周对气象仪器及能见度仪运行情况进行检查。

每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

3）每月工作要求

清洗PM10及PM2.5切割器，检查β射线法颗粒物分析仪器喷嘴、压环等部件。

检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准。

检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性。

每月对数据进行备份。

4）每两个月工作要求

更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检。

校准和检查PM10、PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

5）每季度工作要求

采样总管及采样风机每季度至少清洗1次。

对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

6）每半年工作要求

检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

对动态校准仪流量进行单点检查，超出规定范围的进行7点检查，必要时校准。

采用臭氧传递标准对国家城市站臭氧工作标准进行标准传递。

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

7）每年工作要求

对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

8)日常运行管理相关记录应包括：

空气站运行维护记录表。

颗粒物监测仪校准检查记录。

气态污染物监测仪校准检查记录。

空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

空气自动监测系统备品备件管理记录表。

站点主要消耗材料使用登记表。

多点线性校准表格。

站点室内外环境记录。

标准物质使用记录。

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

数据审核记录。

量值传递/溯源及标准设备检定记录。

颗粒物手工比对记录。

（二）投标人故障保障内容

若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经环保部门同意。

每日6时至23时出现故障时，应在发现故障1小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器。

仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。

投标人应及时建立备品备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合同规定的质量、规格和性能的要求；且备品备件必须与监测设备的制造商保持一致，确保为原厂备品备件。所更换的备品备件必须在质保期内，若出现质量问题由投标人免费更换；对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

质保期限：验收通过之日起对设备免费保修不少于 5 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。（备注：此质保期限为中标单位对该项目的承诺，与仪器厂家的质保无关）。

（三）档案制度管理

建立站点档案，包括站点名称、编码、位置、经纬度、海拔、平面示意图、面积、站点八方位图和站房周边环境等内容，报生态环境部门备案，并在相关内容发生变动时及时更新。

建立仪器设备档案，包括仪器说明书、型号、生产厂家、出厂编号、校准记录、运行记录、初次安装地点和时间、安装调试报告、验收报告、关键技术参数调整及测试报告等。

建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。日常运维中使用的相关记录表格，应与中国环境监测总站制定的统一样式表格相同。

（四）运维考核要求

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

考核时段内单个站点任一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该项目考核总分为0分。

单站设备数据获取率必须高于90%（含），数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计。

单站监测数据质控合格率高于90%（含）的，得70分；80%（含）至90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

运行维护情况每半年由东台生态环境局组织专家进行检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）至95分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/95）×单站点当期全额运维费。

运维机构考核出现10%以上站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除履约保证金的20%；运维机构考核出现20%以上站点未达到数据有效性要求的，扣除履约保证金的50%；连续2次考核出现20%以上站点，或者单次考核40%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。[日历年内 SO 2 、NO 2 、PM 10 、PM 2.5 、CO 日均值、O3日最大 8 小时平均的特定百分位数统计的有效性规定为日历年内至少有 324个日平均值，每月至少有27个日平均值（2 月至少25个日平均值）]。