招标文件

项目名称：盐城市射阳生态环境监测站监测能力提升项目

项目编号：JSZC-320924-RHHH-G2025-0057

采购单位：盐城市射阳生态环境局

2025年5月

总  目  录

招标公告…………………………………………………4

投标人须知………………………………………………6

合同文本…………………………………………………18

采购需求…………………………………………………21

评标方法与评标标准……………………………………57

投标文件格式……………………………………………62

第一章  招标公告

项目概况

盐城市射阳生态环境监测站监测能力提升项目的潜在投标人应在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年 6 月 9 日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-RHHH-G2025-0057

2.项目名称：盐城市射阳生态环境监测站监测能力提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元

5.最高限价：100万元

6.采购需求：盐城市射阳生态环境监测站监测能力提升项目进行采购。详细内容见招标文件第四章。

7.质量标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

8.交货期：合同签订后，45日历天内完成全部货物的供货、安装、调试等相关服务。

9.质保期：投标人整体免费质保期≥1年，自所有货物最终验收合格之日起算。其中核心产品以生产厂家出具质量保证及售后服务承诺书原件为准（所投核心产品原厂商出具，并明确承担一切售前、售后责任），若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（申请时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

3.本项目的特定资格要求：

①在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年 6 月 9 日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

1.时间：2025年 6 月 9 日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：

http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市射阳生态环境局

地    址：江苏省射阳县沿河路80号

联系方式：18862069570

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市青年西路8号

联系方式：18861981234

3.项目联系方式

项目联系人：徐主任

电　　 话：18862069570

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为。

16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,供应商须通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、收费

34.1中标服务费：本次招标代理服务费由中标单位向招标代理机构支付。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在响应文件中单独列出。招标代理服务费按照国家收费标准收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。中标金额按包（标段）分别计算，不累计。招标代理机构可以在开标前以电子邮件回复的方式通知已报名供应商。

34.2收费标准：本次招标的代理服务费根据《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）按差额定率累进法计算，进行计取。

收费标准：中标金额50万（含50万）元以下：按壹万元收取；中标金额50-400万（含400万）元：货物、服务、工程按中标金额的1.5%收取；中标金额400-1000万（含1000万）元：货物按中标金额的1.1%，服务按中标金额的0.9%，工程按中标金额的0.8%收取。

收款账户为：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 ，开户行：江苏银行盐城城南支行，账号：12600188000025095。

35、中小型企业有关政策

35.1本项目专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造厂商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

35.2因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

35.3供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

35.4企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

35.4以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物须全部为中小微企业所制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能通过资格性审查要求，则按无效投标人处理。

35.6监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

35.7残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36、履约保证金

36.1履约保证金的缴纳比例和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须缴纳中标金额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

36.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

37、落实节能、环保产品政策

37.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（原件彩色扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（原件彩色扫描件）

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

7.1合同签订生效后，在财政资金到位的情况下，采购人预付合同金额的40%；

7.2货物全部到达采购人指定地点，经中标供应商安装完毕且通过采购人最终验收合格后，付款至合同金额的90%；

7.3余款在质保期满后一次性付清（以上价款均不计利息）。

备注：每次付款时成交供应商须提供含供货清单明细并符合采购人财务要求的税金发票，甲方在收到发票后，在财政资金到位前提下，向乙方支付约定合同款项。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、本项目采购标的概况、质保期

1、项目名称：射阳生态环境监测站监测能力提升项目(预算金额:100万元)

2、项目概况：本项目为盐城市射阳生态环境监测站监测能力提升仪器配备，主要包括全自动总磷总氮分析仪、紫外分光光度计、实验室用溶解氧测定仪、手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪、无人机、便携式红外气体分析仪（CO/CO2）等仪器设备及其配套辅助设施，供应商负责全部货物的供货、运输、安装调试、技术培训、售后及质保等全套内容。

3、本项目核心设备为全自动总磷总氮分析仪、紫外分光光度计、便携式红外气体分析仪（CO/CO2）。

4、质量标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

5、交货期：合同签订后，45日历天内完成全部货物的供货、安装、调试等相关服务，误期违约金2000元/天。

6、质保期：整体免费质保期≥1年，自所有货物最终验收合格之日起算。以生产厂家出具质量保证及售后服务承诺书原件为准（所投产品原厂商出具，并明确承担一切售前、售后责任），若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

二、本项目采购标的要求

1、采购清单及技术要求-

产品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动总磷总氮分析仪 | 1 | 台 | 核心 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 核心 |
| 3 | 实验室用溶解氧测定仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 五日生化培养箱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 实验室用冷藏箱 | 4 | 台 |  |
| 7 | 移液器（枪） | 30 | 支 |  |
| 8 | 小流量大气采样器（包含氟化物双层切割头）60L/min | 4 | 台 |  |
| 9 | 中流量大气采样器100L/min | 4 | 台 |  |
| 10 | 气袋采样系统（含采样箱、采样泵等），配套60个采样袋 | 4 | 套 |  |
| 11 | 便携式PH计 | 2 | 台 |  |
| 12 | 定位仪（北斗系统） | 1 | 台 |  |
| 13 | 激光测距仪 | 1 | 台 |  |
| 14 | 便携式电源 | 2 | 台 |  |
| 15 | 透明度盘（海水） | 1 | 台 |  |
| 16 | 悬浮物抽滤装置 | 2 | 台 |  |
| 17 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |  |
| 18 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |  |
| 19 | 数字式瓶口滴定管 | 2 | 台 |  |
| 20 | 自动液液萃取仪 | 1 | 台 |  |
| 21 | 无人机 | 1 | 架 |  |
| 22 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1 | 台 |  |
| 23 | 臭氧分析仪 | 1 | 台 |  |
| 24 | 便携式红外气体分析仪（CO/CO2） | 1 | 台 | 核心 |

招标参数

（一）全自动总磷总氮分析仪

1、设备要求：

满足GB/T11893-1989钼酸铵分光光度法、HJ 636-2012碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，适用于水质总磷、总氮等项目的全自动消解测定分析。

2、技术要求：

1.为适应现有环境空间安置，要求整机一体化结构，满足长度1000mm的通风橱内安置（提供设备正面、侧面实物照片证明）。

★2.满足快速降温冷却，配备恒温循环水冷却，冷凝温度10-25度自由设定，水箱容量不小于10L（提供带温度控制的循环水实物图证明）。

3.全自动高压容器消解，配套电子数显压力传感器，高压容器自动开关盖密闭消解。

4.独立的光度计检测器，要求配套触摸显示屏幕，便于计量校准，自动紫外-可见波段全光谱检测。

5.运行安全防护，具有高低水位自动识别传感器，超水和缺水自动报警，并自动停机（提供高低水位传感器实物图证明）。

6.多通道独立定量试剂系统，至少配套2套独立的试剂定量注射泵，减少试剂间的交叉污染，保证试剂注入精度（提供2套独立注射泵实物照片证明）。

★7.要求具备消解后自动排空废液，自动清洗消解管，清洗次数任意设定。

★8.要求不少于50位样品通道同时消解，样品托架可灵活取放，配套独立的密封盖密封（提供样品位数实物图证明）。

9.要求配套高压容器防护观察窗，减少高压容器消解过程中蒸气外溢影响实验环境（提供防护观察窗实物照片证明）。

10.为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证。

3、参数要求：

★1.运行模式：总磷、总氮同时分析，具有3组独立的安全泄压保护（提供实物照片证明）

2.自动稀释：高浓度样品自动定容稀释，纯水空白自动定量取样

3.样品瓶清洗：自动清洗，清洗次数任意设定，50个样品清洗不超过60min

4.样品瓶密封：各样品瓶配套弹性四氟盖密封，降低整体密封盖消解逃逸和交叉污染

5.检出限：0.01mg/L（总磷）、0.05mg/L（总氮）

6.测量范围：(0.01-0.6)mg/L（总磷）(0.05-7)mg/L（总氮）

7.线性系数：r>0.999自动配标，母液自动稀释

4、配置要求：

主机1套、样品盘1套、试剂瓶8个、恒温循环水系统1套、数据采集输出系统一套（含配套软件）、泄压监控安全阀3套、高压消解一体机1套、机器人手臂1套、电子压力阀1套、随机附件1套。

（二）紫外分光光度计

1、技术参数及要求：

1.波长范围：190nm～1100nm

2.光谱带宽：0.2 0.5nm、1nm、2nm、5nm

3.杂散光：≤0.01%T(@220nm)

4.波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm）

5.波长重复性：≤0.1nm

6.光学系统：双光束

7.波长扫描：三档可选（快、中、慢）

★8.波长扫描速度：最快可达30000nm/min（提供彩页证明加盖制造商公章）

9.插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试。

10.光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量

★11.光度范围：-4.0Abs～4.0Abs（提供彩页证明加盖制造商公章）

12.光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）

13.光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）

14.基线平直度：±0.0005Abs(190nm-1100nm)

15.基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）

16.噪声：≤0.05%T

17.漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h)

18.≥9.7寸彩色触摸屏，电容多电触控，TFT彩屏，可在屏幕上直接操作，也可连接电脑操作。（提供彩页证明加盖制造商公章）

19.提供同型号分光光度计在省级以上计量机构出具的计量器具型式评价报告或检定证书(准确度等级1级)复印件或扫描件。

20.主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定。

21.可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。

★22.智能拓展功能：升级数字化工作站，集成物联网技术，实现仪器数据自动获取，内置行业标准SOP模版，智能数据处理，可自动生成原始记录报告，确保数据准确可追溯。（提供数字化升级方案并加盖制造商公章）

23.可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。

24.售后服务：制造厂家需在江苏有固定的售后服务机构，配备本地工程师。

★25.生产厂家须具有NTC（全国分析检测人员能力培训委员会）培训资质和考核资质，提供资质证书复印件或扫描件，（加盖制造商公章）

2详细配置要求：

1.紫外可见分光光度计主机1台；

2.五联池架1个；

3.石英比色皿（10mm）1对；

4.中文操作软件1套

5.备品备件1套

6.数据采集输出系统一套（含配套软件）

（三）实验室用溶解氧测定仪

1.基本参数

★1.1.可测量溶解氧，氧饱和度，氧分压及温度

★1.2可接自搅拌电极（用于测量BOD5)

★1.3.  分辨率0.01mg/l

1.4. 空气中自动校准，自动评估提示电极状态,自动气压修正与温度补偿

1.5. 防护等级：IP43

1.6. 数据存储：手动500个，自动10000

1.7. 存放温度: -25 °C ... +65 °C

1.8. 操作温度: +5 °C ... +55 °C （电池）

+5 °C ... +40 °C （外接电源时）

1.9. 电源：碱性电池4AA×1.5V，寿命800小时，100-240VAC/9VDC电源适配器

1.10. 接口: USB 1.1/USB B（设备）

1.11. 配置：主机，通用电源适配器一个，含自搅拌膜解溶解氧电极（2套）／普通膜法溶解氧电极（可选），支架

自搅拌溶解氧电极:自搅拌溶解氧电极,含校准和保存护套,清洗液,研磨片,3个溶氧膜,电解液

普通膜法溶解氧电极：溶解氧电极, 含校准和保存护套,1.5米线,清洗液,研磨片,3个溶氧膜,电解液

2.技术参数

2.1.溶解氧   测量参数             量程         分辨率　　精度

溶解氧             0 ... 20 mg/l     0.01　　　± 0.5 %

0 ... 90 mg/l      0.1   　　　± 0.5 %

氧饱和度           0 ... 200 %   　　	0.1			± 0.5 %

0 ... 600 %         1          ± 0.5 %

氧分压             0 ... 200 mbar     0.1　　　　± 0.5%

0 ... 1250 mbar     1 　　　　 ± 0.5%

T[℃]                0…50         0.1         ± 0.1 K

（四）五日生化培养箱

1、技术要求：

1.玻璃内门，便于随时查看内部情况。

2.液晶多数据全屏操作显示。

3.便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。

4.专用功能键实现温度设定。

5.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

6.涡轮离心强制送风，顶置匀风系统，温度均匀。

7.断电保护，参数记忆，来电恢复，压缩机过载保护。

8.进气格栅可直接拉开，方便清洗冷凝器。

9.内部照明，外部五孔拓展插座。

10.底部万向脚轮移动箱体更加轻松。

11.自动化霜避免蒸发器结冰故障。

12.可抽拉式不锈钢篦子，方便取放样品。

13.执行标准:GB/T 28851-2012

14.安全性：过升报警、菜单锁定。

2、参数要求：

1.方式：强制对流、顶置匀风系统

2.使用温度范围：0-65℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：±0.5℃

5.温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃）

6.工作环境：室温+5~35℃

7.内装：镜面不锈钢板

8.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装

9.断热材：橡塑海绵

10.加热器：不锈钢加热管

11.加热功率：1000w

12.压缩机功率：139W

13.最大功率：1200W

14.压缩机：风冷密闭压缩机

15.制冷剂：R134A

16.除霜构造：自动

17.引线孔：内径52mm一个

18.外置电源：外置五孔插座1个

19.温度控制方式：单段液晶定时控制

20.温度设定方式：轻触四按键设定

21.温度表示方式：彩印液晶显示控制器

22.定时器：0-9999（小时、分钟可切换）

23.运行功能：定值运行、定时运行

24.程序模式：无

25.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、定值机械式限温开关

26.传感器：Pt100

27.安全装置：过升报警、过载保护；

28.内容积：250L

29.隔板承重：15kg

30.隔板层数：22层

31.隔板间距：35mm

32.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/5.4A

33.附属品：隔板：2件

34.隔板架：4件

35.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、U盘数据储存、手机APP(远程控制)、可选配变频制冷系统。

（五）超声波清洗机

1、技术要求：

1.数显设定超声清洗时间

2.实时显示清洗槽内实际温度

3. 1-999min总工作时间设定

4.仪器的操作程序采用单片机软件

5.带有工作参数断电记忆功能

6.配有专用不锈钢网篮，降音盖

7.仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

8.工作时间倒计时显示

9.室温-80℃的温度设定范围

2、参数要求：

1.容量: ≥10L

2.频率: 40KHz

3.超声功率: 360W

4.加热功率: 800W

5.温度可调: 室温-80℃

6.时间可调: 1-999min

（六）实验室用冷藏箱

1、技术要求：

1.风冷快速制冷

2.多层精控送风

3.一级节能省电M

4.LOW-E热反射膜玻璃

5.化霜水自动蒸发

6.防凝露玻璃门减少凝露

7.LED内置射灯

8.抗菌内胆

9.双层钢化玻璃

10.内嵌式门把手

2、参数要求：

1.有效容积：215升

2.能效等级：1级

3.温度范围：0℃~10℃

4.搁架层数：4层3搁架

5.温控方式：机械控温

（七）移液器（枪）

1、产品资质要求：

1.具有ISO9001：2008认证证书，具有ISO13485:2003认证证书。

2.每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.

2、技术要求：

1.计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

2.轻便且设计符合人机功效学。

3.数字视窗，所设量程一目了然。

4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

5.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.

6.下半只可高温高压消毒。

7.可拆卸式组件便于维护。

8.管嘴连件具有高化学稳定性。

9.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

10.配置：

10-1000 ul    5支

0.5-5ML        10支

1-10ML       15支

备注：每支移液枪对应一包取样枪头（不少于200个）

（八）小流量大气采样器60L/min

1、用途;

恒温恒流大气/颗粒物采样器是针对环境空气中各种有毒有害气体、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入微粒（PM10、PM2.5）、空气重金属、氟化物以及SVOCs的采集监测的一款多功能综合采样装置。

2、执行标准

1. HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》

2. HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》

3. HJ 93-2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》

4. HJ644-2013 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》

3、技术要求

1.超小型化设计，体积小，重量轻，携带方便

2.四路恒温恒流大气采样，一路颗粒物采样，每一路独立控制，大气采样流量可选配两路微流量两路小流量型，颗粒物路可选配高负载型，一机多用，满足多种采样需求

3.一体化模具孔板流量计，小流量分辨率可达0.001L/min，微流量分辨率可达0.1mL/min，孔板内置防水传感器，避免吸收液倒吸对传感器造成腐蚀损坏，降低仪器的故障率

★4. 仪器具备加热制冷功能，发泡保温，满足恒温采样，干燥瓶及吸收瓶内置于仪器主机内（需提供仪器内部结构照片，照片内清晰可见四路采样）

5.触摸显示屏，界面显示数据丰富，操作简单易学

6.仪器通过CPA认证，提供型式批准证书(需提供佐证材料)

7.可通过互联网远程实时监控仪器工作状态，实现仪器的运行状态和安全的全程监控，使样品具有可追溯性，规范质控管理

8.仪器软件界面操作简便，大气采样、颗粒物采样、微流量VOC采样、定时、采样间隔、次数等功能在同一操作界面内，无需来回切换即可完成多路同时采样需求（需提供仪器照片佐证，照片内需有所投仪器型号及名称标识）

9.能够与校准仪实现数据通信，实现流量自动标定

4、参数要求：

★1.颗粒物采样流量：(10～120)L/min ，满足16.7L、28.3L、50L、100L多种采样需求，准确度：优于±5%（需提供CPA证书扫描件佐证，照片内容清晰可查）

2.大气采样流量：(0.1～1)L/min ，分辨率：0.001L/min，准确度：优于±5%

★3.大气采样流量（微流量）：(10.0～220.0)mL/min，准确度：优于±5%（需提供CPA证书扫描件佐证，照片内容清晰可查）

4.流量计前温度:(－40～85)℃,   分辨率： 0.1℃准确度：优于±2℃

5.流量计前压力：（-45～0）kPa   分辨率： 0.01kPa  准确度：优于±0.4kPa

6.大气压： (50～130) kPa    分辨率：0.01kPa    准确度：优于±0.5kPa

7.环境温度  (－40～85)℃分辨率： 0.1℃准确度：优于±1℃

8.加热温度控制:（5～32）℃分辨率： 0.1℃准确度：优于±2℃

9.采样方式：手动、自动连续循环采样

5、配置

1.主机

2.电源线

3.三脚架

4.TSP/PM10/PM2.5/颗粒物切割头（4套）

5.氟化物专用切割器（4套）

（九）中流量大气采样器100L/min

1、用途;

恒温恒流大气/颗粒物采样器是针对环境空气中各种有毒有害气体、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入微粒（PM10、PM2.5）、空气重金属、氟化物以及SVOCs的采集监测的一款多功能综合采样装置。

2、执行标准

1. HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》

2. HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》

3. HJ 93-2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》

4. HJ644-2013 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》

3、技术要求

1.超小型化设计，体积小，重量轻，携带方便

2.四路恒温恒流大气采样，一路颗粒物采样，每一路独立控制，大气采样流量可选配两路微流量两路小流量型，颗粒物路可选配高负载型，一机多用，满足多种采样需求

3.一体化模具孔板流量计，小流量分辨率可达0.001L/min，微流量分辨率可达0.1mL/min，孔板内置防水传感器，避免吸收液倒吸对传感器造成腐蚀损坏，降低仪器的故障率

★4.仪器具备加热制冷功能，发泡保温，满足恒温采样，干燥瓶及吸收瓶内置于仪器主机内（需提供仪器内部结构照片，照片内清晰可见四路采样）

5.触摸显示屏，界面显示数据丰富，操作简单易学

6.仪器通过CPA认证，提供型式批准证书(需提供佐证材料)

7.内置锂电池，可连续工作6小时以上

8.可通过互联网远程实时监控仪器工作状态，实现仪器的运行状态和安全的全程监控，使样品具有可追溯性，规范质控管理

★9.仪器软件界面操作简便，大气采样、颗粒物采样、微流量VOC采样、定时、采样间隔、次数等功能在同一操作界面内，无需来回切换即可完成多路同时采样需求（需提供仪器照片佐证，照片内需有所投仪器型号及名称标识）

★10.能够与校准仪实现数据通信，实现流量自动标定

4、技术指标

★1.颗粒物采样流量：(10～120)L/min ，满足16.7L、28.3L、50L、100L多种采样需求，准确度：优于±5%（需提供CPA证书扫描件佐证，照片内容清晰可查）

2.大气采样流量：(0.1～1)L/min ，分辨率：0.001L/min，准确度：优于±5%

★3.大气采样流量（微流量）：(10.0～220.0)mL/min，准确度：优于±5%（需提供CPA证书扫描件佐证，照片内容清晰可查）

4.流量计前温度:(－40～85)℃,  分辨率： 0.1℃准确度：优于±2℃

5.流量计前压力：（-45～0）kPa  分辨率：  0.01kPa  准确度：优于±0.4kPa

6.大气压： (50～130) kPa    分辨率：0.01kPa    准确度：优于±0.5kPa

7.环境温度  (－40～85)℃分辨率： 0.1℃准确度：优于±1℃

8.加热温度控制:（5～32）℃分辨率： 0.1℃准确度：优于±2℃

9.采样方式：手动、自动连续循环采样

10.主机重量：<5kg（常规负载）

11.功耗：大气采样<20W；颗粒物采样<30W；温控<60W

12.工作电源 AC220V±22V, 50Hz；DC12V

5、配置

1.主机

2.电源线

3.充电器

4.三脚架

5.TSP/PM10/PM2.5颗粒物切割头

（十）气袋采样系统（含采样箱、采样泵等）包括50个采样袋

1、用途;

采用真空箱负压进气原理，被动抽取方式实现采集固定污染源废气中非甲烷总烃和TVOCs等各种气体的采样功能，也可应用于采集一些其他适合气袋法采样的气体。被动采样，样品不经过采样泵直接进入气袋，对样品无污染、无损失，采样效率和质量更高

2、执行标准

1. HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》

2. HJ 1261—2022《固定污染源废气苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法》

3. HJ 38-2017 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》

4. HJ 604-2017 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》

3、技术要求

1.采样流量自动调节，恒流稳定采样；

2.采样时间可手动设定，最大可实现一小时连续采样；

3.仪器自动检漏，压力达到13kPa，一分钟内下降不超过0.15kPa；

4.大容量锂电池供电，可连续采样十小时以上；

5.全透明上盖，可随时观察气袋进气状态；

6.真空箱负压进气，样气气路与抽气气路无交叉；

7.气袋自动清洗，可手动设置清洗次数；

8.仪器设有手动泄压阀，采样中断后可手动泄压；

9.仪器带有显示屏，可实时监控采样参数；

10.采样数据可保存,可选配打印机进行数据打印；

11.可选配加热采样管进行固定污染源废气采样

4、参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空箱内压力 | （-13～+5）kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5kPa |
| 进样流量 | 最大1.8L/min |  |  |
| 清洗流量 | 最大1.8L/min |  |  |
| 采样流量 | （0.02～1.5）L/min |  |  |
| 工作电源 | 24V锂电池 |  |  |
| 续航 | 可连续工作10h以上 |  |  |
| 气袋容量 | （0.1～3）L |  |  |

5、配置

1.采样箱（内含采样泵） 4个

2.充电器 4个

3.相关附件 4套

4.气袋 50个

5.采样枪 1个

（十一）便携式PH计

1、技术要求

1. 3.5英寸高清液晶屏，按键操作

2.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

3.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

4.支持IP65防护等级

5.标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、校准缓冲粉剂

2、智能检测、自动识别

1.智能判别终点，支持连续读数和平衡读数

2.支持自动/手动温度补偿

3.支持(1~3)点pH电极标定

4.自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，5.支持自定义pH缓冲溶液

3、数据管理

1.支持数据存储(200套)、查阅、删除

4、电源管理

1.大容量锂电池供电，待机约20h

2.支持连接PC和移动电源充电

3.具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

4.支持背光调节

5、技术参数

| pH级别 |  | 0.01级 |
| --- | --- | --- |
| mV | 范围 | (-1999～1999)mV |
|  | 最小分辨率 | 1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%FS |
| pH | 范围 | (-2.00～18.00)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 温度 | 范围 | (-5.0～110.0)℃ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC5V) |

（十二）定位仪（北斗系统）

1、技术要求

1.卫星接收北斗：B1、GPS L1、GLONASS

2.通道数：72

3.定位类型：GPS/北斗/GPS+GLONASS/GPS+北斗

4.定位精度：

4.1单点：2-5m

4.2 SBAS:1-3m

5.更新频率：1Hz

6.电源：

6.1供电类型：AA电池/锂电池/USB

6.2续航时间：AA电池：8小时

锂电池：12小时

7.存储

7.1内存：4G

7.2扩展存储：支持MircoSD卡扩展，可支持32G

8.数据通讯

8.1数据通讯：MiniUSB数据通讯

8.2数据接口：支持NMEA串口数据输出

9.屏幕

9.1屏幕尺寸：2.4英寸

9.2分辨率及类型：240×320,TFT强光下清晰可见

10.防护及环境特性

10.1工作温度：-20℃-60℃

10.2存储温度:-30℃-70℃

11.数据采集

11.1航点存储:3000

11.2航线存储:60

11.3航迹存储:条数不限(取决于存储容量),每条可10000点，10000个临时航迹点

12.面积测量:航线+航迹+专业工具

13.导航 :直线导航、轨迹导航、沿路导航

14.地图: 全国导航电子地图，支持等高线地图加载

15.按键:电源键、翻页键、地图缩放、摇杆方向键

16.配置

16.1标准配置主机

16.2数据线

16.3手绳

（十三）激光测距仪

1、技术要求：

1.测量范围:3-1500m

2.测量单位:m(Meter),Y(Yard)

3.反应时间:<0.5s(<100m 0.3s;>700m 0.458)

4.测距精度:1.0m±D*0.3%

5.望远镜倍率:6±5%X

6.视场:7.0°

7.物镜孔径:23.5mm

8.目镜孔径:16mm

9.出瞳直径:3.7±0.5mm

10.视度调节范围:±6°屈光度

11.显示屏:OLED

12.产品重量:206g

13.电池规格:3.7V/750mAh Li-ion

14.工作温度:-10℃~50℃

15.激光等级:Class 1

16.激光波长:905nm

17.满电工作次数:20000次测量(满电)

18.充电时间:2小时

19.充电规格:DC 5V 0.5A Type-C

（十四）便携式电源

1、参数要求

1.电池类型：磷酸铁锂电池

2.电池容量：1070Wh(334400mAh/3.2V)

3.功率：1500W

4.市电充电：100分钟(App应急闪充模式60分钟)

5.太阳能板充电(400WMax)：3小时(最快时长)

6.车充充电：12小时

7.USB-A输出*1：18W*1

8.AC输出*2：220V 50Hz/1500W

9.车充输出：12V/10A 120W

10.USB-C输出*2：100W*1、30W*1

11.循环寿命：4000次(70%+)

12.电源重量：＜11公斤

（十五）透明度盘（海水）

1、技术参数：

1.规格:30cm

2.类型:开3孔

3.全白色: 独特可拆卸装置

4.盘体:一体全白加厚盘

5.全白盘:独特可拆卸装置

6.整个盘体外带方便，304 不锈钢结实耐用，防撞，不易摔坏，总盘体自重足

2、配置：

1.配重:304 不锈钢一体盘配重，耐海水腐蚀

2.尺带:30 米纤维摇尺，防水防锈

（十六）悬浮物抽滤装置

1、技术要求：

1.由无油真空泵和过滤设备组成，整体分为漏斗式过滤杯、中间砂心过滤头(烧结滤头)、不锈钢多联底座支架以及铝合金固定夹。

2.只需一个真空气源就可以完成全部操作，节省大量的时间，方便快捷

3.每路支座都有一个独立阀门开关，可单独操作。

4.稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。

5.不锈钢部件采用精加工镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒；

6.所有不锈钢部件均采用优质SUS304不锈钢材质，具有优越的耐腐蚀性能。

7.过滤瓶由优质高强度特硬玻璃生成，抗极差温度变化达280℃,并具有良好的耐压性。壁厚均匀，无气泡

8.采用无油润滑活塞泵，无油雾污染环境；免维护保养，抽气速率高，极限负压大。

9.3000ml大容量贮液瓶，经久耐用、清洗方便，溢流保护装置可以可靠的、有效的阻止液体进入泵内。

2、技术参数：

1、过滤联数：六联(阀门型)

2、滤杯容量：300ml×6(可选配500ml滤杯)

3、滤杯材质：高硼硅玻璃

4、电源电压：AC220V±10%  50Hz

5、抽气速度(升/分):60

6、最大负压值：≥0.09MPa

7、噪音(DB):   ≤60

8、吸液瓶容量：3000ml

9、电机功率(W):230

（十七）六孔恒温水浴锅

1、技术要求：

1.不锈钢内胆,圆弧角设计，方便清洗。

2.PID控制，控温精确。

3.便捷操作。

4.专用功能键实现温度设定。

5.辅助菜单，实现过升报警、

6.隐藏式放水阀放水，回流式上盖，水不外流

7.执行标准：YY 91037-99

8.安全性：过升报警、菜单锁定

2、参数要求：

1.方式：自然水对流热传递

2.性能：使用温度范围：RT+5-100℃

3.温度：

3.1 使用温度范围：≤40分钟

3.2 温度分辨率：0.1℃

3.3 温度波动度：±0.5℃

3.4 温度分布精度：±1.0℃

4.构成：

4.1 内装：不锈钢板

4.2 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

4.3 断热材：聚氨酯

4.4 加热器：不锈钢加热管

4.5 额定功率：1.5kw

5.控制器：

5.1 温度设定方式：轻触按键设定

5.2 温度表示方式：3位数码显示

5.3 运行功能：定值运行、

5.4 程序模式：单段运行

5.5 传感器：NTC

6.规格：

6.1 内尺寸（宽*深*高mm）：945*168*120

6.2 外形尺寸（宽*深*高mm）：1108*240*200

6.3 内容积：19.1L

6.4 隔板承重：5kg

6.5 隔板层数：1层

6.6 电源（50/60HZ）额定电流：AC220/6.8A

7.可增加配置：隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯

（十八）八孔恒温水浴锅

1、技术要求：

1.不锈钢内胆,圆弧角设计，方便清洗。

2.PID控制，控温精确

3.便捷操作，定值运行

4.专用功能键实现温度设定。

5.辅助菜单，实现过升报警。

6.隐藏式放水阀放水，回流式上盖，水不外流

7.执行标准：TT 91037-99

8.安全性：过升报警、菜单锁定

2、参数要求：

1.方式：自然水对流热传递

2.性能：使用温度范围：RT+5-100℃

3.温度

3.1 温度范围：≤40分钟

3.2 温度分辨率：0.1℃

3.3 温度波动度：±0.5℃

3.4 温度分布精度：±1.0℃

4.构成：

4.1 内装：不锈钢板

4.2 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

4.3  断热材：聚氨酯

4.4 加热器：不锈钢加热管

4.5 额定功率：2.0kw

5.控制器：

5.1 温度设定方式：轻触按键设定

5.2 温度表示方式：3位数码显示

5.3 运行功能：定值运行

5.4 程序模式：单段运行

5.5 传感器：NTC

6.规格：

6.1内尺寸（宽*深*高mm）：635*325*120

6.2 外形尺寸（宽*深*高mm）：794*398*200

6.3 内容积：24.8L

6.4 隔板承重：5kg

6.5 隔板层数：1层

6.6 电源（50/60HZ）额定电流：AC220/9.1A

7.可增加配置：隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯

（十九）数字式瓶口滴定管

1、技术要求：

★1.精确度达到A级

2.设计紧凑,操作平滑省力,吸液时机身不会移动

★3.排液管前端水平和垂直方向可调节

4.阀门模块可自由旋转

★5.具有暂停功能

6.具有观察窗，包装内附棕色观察窗

7.吸液与排液无需按钮切换

8.Easy Calibration 简易校准技术

9.具有GLP”模式，“APO” (自动关机）模式与“dP”更改小数点位数模式

10.随附拆卸工具

11.包含3 个瓶口转接头 (GL 45/32,GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32)

2、参数要求：

| 标称量程25 ml |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量程 ml | A% ≤± | CV% ≤± |
| 25 | 0.07 | 0.03 |
| 12.5 | 0.14 | 0.05 |
| 2.5 | 0.70 | 0.25 |

（二十）自动液液萃取仪

1、设备要求：

实现多路分液漏斗的垂直静音振摇萃取工作。

2、技术要求：

1.萃取方式要求混合力强的垂直振荡方式，具备启动、停机缓冲保护，无级变速振幅平稳。

★2.萃取模式要求具备定时振荡、间隔振荡、预约振荡等多样化控制模式可选。

3.不小于5寸触摸彩色屏幕，要求振荡过程中可随意提高或降低振荡频率。

4.萃取容器固定夹具要求卡扣式锁紧，耐腐模具化，弹力缓冲，运行牢固不脱落。

5.要求振荡萃取为强力静音模式，非轨道、滚轮或轴承上下运动方式，长期运行噪音小。

★6.静音密闭振荡，过程自动间隔排气，所产生的有毒气体集中转移排放（提供加盖制造商公章的实物图片或省级科技查新咨询单位出具的关键技术查询报告证明）。

★7.为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证。

3、参数要求：

1.萃取方式：静音垂直强力振荡方式

2.萃取放气：自动识别容器内气压放气（分液漏斗）

3.萃取强度：50~350r/min

4.萃取通道：6个通道

5.萃取时间：0~600min可以设定

6.预约时间：0~600min可以设定

7.容器体积：50—1500mL

8.废气处理：收集后转移排放

4、配置要求：

液液萃取仪主机1套、分液漏斗夹具2套、自动排气系统1套、总废气收集管1套、随机工具1套。

（二十一）无人机

1、无人机技术参数

1.飞行器

1.1 飞行器空机重量（不含电池）：≤4千克

1.2 飞行器空机重量（含双电池）：≤6.5 千克

1.3 飞行器最大起飞重量:≥9千克

1.4单云台减震球最大负重:≥950 g

1.5 飞行器尺寸（折叠）:≤430×420×430 mm（L×W×H）

1.6 飞行器尺寸（展开，不包含桨叶）:≤810×670×430 mm（L×W×H）

1.7 飞行器对角线轴距:≤900 mm

1.8 最大上升速度:≥6m/s

1.9 最大下降速度:≥5m/s

1.10 最大水平飞行速度:≥23m/s

1.11 最大飞行海拔高度:≥7000 m

1.12 最长飞行时间:≥55分钟

1.13 IP防护等级	≥IP55

1.14 最大可抗风速:≥12m/s

1.15 无人机系统工作环境温度区间:≥-20°C至50°C

1.16 支持单北斗模式

1.17 GNSS定位悬停精度:无人机系统GNSS 正常工作时悬停精度

1.18 垂直：≤±0.5 m

1.19 水平：≤±1.5 m"

1.20 支持RTK定位:飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。

1.21 RTK定位悬停精度:水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m

1.22 飞行器支持搭载云台负载数量:≥3

1.23飞行器工作频率:2.4000 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz

1.24 4G模块:遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输

1.25媒体加密:需支持设置SD卡密码，防止数据泄露。

1.26 一键清除日志:支持选择遥控器/负载/飞行器的日志进行清理；支持查询设备清除历史记录。

1.27 降落保护:在自主降落过程中，无人机飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时应能通过遥控器软件向用户发出提示。

1.28 ADS-B功能:通过无人机接收到的飞行信息，需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。

1.29 飞行器指示灯:飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。

1.30 飞行器夜航灯:飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。

1.31 全向感知系统:无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。

1.32 电池热替换:飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时，可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后在更换另一块电池。

1.33 机臂到位检测:支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。

1.34 FPV 相机:飞行器应具备FPV相机，分辨率≤1920× 1080，30fps

1.35 图传天线数量:≥4

1.36 实时直播:无人机系统应可支持远程实时视频直播

1.37 飞行器支持航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行多种航线。支持二维、三维建模作业。

1.38 飞行器支持在线任务录制功能，在飞行过程中记录飞行器打点位置、拍照等信息以自动生成航线。

1.39 自定义水印功能：通过遥控器可自定义设置飞行器机型、SN 码、经纬度、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。

1.40 带屏遥控器:遥控器和显示屏一体化设计

1.41 遥控器防护等级:≥IP54

1.42 遥控器尺寸:≤300×200×100mm（L×W×H）

1.43 遥控器屏幕尺寸:≥7英寸

1.44 遥控器显示器分辨率:≥1920× 1200

1.45 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）:≥20km

1.46 遥控器重量:≤1.5Kg

1.47 遥控器内置电池容量:≥6500 mAh

1.48 充电时间:≤2小时

1.49 遥控器外置电池容量:≥4920 mAh

1.50 遥控器内置电池续航时间：≥3小时

1.51 遥控器工作环境温度区间：≥-20°C 至 50°C

1.52 遥控器工作频率：2.400GHz - 2.483 GHz、5.725GHz - 5.850 GHz

1.53 支持wifi功能

1.54 双控模式：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。

2.智能飞行电池

2.1 容量：≥5800 mAh

2.2 电池类型：Li-ion

2.3 能量：≥260 Wh

2.4 重量：≤1.4kg

2.5自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池。

2.6 电池自加热：在低温环境下，电池支持自加热

3.电池箱

3.1 电池箱尺寸：≤600×400×300 mm

3.2 电池箱重量：≤9 kg

3.3 充电接口信息：飞行器电池充电接口≥8；

3.4 遥控器电池充电接口：≥4

3.5 USB-C 维护接口：≥1

3.6 USB-C 充电口：≥1

3.7 USB-A 充电接口：≥1

3.8 同时充电电池数量：≥2

2、负载镜头技术参数

1.整体尺寸：

1.1 尺寸：长≤180 毫米，宽≤150 毫米，高≤170 毫米

1.2 重量：≤950克

1.3 系统功耗：≥26 瓦

1.4 防护等级：≥IP54

2.环境参数：

2.1 工作温度：≥-20℃，≤50℃

3.云台参数：

3.1 稳定系统：3 轴

3.2 角度抖动量：悬停：≤±0.002°，飞行：≤±0.004°

3.3 安装方式：快拆

3.4 工作模式：跟随，自由，回中

4.变焦相机：

4.1 影像传感器：≤1/1.8 英寸 CMOS，有效像素≤4000 万

4.2 镜头等效焦距：≥33 mm ，≤ 810 mm

4.3 光圈：f/1.6 至5.2

4.4 镜头DFOV：≥66°，≤至 3°

4.5 对焦模式：MF，AFC，AFS

4.6 曝光补偿：±3.0

4.7 测光模式：点测光，平均测光

4.8 测光锁定：支持

4.9 电子快门速度：1/8000 秒至 2 秒

4.10 ISO 范围：≥100 ，≤820000

4.11 视频格式：MP4

4.12 录像编码及码率策略：H.264，H.265，CBR，VBR

4.13 最大照片尺寸：7328 × 5496，3664 × 2748

4.14 照片格式：JPG

5.广角相机：

5.1 影像传感器：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≤4800万

5.2 镜头等效焦距：≤26 mm

5.3 光圈：≥f/1.7

5.4 镜头DFOV：≤83°

5.5 对焦模式：MF，AFC，AFS

5.6 曝光补偿：±3.0

5.7 电子快门速度：1/8000 秒至 2 秒

5.8 ISO 范围：≥100 ，≤410000

5.9 视频格式：MP4

5.10 视频字幕：支持

5.11 录像编码及码率策略：H.264，H.265，CBR，VBR

5.12 最大尺寸照片：8064 × 6048，4032 × 3024

5.13 照片格式：JPG

6.激光测距仪：

6.1波长：≤910 纳米

6.2 测量范围：≥2 米，≤ 3000 米
6.3 测量精度：≥±0.2 米

6.4 安规等级：≥Class 1

6.5 可达发射极限（AEL）：≤280 nJ

6.6 参考口径：≤20毫米

6.7 5纳秒内激光脉冲最大发射功率：≤55瓦

6.8 近红外补光灯：≤波长900 纳米

6.9 补光区域大小：直径≤8.5米圆形

6.10 混合光学变焦：≥34倍

6.11 最大变焦倍数：≥400倍

6.12 红外超分：支持

3、售后服务：

1.为设备厂家原厂行业无忧服务，可享保障额度内不限次数免费维修和多项专属权益，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。

2.服务应支持多台飞行器保障额度叠加共享，共享额度不设上限，服务应于原厂进行维修或置换，维修或置换服务均使用原厂配件，且每次维修或置换均应出具原厂报价单。

3.提供一年2块电池免费换新，一年1次无人机常规保养，上门取件双向免费物流服务。

4.服务应于原厂进行维修或置换，维修或置换服务均使用原厂配件，且每次维修或置换均应出具原厂报价单。

★5.提供飞行平台及其负载镜头制造厂家出具的《行业产品投标授权函》和《行业产品售后服务承诺函》。

4、无人机智能水体采集系统技术参数

1.尺寸与重量：

1.1 水体采集系统主体

≤250×100×100毫米（长×宽×高）

≤670克（含安装套件及线材，不含容器）

1.2 采水容器（含快拆把手）

1升容量有机玻璃（PMMA）材质（标配）：≥140×128毫米（直径×高），≤385克（空重）

2.收放机构：

2.1 无电力或控制信号输入时，具备自锁性。

2.2 具备全自动/深度控制（A）、纯手动/电门控制（M  释放、停止、回收可即时操作）两种可选模式。

2.3 具备线缆拉力监测功能，可监测是否挂载采水容器。

2.4 优化的定深采样控制逻辑，根据任务阶段，实现容器入水状态自动调整容器运动速度，使容器入水过程更平稳，水样更具代表性。

2.5 具备容器触底监测与保护功能，及时停止下放线缆，并提示异常现象，有效避免无效采样。

2.6 具备线缆反卷监测与保护功能，实时监测线缆运动方向与状态是否相符，异常急停保护，支持一键脱困。

2.7 具备达顶监测，容器回收达顶即停。

2.8 具备电机堵转保护功能，遇达顶开关失效或其他意外情况，可监测到电机堵转，停止电门输入，保护电机。

2.9 具备绳长监测功能，支持一键自动完成定深采水，绳长释放误差≤±5cm。

2.10 具备绞盘里程计功能，记录绞盘累积运动距离。

2.11 具备绳长校准功能，可实现一键自动校准。

2.12 具备收放机构实时电流检测功能，且支持在控制界面中显示该数据。

2.13 具备紧急断绳功能，当容器被卡住时，可在≤10s内快速切断线缆，拯救无人机与迅汲主体，以减轻损失。

2.14 绳长：≥10米。

2.15 极限承重能力：≥3千克。

2.16 极限上拉能力：载重3千克时，上拉速度约为0.1米/秒。

2.17 极限下放距离：≥10米（对应悬停于水面上方1米时，最大采水深度≥9米）。

3.环境感知系统：

3.1内置星光级下视相机，该相机具有½英寸感光元件、约180°对角线视角与F/2.0超大光圈。

3.2 内置高精度毫米波雷达，该雷达具备1mm检测精度与0.5~10m有效检测范围。

4.其他用户友好设计：

4.1 采水容器下降时自动开启，上提时自动闭合，全自动模式下到达采水目标点自动开盖，提升采样标本的代表性。

4.2 作业异常状态提示并发出警告，指引正确操作。

4.3 迅汲主体具备快拆支架，安装至无人机的时间<15秒。

4.4 支持单手更换采水容器。

4.5 内置蜂窝网络通信能力，支持4G/3G/EDGE/GPRS  （标配流量卡2G/年）。

4.6 内置SD卡/2G，支持全自动采水任务数据记录。

5.飞行控制软件兼容性：

5.1 支持Payload SDK，可通过软件飞行控制App实现下列功能：

5.2 可支持全自动航点采样，通过航点规划，实现一键全自动起飞、飞抵目标采水点、定深采样、返航降落，便于对兴趣点重复采样。

5.3 显示当前飞行器与采水目标点的距离和相对方向。

5.4 具备HMS健康管理系统，当负载状态存在异常（如绞盘系统需要保养时）时可在无人机遥控器界面查看提示信息。

5.5 显示迅汲设备的实时工作状态，包括其距离水面的距离、采水容器的升降速度、当前电门百分比、当前释放绳长等信息。

5.6 可对迅汲进行控制，包括采水深度、最大升降速度（超功率模式下）、开始采水与放弃采水（全自动模式下）、上升与下降（手动模式下）、校准绳长等。

5.7 显示迅汲下视相机的实时画面。

6.云端监控平台：

6.1 支持浏览器端与微信小程序端。

6.2 支持同时连接一台或多台迅汲，并在地图中显示它们的坐标与朝向。

6.3 支持为迅汲设备设置采水目标点，并实现在浏览器端、微信小程序端与软件端自动同步该目标点。

6.4 支持在地图上设置多个测距点进行测距，便于规划作业路线，显示两点之间的距离。

6.5 显示迅汲的实时工作状态，包括其距离水面的距离、采水容器的升降速度、当前电门百分比、当前释放的绳长等信息。

6.6 可对迅汲进行控制，包括采水深度、最大升降速度、开始采水与放弃采水（全自动模式下）、上升与下降（手动模式下）、校准绳长等。

6.7支持在平台中显示并切换无人机主摄像头监视画面及下视超广角夜视镜头监视画面。

6.8 支持浏览该账户下的云端历史采水任务。

（二十二）手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪

一、仪器总体要求：

- 主机机身带LCD显示屏，能够确保很容易知道仪器的状态和健康状况. 指引向导可以帮助安装.直观的图标显示所有关键系统和传感器的状态.嵌入式菜单支持紧急设置或工厂重置.蜂鸣器可提示任何健康警告或诊断. 背光液晶显示屏使您在阳光或阴影下也很容易阅读.在部署和收集数据之前了解您的仪器健康状况。

- 通过主机机身操作实现打开或关闭蓝牙，改变屏幕亮度，改变语言，重置通信设置。

- 叶绿素传感器集成光学补偿使用第二个检测器来测量LED漂移并自动补偿每个读数。这样可以在更低的检测限下提供稳定性，并显着降低传感器随温度和时间的漂移。环境光抑制将其他环境光源发出的光从传感器中分离开，消除了这种潜在的误差源。无论照明条件或部署位置如何，这都能保证相同的精度。

- 传感器专注于每个传感器检测只一个参数。单独的叶绿素-a传感器只激发较小范围的光谱从而提高准确度，同时最大限度地减少来自其他荧光源的干扰。

- 传感器探头扇面型设计，集成度高且防污性能更好；传感器为湿式插拔，可带水操作。内咬合式传感器在掉落和高流速条件下都具有更高的稳定性，钛限流器可防止掉落和撞击，全封闭式传感器消除进水情况，多室设计限制了仪器的损坏和维修成本。

电缆使用扭锁式接头与传感器连接确保部署安全；电缆内置钢缆，更耐拉力，且不会变形

二、技术要求：

1、叶绿素 a：
1.1、测量范围：0-500 ug/L；
1.2、测量精度：1ppb 罗丹明B 染料的信号水平对应值的±5%；

1.3、分辨率：0.01 ug/L 值；
2、蓝绿藻：
2.1、测量范围：200—300,000cells/mL （量程可定制）；
2.2、测量精度：1ppb 罗丹明B 染料的信号水平对应值的±10%

2.3、分辨率：20 cells/mL
2.4 线性度：R2 >0.999
3、外壳材料：

传感器：SUS316L，便携式主机：ABS+PC；

4、存储温度：-15 到 60℃;
5、工作温度：0~50℃（不结冰）；
6、防护等级：便携式主机 IP67，叶绿素传感器 IP68；

7、电缆长度：标配 3 米电缆（可延长）；
8、显示：3.5 寸彩色显示屏幕，背光可调；

9、数据存储：大于 100000 条数据；

（二十三）臭氧分析仪

1.仪器原理及用途

采用紫外光度法原理，LED光源和长光程吸收气室，实现环境空气中臭氧的高精度测定。可实现数据远程实时传输监测，用于环境空气中臭氧瞬时测定和连续自动监测

2.执行标准

HJ 590-2010     环境空气臭氧的测定紫外光度法

JJG 1077-2012   臭氧气体分析仪检定规程

3.技术要求

3.1 仪器内置锂电池，可在无交流电情况下连续工作48小时

3.2 采用UV-LED作为紫外光源，无需预热，功耗低、寿命长

3.3 仪器检出限可实现nmol/mol级检测，检测范围宽，量程可扩展至1000nmol/mol

3.4 内置自适应滤波算法，响应快速；无任何运动部件，温度、压强、湿度实时补偿，在不同的环境条件下均能获得稳定准确的结果

3.5 支持手动测量/定时测量模式，同时满足便携式测量/在线测量的需求

3.6 内置物联网卡，支持远程数据传输，手机APP可远程监测查看实时数据

测量过程中进行查询、打印和U盘导出数据等操作，可不中断测量；配置蓝牙打印机，可实时快速打印

3.7 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

★3.8 为保证仪器数据准确性，仪器需通过中国计量科学研究院计量评价测试评价（需提供计量科学研究院计量评价测试报告加盖生产企业公章佐证资料）

4.技术指标

量程范围	（0~500）nmol/mol可扩展到1000nmol/mol

分辨率    0.1nmol/mol可扩展到1000nmol/mol分辨率 1nmol/mol

示值误差	≤±6%FS

重复性	≤1%

4h零点漂移	≤±2nmol/mol

4h量程漂移	≤±4nmol/mol

响应时间	≤20s

流量	1L/min

工作温度	5℃~40℃

数据输出	2个USB口（通过USB转接口可实现RS232/RS485输出）,标准（4~20）mA输出

主机重量	约5.0kg

工作电源	AC(220±22)V，50Hz

锂电池容量	25.2V 13.2Ah（工作时间不小于48h）

功耗	＜10W

5.单台仪器配置

5.1主机1台

5.2便携式蓝牙打印机1台

5.3空气过滤器24个

5.4三脚支架1个

5.5计量院校准证书1份

（二十四）便携式红外气体分析仪（CO/CO2）

1、原理及适用范围

1.采用非分散红外法原理测量环境空气中CO、CO2的浓度，可用于环境空气监测、公共场所、工作场所、劳动保护、人防系统、卫生防疫、隧道等场合中CO、CO2浓度测量，也可用于农村环境空气质量监测、在线监测仪器对比

2、执行标准

1. GB 9801-1988  空气质量一氧化碳的测定非分散红外法

2. HJ 965-2018环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法

3. GB/T 17094-1997 室内空气中二氧化碳卫生标准

4. GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物

5. GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求

6. GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素

7. GBZ/T 300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定第 37 部分一氧化碳和二氧化碳

3、技术要求

1.非分散红外光学法测量CO、CO2，准确度高，检出限低；

2. 内置锂电池，可连续工作至少（CO（20~200ppm）+ CO2配置约6小时；CO（20~200ppm）或CO2	配置约10小时；CO（0~50ppm）+ CO2	配置约8小时；CO（0~50ppm）	约20小时）小时

3.设备具备分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值显示、存储等功能

★4.设备需配备不短于0.8米可延长取样管（需提供产品实物照片加盖生产商公章佐证资料）

5.设备具备彩色触摸屏，并且支持CO、CO2曲线显示（需提供产品实物照片加盖生产商公章佐证资料）

6.具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警；

★7.设备应具备内置CO、CO2洗涤器，可使用环境空气进行调零（需提供产品实物照片加盖生产商公章佐证资料）

8.设备应具备环境温度、湿度、大气压读取和显示功能

9.仪器具有大容量存储，可进行数据的存储、查询、打印、导出，轻松掌握实时数据

10.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数。

11.具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

★12.设备应具备有自动定位和自动授时功能（需提供产品实物照片加盖生产商公章佐证资料）

13.为保证仪器设备数据准确性，稳定性，满足客户使用需求，仪器需提供计量器具型式批准证书

4、参数要求

1. CO（0～50）μmol/mol响应时间≤45s

2. CO2（0～5000）μmol/mol响应时间≤15s

3. 示值误差±2%FS

4. 重复性≤1.0%

5. 零点/量程漂移±2%FS

6. 非被测组分干扰误差±2%FS

7. 抽气流量1.0L/min

8. 工作电源内置锂电池(22.2V/5.2Ah）或交流供电（自带充电管理）

9. 功耗≤15W

5、仪器配置

1.主机1台

2.红外模块1套

3.蓝牙打印机1台

4.三角支架1台

5.主机电源线1套

6.校准证书1份

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造厂商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

2、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

4、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物须全部为中小微企业所制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能通过资格性审查要求，则按无效投标人处理。

6、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

7、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

9、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

10、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评审方法与评审标准

| 评审项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最后的投标报价)×30，结果保留两位小数，第三位不计。 | 30 |
| 技术响应 （21分） |  | 全部满足招标文件要求的得21分。★为重要技术参数，有一项负偏离的扣3分，非★项有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 备注： 1、带★项的评审内容，按招标需求要求提供相关证明材料，如未作要求的须提供该产品公开发行的产品彩页或者第三方公司出具的数据检测报告。 2、非★项评审内容，以加盖投标人公章的技术参数响应对照表为准， 3、项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理。 4、配置清单内容和数量不满足招标要求，按无效标处理。 | 21 |
| 商务部分（42） | 培训计划（9分） | 投标人提供培训计划及承诺，综合评价计划全面性、合理性。评标委员会对方案响应情况进行评审。 计划细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得9分； 计划较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得5分； 计划不完整，可操作性一般，响应度低的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 9 |
|  | 售后服务方案（9分） | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、售后服务承诺、售后服务响应体系、服务方式及保障措施等内容。评标委员会对方案响应情况进行评审。 方案详细、针对性强，响应及时，服务体系完整、提供配件配品，措施合理，可操作性强，符合采购需求的得9分； 方案较为详细，响应虽有滞后但能满足采购需求，服务内容较完整，措施合理，可操作性较强，符合采购需求的得5分； 方案笼统，响应滞后，服务内容简单粗糙，措施不完善，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 9 |
|  | 实施方案（9分） | 投标人提供实施方案，包括但不限于产品运输、产品安装、人员配置、时间进度安排、验收方案等内容。评标委员会根据各供应商提供的项目实施方案响应情况进行评审。 实施方案完善、时间安排合理、质量控制严谨、切实可行的得9分； 实施方案较完善、时间安排较合理、质量控制较严谨的得5分； 实施方案内容不全面、安排不合理、与采购需求不贴切的得1分；该项未见阐述不得分。 | 9 |
|  | 维保服务（9分） | 投标人提供维保实施细则，包括但不限于产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级等服务，保修期结束后维修价格、配件及耗材价格优惠等情况。评标委员会根据各供应商提供的维保细则响应情况进行评审。 维保服务完善、响应时间及时、过保后维修优惠、切实可行的得9分； 维保服务较完善、响应时间较及时、过保后维修较优惠、切实可行的得5分； 维保服务不完善、响应时间不及时、过保后维修较贵、与采购需求不贴切的得1分； 该项未见阐述不得分。 |  |
|  | 业绩 （6分） | 投标人自2020年6月1日至今，具有类似项目的业绩，每个业绩得3分，最高得6分； 备注：须提供有效的业绩合同原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 服务承诺 （5分） |  | 投标人提供书面承诺书，承诺在中标后按时保质保量完成服务内容，若不能按序时完成或服务质量达不到要求的，扣除项目总价的10%-15%（视情况而定）。备注：须提供完整内容的承诺书加盖投标人公章，否则不得分。本项最高得5分。 | 5 |
| 节能环保 （2分） |  | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内；

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目名 称：

项 目编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术参数响应对照表

十二、资格性审查响应对照表

十三、符合性检查响应对照表

十四、开标一览表

十五、投标分项报价表

十六、实施方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320900-***    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市射阳生态环境局组织的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

企业名称（盖章）：

日期：

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术参数响应对照表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 | 投标产品技术参数 | 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

- 注：各投标人按照招标文件技术要求逐条列出，并作出详细对比说明；如不全或表述不清，有可能导致后果，则责任自负。

- 十二、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 8 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |  |
| 10 | 投标人认为的其他材料 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

十三、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务内容响应 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 其他实质性响应内容（详见附件1） |  |  |
| 4 | ...... |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

# 附件1、

# 实质性响应内容

招标文件中第四章采购需求的：

一、项目总体要求

三、合同期限及交货时间

四、质量要求

五、技术资料与售后服务

六、付款方式

七、特别说明

八、其他

我公司承诺响应上述采购需求中的全部内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

分项报价清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动总磷总氮分析仪 | 1 | 台 |  |  | 核心 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 |  |  | 核心 |
| 3 | 实验室用溶解氧测定仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 五日生化培养箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 实验室用冷藏箱 | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 移液器（枪） | 30 | 支 |  |  |  |
| 8 | 小流量大气采样器（包含氟化物双层切割头）60L/min | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 中流量大气采样器100L/min | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 | 气袋采样系统（含采样箱、采样泵等），配套60个采样袋 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 | 便携式PH计 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 定位仪（北斗系统） | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 激光测距仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 便携式电源 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 透明度盘（海水） | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 悬浮物抽滤装置 | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 数字式瓶口滴定管 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 自动液液萃取仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 无人机 | 1 | 架 |  |  |  |
| 22 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 臭氧分析仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 便携式红外气体分析仪（CO/CO2） | 1 | 台 |  |  | 核心 |
| 25 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

十四、技术方案、服务承诺等

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价： |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 投标核心产品品牌 |  |

日期：  年月日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（CA签章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。