招 标 文 件

项目名称： 环境监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2025-0028

采购单位：盐城市阜宁生态环境局

2025年3月12日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

盐城市阜宁生态环境局招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2025年 4月 2日 09点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2025-0028

2.项目名称：环境监测仪器设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：284万元

5.最高限价：235万元

6.采购需求（简介）：环境监测仪器设备采购，主要内容为根据基层监测机构职责和规范化建设要求，结合我省执法监测和应急监测工作开展情况，提出基层生态环境监测机构规范化建设指标体系。具体包含七类指标，现根据相关需求进行仪器的采购，采购预算为人民币284万元，采购资金为财政资金，资金来源已经落实。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签定之日起1个月内完成。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件要求。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：  2025年 4月 2日 09点  00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市阜宁生态环境局

地 址：阜宁县城南大厦C座

联系人：徐站长

联系方式：18936321382

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司阜宁分公司

地 址：城南大厦A座10楼

联系人：陈工

联系方式：15251035050

3.项目联系方式

项目联系人：徐站长、陈工

电　　 话：18936321382  、15251035050

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按招标项目中标价的1.3%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在本项目签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：环境监测仪器设备采购

合同编号：JSZC-320923-SWGC-G2025-0028

甲    方：盐城市阜宁生态环境局

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

甲方（全称）：盐城市阜宁生态环境局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：环境监测仪器设备采购

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：（具体仪器品牌、型号、数量、价格附表说明）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，支付比例：合同金额的60%。余款在已分别免费安排（包括差旅费、住宿费）2名技术人员到高锰酸盐指数分析仪、恒温恒湿恒重分析仪、原子荧光分光光度计、智能铬分析仪、全自动稀释配标仪、高精度稀释仪厂家参与操作培训合格后，并在验收通过后一年所有货物(设备)质保期满或已提供符合招标文件要求的制造商质保函，设备无明显质量问题的前提下，剩余10%一次性付清；以上付款均无息。

其中涉及预付款的： 预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 履约保证金的缴纳形式：

4.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到县公共资源交易中心退还交纳的履约保证金。

4.3履约保证金的退还：

4.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.3.2时间：验收合格且采购人收到退还申请后30日内。

4.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的____款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的____款项； ③初步验收合格且项目运行满____个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 （具体验收流程双方可视实际情况调整） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到县公共资源交易中心退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 盐城市阜宁生态环境监测站 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 20 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 1 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目背景

环境监测仪器设备采购，主要内容为根据基层监测站规范化建设需要，提升生态环境监测能力，现根据相关需求进行仪器的采购。

二、服务期限

合同履行期：合同签定之日起1个月内完成。

- 采购需求及技术要求

- 3.1采购清单

采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产品所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 工业 |
| 2 | 恒温恒湿恒重分析仪 | 1 | 工业 |
| 3 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 工业 |
| 4 | 智能铬分析仪 | 1 | 工业 |
| 5 | 全自动液体处理平台 | 1 | 工业 |
| 6 | 高精度稀释仪 | 1 | 工业 |
| 7 | 多功能声级计 | 2 | 工业 |
| 8 | 无人机 | 1 | 工业 |
| 9 | 全自动智能蒸馏仪 | 2 | 工业 |
| 10 | 离心机 | 1 | 工业 |
| 11 | 北斗手持定位仪 | 3 | 工业 |
| 12 | 便携式水质多参数测量仪 | 1 | 工业 |
| 13 | 移液枪 | 详见参数及要求 | 工业 |
| 14 | 应急防护包 | 5 | 工业 |
| 15 | 连续流动注射仪配件 | 详见参数及要求 | 工业 |
| 16 | 原子吸收仪配件 | 详见参数及要求 | 工业 |
| 17 | 纯水机滤芯 | 详见参数及要求 | 工业 |

本项目填报小微企业声明函时，仅对高锰酸盐指数分析仪、恒温恒湿恒重分析仪、原子荧光分光光度计、智能铬分析仪、全自动液体处理平台、高精度稀释仪进行填报，其他无需填写。

##### 核心产品：高锰酸盐指数分析仪

##### 3.2采购技术参数及要求

##### （一）高锰酸盐指数分析仪

一、设备要求

适用于饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数的自动滴定分析。

二、技术要求

1.设备要求整机一体化，要求至少满足36个样品同时运行，满足运行过程中循环上样、替换上样、加急上样分析，实现各类样品无人值守自动测定分析。

2.具备机器人手实现样品的加液、消解、滴定等步骤的转移运行，无需配套空压机等辅助设备，避免管路漏气转移过程中样品杯掉落影响。

★3.满足GB11892国标经典分析方法自动分析。(提供产品检测合格报告)

4.消解满足12个样品一体化沸水浴，满足12个样品同时以及循环消解，减少分体布局水浴差异影响消解条件恒定。

★5.沸水浴具有实时监控液位损耗传感器，不接触沸水浴识别液位，要求无需拆

机即可满足水浴液位高度灵活可调（提供加盖制造商或供应商公章的实物图证明）。

6.具备多重安全监控保护，至少具有试剂损耗状态、沸水浴缺液状态、样品杯空位报错、分析结果异常报错等模式自动实时监控，保障实验有效进行。

★7.颜色判断滴定终点，要求采用移动不同位置广角全域判断样品滴定终点，减少固定颜色传感器判断对滴定终点的误判（提供加盖制造商或供应商公章的可移动不同位置判断样品滴定的实物图证明）。

8.分析工作站具有分析状态实时呈现，直观查看沸水浴温度、各样品消解时间、滴定颜色数值等信息实时显示变化，曲线图呈现滴定量。

9.要求不同试剂分别采用独立的试剂管路和定量泵，至少具有4套独立的高精度定量注射泵，加液体积误差＜0.006mL，减少蠕动泵加液误差和不同试剂间交叉干扰。

10.自动定量稀释测定，空白样品自动取样，待测样品自动定容稀释，提高运行效率。

★11.配套待测样品自动定量取样上机，不少于30位样品通道，200mL定量注射泵定量取样上机（提供加盖制造商或供应商公章的实物图证明）。

12.可实现样品分析后自动排空清洗，提高运行效率。

三、指标要求

- 1.样品瓶架：不少于4套样品瓶架，样品瓶架可直接上机

- 2.滴定通道：不少于4个通道，配套混匀动力，混匀速度直观可调

- 3.沸水浴温度：沸水浴（95-100）℃温度直观可调

- 4.分析方法：酸性、碱性样品同批次同时运行，无需分批次分开运行

- 5.废气转移：沸水浴上方配套水蒸气收集排放，减少实验过程水汽影响

- 6.自动稀释：样品在线自动稀释测定，无需人员干预手工稀释

- 7.样品分析效率：不超出2.5min/个样品的循环分析速率，提供分析软件实物照片

- 8.测量范围IMn：（0.05-6.0）mg/L（样品不稀释测定范围）

- 9.RSD：≤3.0%（高中低同时运行分别6次测试）

- 10.数据保存：具有EXCEL和PDF等格式保存，满足日期、文件名等方式查询

四、配置要求：

主机1套、样品托架4套、自动进样器1套、可调水位沸水浴1套、滴定池4套、试剂废液槽1套、样品杯72个、移动广角颜色滴定传感器1套、试剂手臂2套、分析工作站1套、数据处理器及打印机1套、随机配件1套。

- 五、售后服务要求：
（1）保证产品为全新原厂设备；
（2）仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；
（3）仪器现场安装培训后，提供2人次的厂家免费培训及提供食宿；
（4）自验收合格之日起，质保期五年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；质保期后终身免费维修，只收取更换配件的成本费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （二）恒温恒湿恒重分析仪

一、设备要求

适用于各类样品重量法项目自动定量蒸发恒重称量分析。

二、技术要求

1.要求整机一体化结构，不少于56位样品通道，自动伸缩机器人手臂实现不同工位的转移，实现批量样品或容器蒸发-恒重-称量自动运行。

2.要求样品仓架可灵活拆卸，实现不同样品容器规格的灵活安置。

3.要求高温腔与恒温恒湿腔分别配套独立密封门和观察窗，具备灯光照明，无需打开密封门即可清洗观察内部运行状态。

4.分析天平要求带显示屏幕的一体机，非裸机称量模块模式，称量数据天平直观显示。

5.要求恒温称量腔体与高温腔体独立设计，两腔体左右布局并升降隔离门防护，恒温恒湿25℃和高温105℃间温度波动度≤0.4℃，湿度30%RH时湿度波动度≤0.5%RH。

6.要求一体化结构整机长宽高尺寸不超过1.3x0.8x1.8m，方便现有工作场所安置。

7.称量数据要求曲线图和数据值两种方式呈现，并可设定称量恒重通过率，恒重数据Excel和PDF格式输出。

★8.要求温湿度控制系统内部安置，与主机分体独立落地，减少温湿度控制压缩机等运行的共振对称量稳定性的影响（提供加盖制造商或供应商公章的实物图证明）。

★9.配套稳定的自动伸缩机器人手臂，实现不同工位的转移，避免固定长度手臂容器重量影响转移稳定性（提供加盖制造商或供应商公章的自动伸缩的机械手臂实物图证明）。

★10.要求天平称量范围：≥220g，具有机械按键设定称量模式。（提供加盖制造商或供应商公章的分析天平实物图证明）。

11.为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商需通过诚信管理体系认证及五星售后服务认证，中标后原件备查。

三、指标要求

1.样品盘：≥56位样品通道，四个立体样品区，样品盘托架可拆卸更换大通量通道盘

2.称量精度：0.01/0.1mg双量程分析天平，重复性≤0.03mg，天平屏幕显示称量信息

3.静电去除：超小型去离子风机，具有不同颜色直观呈现静电去除效果

4.容器要求：适合>150mL容器，满足56位样品同时进行

5.温湿度控制范围：

恒温恒湿：15-30℃可调，分辨率0.1℃，波动≤0.4℃；

高温腔：室温~200℃可调，控温精度：±2℃，分辨率1℃；

湿度：10-60%RH可调，分辨率0.1%RH，波动≤1%RH

6.废液收集：配套废液收集管路，蒸发废液自动收集

7.温湿度恒定：风速、风道可调，鼓风方式

8.数据要求：（TDS）RSD<2.5%、回收率（95-110）提供应用数据报告证明

四、配置要求：

主机1套、独立的恒温恒湿控制箱1套、触控屏1套、数据工作站1套、样品盘56个、标准天平1套、立体样品架1套、机器人伸缩手臂1套、静电状态显示1套、自动识别编码平台1套、自动加液手臂1套、样品容器56个、数据处理器及打印机1套、随机附件1套。

- 五、售后服务要求：
（1）保证产品为全新原厂设备；
（2）仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；
（3）仪器现场安装培训后，提供2人次的厂家免费培训及食宿；
（4）自验收合格之日起，质保期五年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；质保期后终身免费维修，只收取更换配件的成本费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （三）原子荧光分光光度计

- 设备要求

- 适用于砷、汞等元素的痕量、超痕量分析。
二、技术要求

- 1.可升级液相色谱原子荧光联用仪。

2.检测限（D.L.）：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01µg/L，Ge<0.05µg/L，Zn<1.0µg/L，Hg、Cd<0.001µg/L

3.相对标准偏差（RSD）<0.7%

4. 线性范围：大于三个数量级

5.相关系数> 0.999

★6.顶置平面布局四通道四灯位设计，可单元测定也可双元素、三元素、四元素同时测定．（不接受倾斜灯位和前置灯位，提供加盖制造商或供应商公章的灯位图证明）

★7.原装进口无间隙直接连接注射泵续流动进样装置；注射泵和蠕动泵联用进样．注射泵进样品蠕动泵进还原剂． 进样精度可达1ul，避免还原剂对注射泵的腐蚀．注射泵和蠕动泵进样可互相切换．（提供加盖制造商或供应商公章的设备注射泵高清图证明）

8.最小进样量小于3ul．

9.采用十滚轴六通道大蠕动泵进还原剂和排废．减小脉动动提高样品反应的稳定性．可实现注射泵进样和蠕动泵进样的切换．

10.通过夹管阀控制样品切换，试剂不接触阀体．无腐蚀无交叉污染．

11.编码空芯阴极灯，仪器自动识别元素，可监控空芯阴极灯使用寿命。

12.空芯阴极灯采用脉冲供电，提高其发射强度和效率，延长使用寿命。

13.屏蔽式石英炉低温原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。

14.高效无残留蒸气发生气液分离系统，气液干净彻底。

15.气路系统自动精确控制气体流量，并具有节气装置，有效节约氩气消耗量。

16．仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。

17.配置捕集阱装置，可有效吸附仪器排放的有害废气。

18.单个样品盘不小于180位的防酸外置式自动进样器。碳纤维进样针可通过软件控制进行在专用清洗位进行清洗，进样针清洗过后再吸载流清洗管路内壁，避免样品对载流以及样品之间的交叉污染。

19.自动进样器长时间运行后进样臂可自动较准调节无需人工介入。

20.自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.9999重复测量确保斜率值不变)高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统。

三、配置要求
序号	名称	                                数量
（1）	原子荧光光度计主机（注射泵进样系统）	1台
（2）	180位以上自动进样器	                    1台
（3）	数据处理系统	                        1套
（4）	免调元素灯                              4支

（5）	砷汞标液	                            各1支
（6）	10ML样品管	                            180个
（7）	50ML样品管	                             4个
（8）	石英炉芯	                             2支
（9）	石英进样针	                             5支

（10）  疏水碳纤维进样针                         1支

（11）  系统管路                                 2套
（12） 数据处理器、打印机	                     1套

- 售后服务要求：
（1）保证产品为全新原厂设备；
（2）仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；
（3）仪器现场安装培训后，提供2人次的厂家集中免费培训及食宿；
（4）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；质保期后终身免费维修，只收取更换配件的成本费。
（5）技术支持响应时间：在江苏省内设有培训示范基地，乙方在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对甲方所提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。72小时内故障无法排除乙方承诺两日内提供备用机到甲方现场，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （四）智能铬分析仪

一、设备要求

用于水体中六价铬的全自动检测，符合《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987）标准要求；

二、技术要求

1、仪器指标：

1.1测定范围：（0.01-0.3）mg/L（不稀释，取样量50 mL时）；

1.2检出限：≤0.004 mg/L；

1.3 自动配置标准曲线：相关性稀释r＞0.9995

1.4重复性：0.1mg/LRSD<3%

0.2mg/LRSD<2%

1.5比色管位不少于20个

1.6 自动进样器样品位：不少于75位

2、操作便利，能够一键检测。全流程自动化完成批量样品试剂加入、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

3、仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；

★4、智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于100倍；（提供加盖制造商或供应商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

5、3路试剂流路系统，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染

6、仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；

★7、用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待已在消解样品完成消解测试，直接优先测试，20分钟内出结果，不影响正在消解测试的样品；（提供加盖制造商或供应商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

8、比色测定系统，满足六价铬检测，检测信号稳定可靠。六价铬于540nm波长处测定。

★9、仪器配有自动清洗功能，可自动清洗比色瓶，比色瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；（提供加盖制造商或供应商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

★10、仪器内置数据处理控制系统，无需外接电脑，就可实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告等功能；（提供加盖制造商或供应商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

三、仪器配置

1智能铬分析仪1套（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）、打印机1台

2 自动进样器 1套

3打印机 1套

4试剂瓶  3个

5试剂瓶架 1个

6样品盘2个

7样品管 100个

8比色瓶  22个

9 纯水桶 1个

10 废液桶 1个

- 四、质量保证

- 1、 为保证产品质量及享有良好的售后服务，制造商须有全国性的售后服务网点，服务体系通过5星级售后服务认证；（须提供制造商或供应商盖章的国家认监委认可的5星级售后服务体系认证证书扫描件）

- 2、 要求制造商具备生产制造资质，产品生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；信息安全管理体系认证；

- 3、自验收合格之日起，质保期五年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （五）全自动液体处理平台

- 一、设备要求

全自动液体处理平台用于分析过程中的无机固液样品配制，液体样品稀释，标准曲线配制，混标配制，内标曲线制作、标准品及质控样的定量添加，以及其他各类液体处理操作，为后续的ICP、ICP-MS、原子吸收等提供液体样品制备服务。

- 二、技术要求

- 1、系统用于腐蚀性的无机样品处理，同时具备固液样品配制，液体样品处理，单标配制，混标配制，定量添加、内标标准曲线制作等液体处理功能。

  - 注射泵

    - ★采用双注射泵设计，标配1mL和25mL精密注射泵各一支。具

- 有100μL -25mL等多种注射泵可选，并可自由两两组合。系统可根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。（提供加盖制造商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

    - 标准样品只储存在定量管中，不进入泵，避免泵内残留导致的交

- 叉污染。

    - 整机符合权威计量部门校准，保证结果准确有效，整机移液的容

- 量允许误差及测量重复性均优于《JJG 646-2006移液器检定规程》的要求。

    - 双注射泵均通过机身的视窗可见，方便直接观察及维护更换。

  - 移液系统

    - 无机耐腐蚀包覆针采用特氟龙管结构，加强的外层套管采用特氟

- 龙防腐蚀涂层，整个吸排液过程中，酸液不与金属接触。

    - 移液针具有多级级清洗功能，最大程度避免交叉污染。移液针支

- 持采用耐腐蚀蠕动泵逆流连续清洗，确保无交叉污染。

    - 配制过程中，仪器可自动进行吸吐混合功能，保证混合均匀。

  - ★样品位数

- 平台可支持288位2mL样品瓶， 216位15ml样品瓶， 54位100ml样品瓶。不同的样品瓶可组合使用。（提供加盖制造商或供应商公章的产品白皮书或产品技术参数官方彩页）

  - 溶剂系统

    - 内置主机式溶剂位，避免管路过长造成的溶剂转移风险，节省空间。

    - 系统提供5个溶剂通道，可随时扩充至8个。

  - 安全结构

    - 仪器整机采用密闭结构，并具有通风系统，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。

    - 仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。

    - 仪器整机高防腐设计，平台采用防酸腐材质搭建而成，电机和电器组件采用隔离式设计或者喷涂特氟龙防腐涂层设计。延长仪器的使用寿命。

    - 机身具有紧急停机按钮，出现紧急情况时，可以一键急停。支持一键开关机。

  - 操作软件：

    - 图形化软件，简单易用，自动计算配制方案无需人工计算，并实时显示仪器运行方法及运行过程。

    - 软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告。

    - 软件具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。软件具有日志功能，可导出日志。

    - 配制过程具备实时监控功能，配制步骤实时显示，消耗体积提前显示，提示客户使用量，避免母液体积不够造成配标错误。具备视频时时查看功能。

    - 自动识别样品架类型功能，无需手动选择。

- 标准配置清单

  - 全自动稀释配标仪主机1套

  - 双注射泵系统（1mL和25mL）1套

  - 1L溶剂瓶及瓶口适配器5个

  - 10L废液桶1个

  - 72位12mL样品架1个

  - 72位15mL样品架1个

  - 21位50mL样品架1个

  - 12mL棕色样品瓶（100个/包） 1包

  - 15mL塑料离心管（100个/包）1包

  - 50mL塑料离心管（100个/包）1包

  - 无机专用PFA包覆针	1套

  - 数据处理器及记录仪1套（含专业操作系统）

- 三、售后服务要求：
1、保证产品为全新原厂设备；
2、仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；
3、自验收合格之日起，质保期五年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；质保期后终身免费维修，只收取更换配件的成本费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （六）高精度稀释仪

- 一、设备要求

- 用于将高浓度标气准确稀释到所需的浓度，或稀释样品、对样品加标等。

- 二、技术要求

- 1 标准配置8个流路通道，可实现将8路标气稀释至一个标气罐内，避免各路气体交叉污染。

- 2 整个稀释系统无需庞大的混合腔体，标气和稀释系统的接触表面积小于5平方厘米，尽可能的避免硫化物、甲醛、甲酸、氨气等组分在稀释过程中产生吸附和交叉污染。

- 3 样品流路全部惰性化处理，避免硫化物、甲醛、甲酸、氨气等易吸附组分在管线内吸附，保持较高的回收率。（惰性涂覆技术经过严格的惰性测试，可提供仪器专用惰性涂覆的测试报告）

- ★4 系统不使用质量流量计，仅通过压力传感器计算稀释倍数，压力传感器可在实验室内完成自校准，可以通过计量机构验证，颁发校准证书，（提供传感器厂家性能指标证书。）

- 5 稀释倍数：能实现标样ppb至ppt级的稀释，初级稀释倍数100倍，通过二级稀释，最终稀释倍数可达10000倍，通过多级稀释功能，稀释倍数可大于10000倍，且多次稀释气路可加热，减少多次稀释的误差，样品稀释更准确。

- 6 稀释气对压力没有要求，可实现常压样品的任意倍数稀释功能。

- 7 制备标气数量：1ppm的0.8L的标准标气瓶可填充多达10000个不小于6L的样品罐，稀释过程没有标气排放到环境空气内，避免排放的标气污染实验室环境。

- 8 具有样品加压稀释功能，可通过固定的稀释因子或设定目标压力的方式，对样品和标气进行加压稀释。

- 9 可实现对样品进行自动加标的功能。

- 10 所有气路可加热和反吹，避免目标组分残留，使仪器更干净，配气更准确。

- 11 全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度等参数输入方便直观。

- 三、质量保证

- 制造商具有销售及服务的ISO9001认证，具有ISO14001环境管理体系。

- 仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；

- 自验收合格之日起，质保期两年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （七）多功能声级计

一、硬件要求：声级计2台，其中1台选配专用打印机。

二、技术要求

2.1 执行标准

GB/T 3785-2010 (IEC 61672)1级

GB/T 3241-2010 (IEC 61260）1级

2.2 频率范围：10Hz～20 kHz

2.3 测量上限：135 dBA(传声器组的灵敏度级:-31 dB)

2.4 自生噪声≤16dB(A))/21dB(C)/26dB(Z)(传声器组灵敏度级为-31dB)

2.5 级线性范围大于112dB (A)

2.6 频率计权：并行（同时)A、C、Z1/3OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权

2.7 时间计权：并行(同时) F、S、l，以及Peak

2.8 指示器：26寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节。

2.9 主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等。注: x为A，C，z,；y为F，S，J；N为1~99用户可选的整数。

2.10 峰值C声级测呈范围：75dB～138dB

2.11 积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置

2.12  A/D采样频率：48k次/秒

2.13  24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时。

2.14滤波器实时并行分析：1/1倍频程: 16Hz~16kHz；1/3倍频程:125HZ~20kHZ

2.15 FFT分析功能：2048线,采样频率:48dHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选

2.16 FFT分析窗函数：矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗

2.17 储存：标配3MB,可存贮上限2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或单次上限可记录个人声暴露数据34小时，总共上限可记录320小时。

2.18 输出接口：

2.18.1 交流输出，输出功率：150mW，可接8Ω监听耳机；

2.18.2 直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号,15mV/dB；

2.18.3 RS232接口：与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表；

2.18.4 USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB11标准，兼容USB20标准；

2.19 电源：4节AA或性电池，可连续使用30小时以上，可同时使用5V外接电源，实现长时间的连续测屋。

2.10工作环境：工作温度范围-15℃-55℃;相对湿度20%-90%;大气压力65kPa-108kPa。

2.11 SD卡存贮模块: 32GB

三、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于一年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （八）无人机

- 一、技术要求

- 起飞重量（无配件）	≤950 g

- 折叠后尺寸（长×宽×高）	≤225×100×100mm

- 对角线轴距	≤381 mm

- 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）	≥15km

- 最长飞行时间≥45 分钟

- 最大可抗风速≥12m/s

- 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车

- 支持一键全景功能

- 支持单北斗模式

- 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C

- 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息

- 具备信号丢失自动返航功能

- 云台相机具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机

- 广角相机像素	具备广角相机，有效像素不低于4800万

- 可见光相机变焦倍数	变焦倍数不低于56倍

- 红外热成像测温方式	支持点测温和区域测温

- 变焦方式支持可见光与红外热成像联动变焦

- 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p

- 支持挂载喊话器，喊话器重量	喊话器重量小于90g

- 投标人提供无人机视频实时回传功能图片证明材料；

- 投标人提供满足采购人相关要求的天地环网应急指挥平台建设服务，并提供软件著作权证书；

- 投标人提供无人机保险：机损换新险和20万第三者责任险1年

- 投标人提供采购设备的免费交货培训；

- 投标人提供无人机具备水上起飞装置，并提供图片证明材料；

二、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于两年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### 全自动智能蒸馏仪

一、设备要求

适用于挥发酚、氰化物、硫化物、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理，兼容任意接收瓶、比色管、锥形瓶，容量瓶。

二、技术要求

1、六通道设计，可单独或同时控制，自动调解压力，保证每个气路的气压均匀性；

- 2、采用碗式形状的远红外陶瓷加热器皿，环绕式加热，升温速度快，受热均匀；

3、配置高精度称重传感器，定量监控，达到蒸馏终点自动停止加热，蒸馏体积任意设置，可实现重量和时间双重控制模式，实验操作更加人性化；

4、7寸以上液晶大触摸显示屏，高清显示，灵敏触摸，工作状态、仪器信息一目了然；

5、模块化设计，馏出液接收位兼容锥形瓶、容量瓶、量筒等多种规格容器；

6、采用外置冷却水自循环单元，可外接自来水循环冷却，技术成熟，热源和制冷模块距离远，制冷效果好，后期维护方便；

7、安全保护模式，具备样品反应容器防干烧保护、防加热源干烧保护，两种防干烧功能，双管齐下带漏电保护器和熔断保险丝，真正实现无人值守，保证实验安全；

8、整机一体化设计，无需人工安装。

三、技术参数

1、加热单元：6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制

2、防 倒 吸：设有防截止阀，具有防倒吸、自动泄压功能

3、电压频率：220V/50HZ

4、方法选择：内置预存方法，一键选择，自动执行

四、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于三年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （十）离心机

- 一、设备要求

- 微电脑控制的台式低速离心机，应用于实验室对不同密度粒子的分离。

- 二、技术要求

- 2.1采用全钢结构，不锈钢离心腔

- 2.2微机控制、直流无刷电机驱动，运行平稳

- 2.3数码管显示

- 2.4运行中可随时更改参数，无需停机

- 2.5自动计算及设置离心力RCF值，专用RCF键，可随时观察

- 2.6时间小于一分钟时以秒显示

- 2.7采用机械门锁

- 2.8显示方式：LED

- 2.9转速：4000rpm

- 2.10转速精度：±30rpm

- 2.11相对离心力：2200xg

- 2.12定时范围：0～99min

- 2.13容量： 100ml*4

- 2.14噪音：≤65dB

- 2.15电源：AC220V，50Hz，0.25KW，5A

三、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于一年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （十一）北斗手持定位仪

- 一、GNSS特性
通道数：	96

- 卫星：		支持 BDS： B1I、B1C、B2a、B2b*

- 频段：	L1 /L5;

- 定位模式：	支持双频 BDS 的单点定位；

- 定位精度：	<3m CEP50 (单点）

- 定位时间：	热启动		<2秒
          	温启动 	<25秒

- 冷起动		<30秒
灵敏度：	冷启动		-148dBm
           重捕获 	-157dBm

- 追踪		-165dBm

- 更 新 率：	1Hz 
天    线：	内置高精度双频陶瓷卫星天线

- 二、数据采集特性
航点：		条数不限（不低于10000个），支持航点管理

- 航迹：		条数不限，每条航迹最高保存15000个点，支持航线管理

- 航线：		条数不限（不低于10000个），支持航迹管理

- 地图：		在线地图，可预先下载城市离线地图，工作时可不依赖于移动网络

- 坐标系设置：	支持WGS84通用坐标系，

- 支持国家2000/北京54/西安80/自定义坐标系等多种工程坐标

- 工程坐标：	工程点采集，工程寻点

- 工程点管理

- 工程测量：	自动面积测量

- 自动长度测量

- 直线放样

- 等距放样

- 测量结果管理

- 高程测量：	内置气压计测量相对高度，精度高于GPS测量

- 气压计：	实时显示气压

- 地磁传感器： 指南针

- 位置拍照：	航点名可关联位置照片

- 数据导出：	支持GPX，DXF，SHP，CSV等多种格式

- 三、通用平台特性
操作系统：	安卓7.1稳定版

- 处理器：	高通多核CPU

- 存储：		1GB LPDDR3 + 8GB eMMC + 16G TFLASH

- 屏幕尺寸：	5.5寸IPS全视角屏

- 屏幕分辩率：	720 x 1280

- 触控：		五点触控

- 运营商：	双卡三网全网通

- 频段：		LTE FDD: B1/B3/B5/B8

- LTE TDD: B38/B39/B40/B41

- TD-SCDMA: B34/B39

- EVDO/CDMA: BC0

- WCDMA: B1/B8

- GSM: 900/1800MHz

- WIFI：		2.4G, 802.11 b/g/n

- 蓝牙：		BT2.1+EDR/3.0/4.1/4.2

- 摄像头：	内置500W后摄，自动对焦

- 按    键：	电源键、音量加减键、主页键、菜单键、返回键、功能键

- 接    口：	USB Type-C充电/数据接口

四、物理和环境特性
壳体材料：	软硬胶双色一体注塑
三防等级：	IP54
工作温度：	－20℃－＋55℃
存储温度：	－30℃－＋70℃
跌    落：	1.2米

五、电源特性
电池类型：内置5000mAh锂电池

使用时间：连续测量工作大于12小时

六、标准配件
主机，数据线，电源适配器，电子说明书，保修卡，合格证，包装彩盒

七、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于一年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （十二）便携式水质多参数测量仪

一、设备要求

适用于河流、湖泊、池塘、 养殖业、饮用水源等日常监测和应急监测的溶解氧、电导率、盐度、pH 等参数的测量。

二、总体要求

1、测量参数：包含水温、溶解氧、温度、pH、ORP、电导率等；

2、安全防护需要达到IP67防水等级；

4、语言界面必须包含中文界面；

5、自动识别缓冲液、自动稳定功能并可锁定读数；

6、电缆整理套件：不低于4米；

三、技术指标

1、 溶解氧（极谱法，%空气饱和度）测量范围：0～500%；准确度：0～200%: 读数的±2%或2%空气饱和度(以较大值为准)，200～500%：读数的±10%；分辨率：0.1%或1%空气饱和度；

2、 溶解氧测量范围：0～50 mg/L；准确度：0～20mg/L: 读数的±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20～50mg/L: 读数的±6%；分辨率：0.01mg/L或0.1 mg/L；

3、温度测量范围：-5～70℃；准确度：±0.2℃；分辨率：0.1℃；

4、电导率测量范围：0～200mS/cm，准确度：读数的±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001～0.1；

5、 pH（玻璃复合电极法）测量范围：0～14；准确度：±0.2；分辨率：0.01；

6、ORP(铂电极法)测量范围：-1999～1999mV；准确度：±20 mV；分辨率：0.1mV；

7、 气压（压阻法）测量范围：50～110kPa；分辨率：0.01 kPa；

四、仪器配置

| 序号 | 产品规格 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主机 | 1台 | 7.00PH校准溶液1瓶（≥500mL/瓶） 10.00PH校准溶液1瓶（≥500mL/瓶） 1000us/cm电导率校准溶液1瓶（≥500mL/瓶） 220mvORP校准溶液1瓶（≥125mL/瓶） |
| 2 | 4口线缆 | 1件 |  |
| 3 | 电导率/温度电极 | 1件 |  |
| 4 | DO电极 | 1件 |  |
| 5 | PH电极 | 1件 |  |
| 6 | ORP电极 | 1件 |  |
| 7 | 硬质仪器便携箱 | 1件 |  |

五、质保要求：

仪器在安装调试完成并通过采购人验收合格后必须有不少于一年的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，供应商中标后需提供仪器制造商质保承诺材料。

##### （十三）移液枪

一、 参数要求：

1.1高温耐受：整支可高温消毒（121℃，1 bar，20min）

1.2数字显示方式：数字显示，正面读数框，在操作过程中随时可观察到量程的数值

1.3卸除功能：独立的推出吸头系统

1.4 系统误差≤3.0%,随机误差≤1.0%

1.5 采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大容量。

1.6 具有抗化学腐蚀性，内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。

1.7厂家在中国具有CNAS认可的校准实验室，能够出具符合CNAS标准的校准报告。

二、配置清单

2.1  1-10ml量程10支，每支配移液枪头500个以上。

2.2  0.5-5ml量程5支，每支配移液枪头500个以上。

2.3 0.1-1ml 量程5支，每支配移液枪枪头500个以上。

三、售后服务

在调试并通过验收后必须有12个月的质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费，需供应商提供质保承诺材料，供应商中标后需提供质保承诺材料。

##### （十四）应急防护包

- 一、配置要求：专业应急个人防护包

- 二、配置清单：防护背包5套，每套包内含强光手电1个、有毒有害物质防护服1件（尺码需根据甲方需求）、正压式空气呼吸器1个、过滤式防毒面具1个、护目镜防护手套1副、防护鞋1双、保暖套装紧急呼救器1个。

##### （十五）连续流动注射仪配件

- 一、配置要求：连续流动注射分析仪（氨氮、总磷、总氮、挥发酚、阴离子）原厂配件，仪器品牌SKALAR，型号SAN++。配件免费上门安装1次，三台连续流动注射分析仪各维保1次，项目培训1次。

- 二、配置清单：

- 1、氨氮仪器使用：

- 取样管1033，10ml*1000支

- 三通接头9220，2只

- 润滑剂250ml*1瓶

- 总磷、总氮仪器使用：

- 蠕动管，型号3026、3027、3028、3030、3031、3036、3033各一根

- 总氮镉柱一根，镉粒一瓶，5400套管1包

- 挥发酚仪器使用：蠕动泵管8根

- 阴离子仪器使用：蠕动泵管5根，专用泵管3根，镀膜液（13914）1瓶

##### （十六）原子吸收仪配件

- 配置要求：原子吸收光谱仪器原厂配件，仪器品牌耶拿，配件需免费上门安装1次，两台原子吸收光谱仪各免费维保一次。

- 配置清单

| 仪器名称 | 分析方法 | 仪器型号 | 申请需求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种类 | 元素 |  |
| 原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | novAA 350 | 空心阴极灯 | 锌 | 2个 |
|  |  |  |  | 铁 | 2个 |
|  |  |  |  | 锰 | 2个 |
|  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | ZEEnit 650P | 空心阴极灯 | 铅 | 2个 |
|  |  |  |  | 镉 | 2个 |
|  |  |  | 石墨管 |  | 1盒 |

##### （十七）纯水机滤芯

- 配置要求：纯水机原厂配件，仪器品牌和泰，仪器型号Master-S30UVF，配件需免费上门安装1次并赠送一次仪器使用站内培训。

- 配置清单

- 1、10寸PP滤芯，型号PC-10PP，数量3个；

- 2、10寸软水树脂滤芯，型号PC-10RS，数量3个；

- 3、5μmPP深层滤芯，型号PC-M-PP，数量1个；

- 精密活性炭滤芯，型号PC-M-AC-G，数量1个；

- KDF复合滤芯，型号PC-M-KDF，数量1个；

- 200GPDRO膜，型号RO-200GPD，数量1个；

- 有机物纯化柱，型号PTC-AC-HZB1，数量1个；

- 双波长（185&254nm)紫外灯管（进口），型号LAMP-（185&254nm)-10W-M，数量1个；

- 4柱式超纯水柱（进口树脂），型号PTC-UPPR-M4V，数量1个；

- MWCO5000DUF超滤组件（原装进口），型号UF-5000D，数量1个；

- （0.45+0.1）μm终端滤器，型号TF-（0.45+0.1）μm-S，数量1个。

- 四、报价要求

1、本项目采购人设定的投标报价最高限价为235万元，投标人的投标分项报价不得超出采购设定的分项最高限价上限，否则，其投标文件按无效投标处理。

2、报价中要求包括本次招标的所有费用。报价是投标人对本次招标提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的服务以及劳务、机械设备投入、运输、维护、保险、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。不论其在招标文件中是否有提及，投标报价应视为已包括。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

3、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。

注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

五、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

六、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

七、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，供应商应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价30分 ，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 30分 |
| 2 | 技术要求响应 | 1、由评标委员会根据投标人投标产品的功能及技术参数要求响应情况进行打分，满足采购文件全部的技术指标、参数要求的得40分；带★的参数不满足要求，每项扣2分，其他参数不满足要求，每项扣1分，扣完为止。 注：1.招标文件<采购需求>中标有“★”的技术参数条款，投标人投标时须提供招标文件中要求的相关证明材料，投标人投标时未提供的或提供的证明材料上所列技术要求与招标文件中要求不一致的，则按不满足（负偏离）处理。 2.《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格，已中标的，将取消其中标资格。 | 40分 |
| 3 | - 业绩 | - 2022年1月1日以来投标人在国内外有环境监测类仪器销售业绩的，每提供一份得2分，最高6分。业绩证明材料需同时提供中标通知书、合同和验收报告的原件彩色扫描件为准，不提供或提供不全的不得分。 | 6分 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、技术方案（3分） 投标人根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案。 - 方案编制明确、表述完整、可操作性强得3分； - 方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得1分； - 方案不够明确、表述模糊、可操作性差或未提供不得分。 2、安装调试方案（3分） 投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，包括施工组织、进度安排、质量保障、技术支撑等内容。 - （1）方案明确、表述完整、可操作性强的得3分； - （2）方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性的得1分； （3）方案不够明确、表述模糊、可操作性差的或未提供不得分。 3、验收方案（3分） 投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目验收方案，项目验收方案内容包括验收方法、验收程序、验收内容和标准等。 - （1）方案明确、表述完整、可操作性强的得3分； - （2）方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性的得1分； - （3）方案不够明确、表述模糊、可操作性差的或未提供不得分。 | 9分 |
| 4 | 售后服务 | - 售后服务承诺： 投标人对高锰酸盐指数分析仪、恒温恒湿恒重分析仪、原子荧光分光光度计、智能铬分析仪提供质保服务年限书面承诺的，超出招标文件要求的服务年限1年以上的，每个仪器加1分，最高得4分。 投标人书面承诺24小时内到达维修现场的得1分，书面承诺到达维修现场时间在24小时的基础上每提前8小时加1分，最高得3分（未涉及相关内容的不得分）。 - 投标人的售后服务人员具有本次招标产品高锰酸盐指数分析仪、原子荧光分光光度计、恒温恒湿恒重分析仪、智能铬分析仪、流动注射分析仪的厂家培训证书，提供证书扫描件（加盖投标人公章），每提供一份得1分，最高得5分，未提供或提供不全的不得分。 - 项目负责人具有中级及以上职称证书的，得3分。（须提供人员证书原件彩色扫描件，未提供的或提供不全的不得分） | 15分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2023年度或2024年度）

上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-SWGC-G2025-0028 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购代理机构

根据贵方的JSZC-320923-SWGC-G2025-0028号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320923-SWGC-G2025-0028，（项目名称）的采购活动，提供的核心产品全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

备注3：本项目填报小微企业声明函时，仅对高锰酸盐指数分析仪、恒温恒湿恒重分析仪、原子荧光分光光度计、智能铬分析仪、全自动液体处理平台、高精度稀释仪进行填报，其他无需填写。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

企业名称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。