招 标 文 件

项目名称：滨海县省控大气站监测仪器设备更新项目

项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0010

盐城市滨海生态环境局

2026年05月
  总  目  录

招标公告…………………………………… 3

投标人须知………………………………… 6

合同文本……………………………………17

采购需求……………………………………23

评标方法与评标标准………………………36

投标文件格式………………………………41

第一章 招标公告

项目概况

滨海县省控大气站监测仪器设备更新项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于2026年06月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0010

2.项目名称：滨海县省控大气站监测仪器设备更新项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：105万元

5.最高限价：105万元

6.采购需求（简介）：滨海县省控大气站监测仪器设备更新项目，共一个包件，主要内容为更新“滨海中专”CO、O3、PM10、PM2.5监测设备及UPS电源、零气发生器、动态校准仪等辅助设备，更新“滨海司法局”SO2、NO2监测设备及UPS电源等辅助设备，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：采购合同签订后30天内完成交货。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年06月11日09 时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.付款方式：合同签订后，采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款；产品通过验收后采购人支付合同金额的60%；一年质保期满且设备无明显质量问题的前提下，采购人支付合同金额10%；甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市滨海生态环境局

地 址：江苏省盐城市滨海县港城路468号

联系人：吴女士

联系方式：15195106006

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智强项目管理有限公司

地 址：滨海县政务服务中心G区2202室

联系人：高先生

联系方式：15950201008

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

电　　  话：15195106006

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。原因如下：

4.3.1采购人年度部门预算及本项目政府采购预算中，未单独列支采购代理服务费；

4.3.2采购人已与社会采购代理机构在《委托代理协议》中明确约定由中标（成交）供应商承担该费用；

4.3.3采购代理服务属于采购活动的组织服务成本，由最终受益方（中标人）承担符合民事对价原则与公平原则；

4.3.4该费用已包含在投标总报价中，供应商参与投标即视为接受该约定并已在报价中综合考虑，不额外增加中标人负担。

4.3.5本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，招标人约定由中标人代招标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费人民币8000元，项目中标人按照比例分摊结算。投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人或招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人或招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人和代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市智强项目管理有限公司，联系地址：滨海县政务服务中心G区2202室，联系电话：15950201008。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物类采购）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市滨海生态环境局         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款方式：合同签订后，采购人支付供应商合同总价的30%作为预付款;产品通过验收后采购人支付合同金额的60%;一年质保期满且设备无明显质量问题的前提下，采购人支付合同金额10%;甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值2%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.5%每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《《中华人民共和国民法典》、《《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日
 第四章 采购需求

项目属性:货物类采购。

一、项目背景

滨海县省控大气站监测仪器设备更新项目，主要内容为更新“滨海中专”CO、O3、PM10、PM2.5监测设备及UPS电源、零气发生器、动态校准仪等辅助设备，更新“滨海司法局”SO2、NO2监测设备及UPS电源等辅助设备。

二、服务期限

合同履行期：采购合同签订后30天内完成交货。

三、采购需求及技术要求

（一）项目总体说明及要求：

1、货物用于滨海县省控点位仪器更新，包括监测仪器的采购、系统集成安装、颗粒物（PM10和PM2.5）手工比对及验收。招标的监测仪器（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2监测设备、零气发生器、动态校准仪）须为同一品牌仪器设备。

2、相应监测仪器必须满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 653-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013)和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)中的规定。空气监测自动站建设必须执行江苏省环境保护厅（苏环监[2008]21号、苏环办【2019】535号）文件要求，气态污染物分析仪应具备内置电磁阀，满足自动校零、校标功能，具备数字量通讯端口，符合环境自动监测系统联网及数据交换规范，数据传输能够无缝接入江苏省盐城环境监测中心、滨海生态环境监测监控平台，并能将数据上传至江苏省大气自动监测监控平台，无须二次开发，保证数据采集不受影响及数据库的延续性。

3、供应商所投设备必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求。

4、供应商所投分析仪器设备（SO2、NO/NO2/NOx、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪）必须提供检定证书等材料。

5、供应商所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、履约能力要求

6.1供应商所投核心产品自2021年1月1日以来（以合同日期为准），承接过类似设备采购业绩的；

6.2供应商具有严格的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

（二）分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。

1、具体方法要求如下：

| 序号 | 货物名称 | 测量方法要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX监测仪 | 化学发光法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 2 | SO2监测仪 | 紫外荧光法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 3 | O3监测仪 | 紫外光度法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 4 | CO监测仪 | 红外相关法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 5 | PM10监测仪 | 连续β射线法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 6 | PM2.5监测仪 | 连续β射线法 | 1台 | 详见招标文件 |
| 7 | 多元动态校准仪 | 含气相滴定，内置臭氧发生器和紫外光度计 | 1台 | 详见招标文件 |
| 8 | 零气发生器 |  | 1台 | 详见招标文件 |
| 9 | 气象五参数 | 超声波 | 1台 | 详见招标文件 |
| 10 | 采样总管装置 |  | 2套 | 详见招标文件 |
| 11 | 移动电源 |  | 2台 | 详见招标文件 |
| 12 | UPS稳压电源 （含电池组） | 6KVA | 2套 | 详见招标文件 |
| 13 | 比对测试 |  | 1套 | 详见招标文件 |

（核心产品）：PM2.5监测仪

- 相关要求和技术指标：

2.1总体要求：

2.1.1、所提供的任何设备必须直接来源于原厂家原装生产，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

2.1.2、标准值输出接口必须采用双向数字通讯接口。须提供各仪器的安装和调试运行工作，提供仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统集成软件数据库结构，实现仪器状态参数实时上传，数据采集器及软件须支持滨海生态环境监测监控平台、江苏省盐城环境监测中心软件平台无缝接入，无需二次开发投入，确保数据稳定传输。

2.1.3、供应商负责仪器的搬运、安装、站房开孔、仪器的固定等。

2.1.4、供应商负责监测设备的比对测试。

2.1.5每台设备应附有纸质或电子版单机和系统的中文（或英文）的使用说明书，并附有装箱单。

（三）技术参数和性能指标要求

1、NOX监测仪

1）分析方法：化学发光法。

2）量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

3）零点噪声：≤0.1 ppb。

4）量程噪声：≤0.5 ppb。

5）最低检出限：≤0.2 ppb。

★6）示值误差：≤±0.3%F.S. （需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

7）20%量程精密度：≤0.5ppb。

8）80%量程精密度：≤1ppb。

9）24h 零点漂移：≤±0.1ppb。

10）24h 20%量程漂移：≤±1ppb。

11）24h 80%量程漂移：≤±3ppb。

12）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

13）电压稳定性：≤±0.1%F.S.。

14）流量稳定性：≤±1%。

15）冷堆：为减小PMT暗电流，PMT要有冷堆制冷。

★16）转化炉：转化效率＞99%。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

17）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

18)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

19)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

20）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

21)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

22）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（需提供适用性检测报告）。

2、SO2监测仪

★1) 分析方法：紫外荧光法，选用寿命较长、衰减较低的脉冲紫外光源。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2）碳氢物质去除：为避免碳氢物质干扰SO2分析仪，分析仪内置碳氢去除器，有效去除样气中的碳氢物质，消除干扰。

3）量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

4）零点噪声：≤0.1ppb。

5）量程噪声：≤1.0ppb。

6）最低检出限：≤0.2ppb。

7）示值误差：≤±0.2%F.S.。

8）20%量程精密度：≤1.0ppb。

9）80%量程精密度：≤2.0ppb。

10）24h 零点漂移：≤±2.0ppb。

11）24h 20%量程漂移：≤±3.0ppb。

12）24h 80%量程漂移：≤±3.0ppb。

13）响应时间（上升/下降）：≤180秒/180秒。

14）电压稳定性：≤±0.5%F.S.。

★15）流量稳定性：≤±1%。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

16）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

17)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

18)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

19）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

20)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

21）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（需提供适用性检测报告）。

3、O3监测仪

★1）分析方法：紫外光度法，采用与SRP臭氧标准一致的双光室检测系统，实现样气真正“无间断”连续测量，且消除光学器件老化导致的数据漂移。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2）量程：0-500ppb，具有量程自动切换功能。

3）零点噪声：≤0.1ppb。

★4）量程噪声：≤1ppb。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

5）最低检出限：≤0.2ppb。

6）示值误差：≤±0.5%F.S.

★7）20%量程精密度：≤0.5ppb。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

★8）80%量程精密度：≤0.5ppb。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

9）24h 零点漂移：≤±0.2ppb。

10）24h 20%量程漂移：≤±2ppb。

11）24h 80%量程漂移：≤±3ppb。

12）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

13）电压稳定性：≤±1%F.S.。

14）流量稳定性：≤±1%。

15）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

16)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

17)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

18）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

19)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

20）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（需提供适用性检测报告）。

4、CO监测仪

1）分析方法：气体过滤红外相关法。

2）量程：0-50 ppm，具有量程自动切换功能。

3）零点噪声：≤0.1ppm。

4）量程噪声：≤0.1ppm。

5）最低检出限：≤0.1ppm。

★6）示值误差：≤±0.2%F.S. （需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

7）20%量程精密度：≤0.1ppm。

8）80%量程精密度：≤0.1ppm。

9）24h 零点漂移：≤±0.1ppm。

10）24h 20%量程漂移：≤±0.2ppm。

11）24h 80%量程漂移：≤±0.5ppm。

12）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

13）电压稳定性：≤±1%F.S.。

★14）流量稳定性：≤±1%。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

15）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

16)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

17)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

18）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

19)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

20）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（需提供适用性检测报告）。

5、PM10监测仪

★1)分析方法：基于β射线法，含有光浊度动态校准模块，用于连续监测环境空气中的PM10颗粒物浓度。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2)	测量量程：0～1000 μg/m3。

3)	最小分辨率：0.1μg/m3。

4)	采样系统：必须配置PM10切割头、采样管、采样泵等附件。

5)	采样流量：16.67 L/min，流量准确度≤±2%。

6)	动态加热系统：必须加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响。

★7） 纸带：使用玻璃纤维材质纸带，非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。（需提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

8)	最低检出限（24h）：≤1μg/m3。

9)	校准膜重现性：≤±2%。

★10）平行性：≤5%。（需提供适用性检测报告中的数据作为证明材料）

11）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

12)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

13)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

14) 通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

15)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

16)	安全性：C14放射源活度<100 μCi，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

17）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。（需提供适用性检测报告）

- PM2.5监测仪

★1)	分析方法：基于β射线法，含有光浊度动态校准模块，用于连续监测环境空气中的PM10颗粒物浓度。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记）

2)	测量量程：0～1000 μg/m3。

3)	最小分辨率：0.1μg/m3。

4)	采样系统：必须配置PM10切割头、PM2.5切割头、采样管、采样泵等附件。

5)	采样流量：16.67 L/min，流量准确度≤±2%。

6)	动态加热系统：必须加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响。

★7）纸带：使用玻璃纤维材质纸带，非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。（需提供仪器结构图片作为证明材料，并对其中具体位置进行显著标记）

8)	最低检出限（24h）：≤1μg/m3。

9)	校准膜重现性：≤±2%。

10）平行性：≤15%。

11）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

12)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

13)	信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

14) 通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

15)	数据存储功能：数据存储时间不低于2个月。

16)	安全性：C14放射源活度<100 μCi，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

17）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品（需提供适用性检测报告）。

7、 多元动态校准仪

1）功能：可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等。

2）基本配置：流量计为质量流量计（MFC）；配置臭氧发生器，可进行气相滴定；配置光度计，可进行臭氧溯源校准。

3）标气输入口：至少3个。

4）零气MFC量程：0-10 SLPM。

5）标气MFC量程：0-100SCCM。

6）稀释比率：1/100~1/1000。

7）流量计准确度：≤±2%。

8）流量线性误差：≤±1% F.S.。

9）臭氧输出：10ppb~1ppm。

10）臭氧发生浓度误差：≤±2%。

11）光度计量程：50ppb~5ppm。

12）光度计线性：≤1%F.S.。

13)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

8、 零气发生器

1）基本配置：具有高温转化炉、氧化罐和活性炭罐。

2）输出气压：10-30PSI。

3）输出流量：0～10L/min。

4） 零气纯度： CO < 0.1 ppm，HC < 0.1 ppm，NO < 0.5 ppb，NO2 < 0.5 ppb，O3 < 0.8 ppb，SO2 < 0.5 ppb，H2S < 0.5 ppb，NH3 < 0.5 ppb。

5）露点：0℃。

6)	电源要求：220±10%VAC，50Hz。

- 气象五参数

（1）风速

测量原理：超声波；

测量范围：0～60m/s；

精度：±0.3m/s 或读数的3%，两者中取最大值；

分辨率：0.1m/s。

（2）风向

测量原理：超声波；

测量范围：0～360°；

精度：±3°；

分辨率：1度。

（3）大气压力

测量范围：600～1100 hPa；

精度：±0.5 hPa。

（4）大气温度

测量范围：-52～+80 ℃；

精度：±0.2 ℃；

（5）相对湿度

测量范围：0～100 %RH。

精度：±3 %RH、0～90 %RH；

±5 %RH、90～100 %RH。

防护等级：IP66。

平均维护时间：小于30分钟。

输出形式:数字RS-232，RS-485，USB，SDI-12。

- 采样总管装置

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气滞留时间 | ＜20 s |
| 2 | 采样泵流量 | >50 L/min；选用优质轴流风机 |
| 3 | 其他 | 采样管应有自动控制加热除湿装置； 采集可吸入尘样品的管道内壁应光滑； 采样总管内衬为特氟龙材料； 采样管应接近采气管的中心； 采气管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入。 |

- UPS稳压电源（含电池组）

每个站点功率6KVA精密稳压电源，欠压保护，过载保护

- 移动电源

电池能量：>2000Wh

电池类型：磷酸铁锂电池/锂离子电池

电量显示：电量数字显示

种供电模式：AC+DC+USB

电压输出:AC-220V50Hz

- 比对测试

12.1 颗粒物仪器设备（PM10、PM2.5）手工参比方法测试须在江苏省环境监测中心的监督下组织实施，比对用滤膜的称量工作由江苏省环境监测中心组织开展（比对用滤膜由成交方提供）（所产生一切费用均由投标人承担）。

12.2 气态污染物CO、O3、SO2、NO2监测设备的比对测试按照《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 654-2013）》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ 193-2013）》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ 818-2018）》等相关技术规范执行。

12.3 颗粒物仪器设备和气态污染物仪器设备比对合格后一并组织验收。

（四）综合质量及服务要求：

1．投标供应商须按照招标文件中的技术参数要求提供产品，所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。

2．投标供应商所提供的投标文件应满足招标文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。

3．交货时间及安装地点

3.1交货、安装（验收）时间：各投标供应商在投标文件中必须对交货、验收时间做出准确、详细的承诺，并按承诺的时间交货。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

4．售后服务：其基本服务要求如下：

4.1 供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

4.2 明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

4.3 产品质保期限为一年（从系统验收合格后起算），在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供产品的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

4.4 所投产品（含软件）不应加有限制采购人正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码。如设备出厂时已设置了密码，须由生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构承诺中标产品所有密码永久无条件免费对采购人开放，并提供加盖公章的纸质证明。同时采购人承诺密码仅用于采购人自己设备的使用、维护、调试、维修及与其它系统、设备的连接。

4.5 在产品的设计使用寿命期内，投标供应商应能保证使用方更换到原厂正品的零部件，确保产品的正常使用。投标供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

5．履约验收：

监测设备比对测试完毕后，由采购人组织专业人员会同中标人依据提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验，若招标文件中有要求提供其它资料的，也必须全部提供。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标人在十日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

（五）、综合说明及其他：

1．招标项目概述：本项目要求为“交钥匙”项目。

2．报价要求及内容：仪器设备交付使用前的一切费用。包括：

2.1设备价格（包括主机及附件、软件、耗材、随设备应提交的资料等费用）；

2.2包装、运输、装卸、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

2.3安装、集成、调试费；

2.4监测设备比对测试及验收费；

2.5耗材、试剂费用等。

2.6采购要求中包含的或能存在的其他费用。

3.安装及调试要求：

3.1供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

3.2供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；

3.3供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

3.4供应商安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

3.5无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾；

3.6供应商承担本项目履行过程中人员的安全责任，发生人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标供应商负责处理并承担责任，采购方不承担任何责任。

验收、检测要求：

供应设备由采购单位会同有关部门进行验收；

设备到达需方现场，应提前通知采购人，由采购单位会同有关人员根据有关清单进行验收；

设备安装调试完成后，中标供应商需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并按我国国家标准要求检测验收。

采购人配合工作：

负责及时提供安装设备所需的电源、通道、场地；负责办妥安装前有关手续并配合中标供应商办理有关验收手续；负责提供中标供应商所需的图纸和相关资料；负责中标供应商与其他工作单位人员的协调。

以上所采购货物配置的除有特殊要求外，其余均须按照标准功能、参数提供。供应的产品必须是全新合格正品，生产厂家须出具产品质保书。必须符合国家环保及相关质量标准要求。

4、售后服务要求

（1）验收通过之日起对设备免费保修1年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（2）技术支持响应时间。一般问题 3小时内电话支持，难点、重点问题 1天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。若中标供应商未能及时解决售后问题，采购人有权动用质保金。

除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加3小时。

5、交货时间、地点

（1）交货时间：采购合同签订后30天内完成交货

（2）交货地点：滨海本项目施工现场

6、本项目：采购标的所属行业为“工业”或“制造业”。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 投标报价 | 30分 | 采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×30，（第三位四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 技术部分 （63分） | 技术参数的响应程度 | 35分 | 根据投标文件对招标文件“采购需求”中的技术指标响应程度进行评审，全部满足招标文件要求的全部技术指标得35分。加“★”项每有一项负偏离扣3分，非加“★”项每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 注：①NOX监测仪、SO2监测仪、O3监测仪、CO监测仪、PM10监测仪和PM2.5监测仪技术指标以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的带有CMA标志的检测报告作为证明材料为准，检测报告中未体现的参数须提供原厂彩页或说明书等证明材料，其余设备参数具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术要求响应表》情况打分。 ②产品指标提供的相关证明材料均需加盖投标人公章，如提供虚假证明材料，按无效标处理； ③交货时需提交原厂家技术说明书，参数响应与说明书一致。 |
|  | 技术先进性 | 3分 | O3监测仪所使用的光池结构，和中国环境监测总站溯源标准SRP采用的双光池结构一致的，得3分。（须提供相应的厂家有效证明文件的复印件并加盖公章） |
|  |  | 2分 | SO2监测仪所使用的光源为脉冲紫外灯（非锌灯），以保证光源强度衰减慢和寿命较长的，得2分。（须提供相应的厂家有效证明文件的复印件并加盖公章） |
|  | 实施方案 | 12分 | 投标人有完善的（1、供货组织方案2、产品安装和调试3、比对测试4、安全管理）主要技术保证措施，根据项目的建设方案的可行性进行评审。 - 方案科学合理，操作性和针对性强、完全符合相关标准和规范的得12分； - 方案基本合理，操作性和针对性较强、基本符合相关标准和规范的得8分； 3、方案部分合理、操作性和针对性一般、部分符合相关标准和规范的得5分； 4、方案未提供或提供不符合要求的不得分 |
|  | 质量保证方案 | 5分 | 投标人投标文件所提供的（1、解决故障时间与处理方案2、保证质量团队3、定期巡检方案）对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的解决故障方法，提出切实可行的问题核查方法及处理措施。 1、方案科学合理、完整、针对性和可行性强的得5分； 2、方案较科学合理、针对性和可行性较强的得2分； 3、方案基本完整、针对性和可行性一般的得1分； 4、方案未提供或提供不符合要求的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6分 | 1、评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，应包括（1、验收方案2、售后服务机构设置3、服务计划4、应急响应计划[提供7x24小时技术支持热线得1分；承诺4小时内响应、24小时内到达现场并解决问题的得1分]5、备品备件管理6、人员培训方案）等： （1）方案科学合理、完整、针对性和可行性强的得4分； （2）方案较科学合理、针对性和可行性较强的得2分； （3）方案基本完整、针对性和可行性一般的得1分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 2、投标人投标时提供设备生产商的备件和服务支持授权函（包含SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标以及动态校准仪、零气发生器）的得2分。 |
| 商务部分（7分） | 综合实力 | 3分 | 投标人或设备制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最多得3分。（提供证书原件彩色扫描件及中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供或未按要求提供不得分） |
|  | 业绩 | 4分 | - 供应商所投核心产品自2021年1月1日以来（以合同日期为准），承接过类似设备采购的业绩，每个得1分，最高得2分。投标时须提供合同及中标通知书原件扫描件（合同须能体现甲、乙双方名称、签订合同时间、合同服务内容、甲乙双方章印齐全），不提供或提供不符合要求的不得分。转包、分包不得分。 注：业绩合同至少含有本次采购的核心设备。 2、供应商自2021年1月1日以来（以合同日期为准），承接过手工比对业绩，每个得1分，最高得2分。投标时须提供合同及中标通知书原件扫描件（合同须能体现甲、乙双方名称、签订合同时间、合同服务内容、甲乙双方章印齐全），不提供或提供不符合要求的不得分。转包、分包不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市滨海生态环境局

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投  标  人   开  户  行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

若服务中包含货物，填写下表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本项目采购人设定的投标报价最高限价为105万元，投标人的投标分项报价不得超出采购设定的分项最高限价上限，否则，其投标文件按无效投标处理。

2、报价中要求包括本次招标的所有费用。报价是投标人对本次招标提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的服务以及劳务、机械设备投入、运输、维护、保险、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。不论其在招标文件中是否有提及，投标报价应视为已包括。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

3、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。

注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。