招 标 文 件

项目名称：大丰北片区新建水质自动监测站一期项目

项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2024-0096

招   标   人：盐城市大丰生态环境局

招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2024年12月

第一章 招标公告

项目概况

大丰北片区新建水质自动监测站一期项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年1月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2024-0096

2.项目名称：大丰北片区新建水质自动监测站一期项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4200000.00元

5.最高限价：4200000.00元

6.采购需求：大丰北片区新建水质自动监测站一期建设，采购及安装常规五参数（电导率）、高锰酸盐指数水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、系统集成、一体化框架式站房以及本项目运维，详细内容见本招标文件第四章。本项目质保期：1年。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天完成全部货物的采购及安装。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月2日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市大丰生态环境局

地  址：盐城市大丰区幸福西大街7号

联系人：唐珺

联系方式：15851008520

2.采购代理机构信息

名  称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地  址：盐城市大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢4楼）

联系人：单钰锋

联系方式：18761249196

3.项目联系方式

项目联系人：单钰锋

电　　  话：18761249196

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

履约保证金允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

34.5、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.5.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.5.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.5.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.6强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（扫描件）。

34.7政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.8政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.9政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35 、政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.1政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

35.2政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

35.3政府采购落实财政部办公厅  住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

36、招标代理服务费

36.1.本项目招标代理服务费参照苏招协【2022】002号规定收费标准的40%计取。招标完成后，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构支付，请各投标人投标报价时综合考虑到报价中，不得单列。

第三章  合同条款

委托方(以下简称甲方)：盐城市大丰生态环境局

受委托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就大丰北片区新建水质自动监测站一期项目按照招标结果签订本合同。

第一条合同内容：大丰北片区新建水质自动监测站一期建设，采购及安装常规五参数（电导率）、高锰酸盐指数水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、系统集成、一体化框架式站房以及本项目运维，详细内容见本招标文件第四章。

第二条本合同项下合同总价：（大写）             （小写）          。

第三条组成本合同的有关文件

本项目招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证所提供的货物、服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第五条合同履行期限

合同履行期限：              。运维期：        。

第六条服务要求：

1、质量标准：合格。

2、质保期：  年

第七条合同款支付与履约担保

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目价款一律通过银行非现金结算，每次付款前乙方须提供相应的增值税发票。

3、付款方式：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内支付合同金额30%作为预付款，项目全部完成且经发包人验收合格后付至已完合同价款的90%，余款待本项目运维服务期满结清。

注：每次付款前，乙方应按照甲方财务要求出具增值税发票。

4、乙方交纳人民币_（中标价的10%）_元作为本合同的履约保证金。

备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

4.1履约保证金的缴纳形式：

4.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.1.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.2履约保证金的退还：

4.2.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

5、本项目采用固定单价合同，结算时按照中标单价执行，不调整（甲方同意调整除外）。合同价包括但不限于人工费、材料费、安装费、调试费、垃圾清运费、场地恢复费、检测费、验收费、评审费、培训费、运维服务费、管理费、税费、企业管理费、利润、招标代理费等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件和合同未列明，而乙方认为必需的费用投标时已自行综合考虑到合同价款中。

6、本项目建设后，乙方须向甲方提供水质仪器分析数据等信息展示服务（乙方可以自行提供自有数据平台或使用第三方数据平台），甲方可通过电子网络线上方式随时查看，由此产生的费用乙方投标时已综合考虑到报价，结算时甲方不再另外支付。

7、本项目实施过程中，甲方如果自行建设环保监测数据平台或使用第三方数据平台，乙方须将本项目水质仪器分析数据等信息完整导入该平台，由此产生的费用乙方投标时已综合考虑到报价，结算时甲方不再另外支付。

第八条违约责任

1.合同签订后，甲方中途停止或解除合同，甲方按乙方实际完成的工作量支付乙方酬金。

2．甲方应按照本合同约定按期支付合同价款。非因甲方原因导致未按期支付乙方酬金的，甲方应积极协调费用支付事宜。

3.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿合同价款的30％。

4.实施过程中，乙方逾期完工的，每延误一天承担1000元的违约金，逾期超过10天的，甲方有权终止合同，由此产生一切责任和费用均由乙方自行承担。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.对于甲方提供的有关资料，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄漏，否则，乙方按成果成本的100％赔偿损失并承担法律责任。

7.本项目运维服务期间，乙方未按照甲方要求进行运维服务的，每发现一次，乙方承担500元的违约金，超过三次的，甲方有权终止合同，由此产生费用均由乙方自行承担。

8.本项目运维期间，乙方须配置不少于2名运维技术人员驻场服务，并接受甲方日常工作考勤，未经甲方同意，未履行驻场服务的，每发现一次，承担500元的违约金，超过三次的，甲方有权终止合同，由此产生费用均由乙方自行承担。

9.因技术人员运维不当造成仪器损坏由乙方承担相应责任并赔偿损失。甲方有权对乙方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，甲方有权要求更换技术人员，乙方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换，未按要求更换技术人员的，乙方承担2万元的违约金，并且有权拒绝支付合同价款。

第九条合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如出现此行为，甲方有权给予终止合同，同时乙方应承担合同金额30%的违约金。

第十一条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本项目工程款债权不得转让和质押。

甲方(盖章)：_________　　　　　　　 乙方(盖章)：_________

法定代表人或授权委托人(签字)：      法定代表人或授权委托人(签字)：

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

1、项目属性:货物类项目。

2、采购货物清单及运维服务

（1）货物清单

| 序号 | 贷物名称 | 分析方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数（电导率） | 电极法 | 7 | 台 | 斗龙港丰余村站、大丰干河大丰闸站、四卯酉河四卯酉闸站、大丰干河天北桥站、四卯酉河群乐桥站、新海堤河盐洛高速桥站、五卯酉河时丰村站 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 高锰酸钾氧化法 | 7 | 台 |  |
| 3 | 总磷水质在线分析仪 | 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 | 7 | 台 |  |
| 4 | 总氮水质在线分析仪 | 碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 | 7 | 台 |  |
| 5 | COD水质在线分析仪 | 重铬酸钾分光光度法 | 6 | 台 | 斗龙港丰余村站、大丰干河大丰闸站、四卯酉河四卯酉闸站、大丰干河天北桥站、四卯酉河群乐桥站、新海堤河盐洛高速桥站 |
| 6 | 氨氮水质在线分析仪 | 水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法 | 2 | 台 | 大丰干河大丰闸站、四卯酉河四卯酉闸站 |
| 7 | 系统集成 |  | 7 | 套 | 含采水单元、配水及预处理单元、控制单元等 |
| 8 | 一体化框架式站房 | 约4平米 | 7 | 个 |  |

（2）运维服务基本要求

1）运维期限：自项目验收合格之日起2年

2）委托专业团队对该批水质自动监测站进行运行管理、维护维修及数据审核，中标供应商负责所有与水站运行相关的站房、采水设备、分析仪器、数据采集与传输设备、辅助设备等的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，并承担相应费用，确保各水站正常稳定运行并与数据平台联网正常。

3）中标人在运维期间，应遵守生态环境部及采购人关于水站运行管理的有关规定及要求，运行维护全过程符合《国家地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》等相关要求，以及生态环境部、中国环境监测总站（以下简称总站）、江苏省生态环境厅、江苏省生态环境监测中心、盐城市大丰生态环境局（采购人）印发的其它相关文件的要求。运维期间，生态环境部、环境监测总站、采购人有新的要求时，以新要求为准。

4）、本项目涉及环保类各种设备采购及安装、运维，为保证项目质量，加强实施、运维过程中设备统筹管理，配合对采购人指定人员实施培训，协助采购人完成监测能力开发，对投标人或所投水质分析仪生产商运维能力具有一定的技术资质能力要求，需配置专业化、技术水平高的项目负责人及项目团队技术人员。

## 2.2分析仪器技术参数要求

### 2.2.1常规五参数（电导率）

（1）水质自动分析仪多参数终端控制器

1)支持大部分数字化水质分析探头，并且拥有完善的对外接口，可以方便实现传感器探头组网、远程控制、故障诊断等工作。

2)支持数字传感探头的自动识别，即插即用；

3)多通道设计，最多可以支持8个探头；

4)彩色触摸屏（分辨率800*480）做为人机交互方式，最多可显示9个参数；

5)同时支持RS-485和RS-232接口，可实现网络化监控；

6)采用独特的防雷设计，确保设备工作的可靠性；

7)支持软件在线升级，方便服务；

8)工作温度：（-10～60）℃；

（2）电导率传感器

1）测量方法：电极法

2）测定范围：0~200/500 mS/cm，可调

3）准确度（示值误差）：±1%

4）重复性（精密度）：≤1%

5）响应时间：0.5min以内

6）分辨率：0.01µS/cm

7）零点漂移：±1%

8）量程漂移：±1%

9）温度补偿精度：±1%，在0℃~60℃自动补偿

10）实际水样比对测试：±1%

11）电压稳定性：指示值的变动±1%以内

12）防护等级：IP68、水下 60m

13）通讯方式：RS-485(Modbus RTU)

### 2.2.2 COD水质在线分析仪

1）★测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法；

2）测量范围：0～200/600/2000mg/L；

3）★重复性：≤5%；

4）精密度：≤3%；

5）准确度：±5%；

6）零点漂移：±5mg/L；

7）量程漂移：±5%；

8）平均无故障连续运行时间：≥720h/次；

9）实际水样比对实验：≤10%；

10）▲监测仪输入关键计算参数，能够自动计算测量结果并和设备测量结果进行验证比对。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

11）▲监测仪通过蠕动泵提供动力，利用光电定量系统对液位进行检测，精确计量。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

12）▲监测仪输入外部流量数据，能够实时计算排放的负荷量。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

### 2.2.3高锰酸盐指数水质在线分析仪

1)★测量原理：高锰酸钾氧化法；

2)测量范围：0～20mg/L（可调）；

3)★零点漂移：±5%；

4)量程漂移：±5%；

5)葡萄糖试验：±5%（测量误差）；

6)重复性：≤±5%；

7)平均无故障连续运行时间：≥720h/次；

8)实际水样比对试验：≤±10%；

9）▲具有试剂条码功能、试剂瓶色环功能。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

10）▲监测仪能够手动检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否正常工作。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

11）▲监测仪可自动实现ORP自动判定终点与光度法自动判定终点切换。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

12）▲监测仪输入外部流量数据，能够实时计算排放的负荷量。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

### 2.2.4氨氮水质在线分析仪

1)★测定方法：水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法；

2)测量范围：0～8/80/300mg/L（可调）；

3)示值误差：± 8.0%（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 5.0%（标液浓度为5.0 mg/L时）；± 3.0%（标液浓度为8.0 mg/L时）

4)★重复性：≤2%；

5)24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；

6)24h高浓度漂移：≤2%；

7)平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

8)pH响应试验:±6%

9)实际废水样品比对试验：≤0.2 mg/L（水样浓度<2.0 mg/L时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0 mg/L时）

10)采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率；

11)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/ RS485；

12)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

13）▲具有试剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

14）▲监测仪由于故障发生漏液时，仪表立即停止当前操作，并给出告警提示。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

15）▲监测仪可通过远程控制界面进行查看和控制。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

16）▲监测仪能够手动检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

### 2.2.5总磷水质在线分析仪

1)★测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

2)测量范围：0～2/10/50 mg/L（可调）；

3）重复性：±5%；

4）★零点漂移：±5%；

5）量程漂移：±5%；

6）MTBF：≥1440h/次；

7)实际水样比对试验：≤10%；

8)采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率；

9)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/ RS485；

10)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

11）▲数据标识功能监测仪显示屏实时数据和历史数据带有测量数据标识。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

12）▲监测仪可记录仪器分析的全部流程，包括清洗、进样、进试剂、消解、冷却、排空。并能够记录仪表进行的仪器设置等参数修改的操作。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

13）▲设置量程切换使能信号，高中低量程能够根据测量结果自动选择合适的量程。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

14）▲监测仪能够手动检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

### 2.2.6总氮水质在线分析仪

1)★测定方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法；

2)测量范围：0～10/50 mg/L（可调）；

3)重复性：±5%；

4)★零点漂移：±5%；

5)量程漂移：±5%；

6)MTBF：≥1440h/次；

7)实际水样比对试验：≤10%；

8)采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率；

9)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/RS485；

10)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

11）▲具有试剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

12）▲具有手动、自动零点核查功能，手动、自动跨度核查功能。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

13）▲监测仪可自动记录试剂剩余的次数并显示出来。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

14）▲监测仪釆用模块化设计，可针对监测因子进行因子切换，达到水站扩项监测的功能。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

## 2.2.7系统集成技术要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等，需具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，能够确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

系统需实现水质的实时连续监测和远程监控，可以及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，预警预报重大流域性水质污染事故，解决跨行政区域水污染事故纠纷，监督总量控制制度落实情况。能对水污染事故迅速建立事故相关区域的水环境污染物转移扩散和反应模型，为流域水质突发事件的预警和应急指挥提供方便快捷的技术支持。

### 2.2.7.1系统设计总体要求

1)应保证对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。

2)方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。

3)一些不符合环保要求的排放废液应作相应的收集和处理并使用正确处理方法处理后排放。

4)系统工艺流程应简捷，力求使系统设备的投资尽量合理。

5)管线布置应通畅合理，管材的选择应能确保系统能长期有效运行。

6)自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

7)水质自动监测装置要求布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。

8)管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

9)系统中关键部件（如阀门、接头等）应使用优质产品。

10)要求有系统状态参数和常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等各个测量参数的显示。

### 2.2.7.2系统功能总体要求

1）应具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少应具连续/应急、间歇、质控等多种运行模式；

2）应具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3）应具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

4）应能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、线性核查、零点漂移、量程漂移、加标回收率测试等质控功能；

5）能确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

6）应具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

7）应具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至招标方指定的中心平台；

8）应具备自动反吹清洗、可设置清洗周期的功能

9）应能存储不少于1年的原始数据和运行日志；

10)	系统应具有良好的扩展性和兼容性，承诺可增加新的监测参数，并配合仪器安装与数据接入。

### 2.2.7.3采水单元

1）▲应具备双泵/双管路采水切换/轮换功能，可进行自动或手动切换，也可设定周期进行管路轮换，一用一备。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

2）需充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化。

3）取水口防护网：在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。

4）警示标志：设置警示灯和警示标志，提示过往船只安全，防止人为破坏。

5）每个工作过程取水总量不低于各仪表所需水量的200％，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。在管道最需低点设排空阀。

6）在配水管路中设置压力或流量监控装置，通过该装置实时监控采水单元的运行状态，具备远程控制采水系统的工作情况的功能，并能通过流量或压力显示采水状态并能报警。

7）根据各个采水点到站房的距离、地形等实际情况，合理选择潜水泵及合理选择采水管路的大小，以保证采水子系统的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水子系统的稳定运行。

8）在采水管道上设有清洗水入口，可以通入自来水进行自动反冲洗或由清洗泵使用化学试剂清洗液对全长采样管道进行自动反冲洗。由气动阀的切换可以将清洗水及高压空气通过采水管路冲冼，以消除采样吸头由于长时间运行造成的淤积。

9）采水子系统中的所有部件均选用优质产品，采水泵采用知名品牌产品，底部加装支撑装置，保证采水泵在水位较低时不接触水体底部，并不受底部泥沙的影响。保证采水子系统工作的可靠性和使用寿命。

10）采水管路需采用优质磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。

11）采水子系统需采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。

12）采水系统管路预留有手动原水取水口，方便水样比对实验的采水。

### 2.2.7.4预处理及配水单元

1）▲预处理及配水单元应具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。（投标时须提供有效检测报告扫描件）。

2）需包括原水的静置沉沙、精密过滤及配水等三级过滤。原水经取样单元的粗级过滤后经过沉砂装置，经过缓冲和静置沉沙约半小时后；再经过精密过滤送入样水杯供分析仪表使用。

3）在不失去水样的代表性的前提下，对水样进行预处理，预处理目的是消除干扰仪表分析的因素，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，保证系统设备稳定运行。

4）为保障供水管路的畅通，采用清洁水为管路的清洗，并可选配辅助除藻装置等清洗方式。为防止泥沙沉积物、吸附物和藻类繁衍对监测水样的二次污染，配水系统设计有自动/手动清洗功能，并且具有自动/手动的近程/远程控制功能，清洗包括站对房内部管路（内清）和外部采水管路的清洗（外清）。

5）采用管道排空设计，通过空压机要对各单元水路进行空气清洗，使管道内不存水，防止藻类在水管中滋生

### 2.2.7.5系统控制单元

1、功能要求

1）能够现场/远程设置系统的采样周期（1-24次/天）。

2）可调节连续、间歇或紧急取样等多种方式。

3）现场自动控制运行，实现无人值守。包括采、配水单元、管路清洗单元的运行自动控制，以及仪器校准和同步启动等的自动控制。

4）显示各单元设备的工作状态及参数。

5）系统与仪器可进行时间同步，确保中心站软件、子站控制系统、仪器三者的时间一致。实时显示各仪器的状态、当前监测值等。

6）当工控机停电或者损坏不运转的时候，整个系统仍然能正常存储数据和通讯。

7）工控机数据存储具有向上备份功能。

8）系统具有自动清洗、实时通讯、数据处理等功能，可对各单元设备的控制参数进行远程控制。

9）数据自动采集、处理及传输，中心站可到数据库中下载实时或历史数据。

10）可接受和执行中心服务器发送的远程质控命令，实现系统自动化质量控制，如平行样测试、标样核查、加标回收测试等，并根据质量控制结果和调试检测结果对本子站仪器运行状态和性能进行初步评判，能显示和保存历史评判结果与数据依据。

2、硬件设备技术参数要求

(1）工控机：内存：≥4GB；硬盘容量：≥500G；通讯接口：RS232/ 485COM口，不小于8个；网口不少于2个；显示器：≥12英寸

(2）PLC：内存容量：≥10K步；高速计数器：100KHZ 4轴；输入/输出点：输入不小于36点、输出不小于24点；

### 2.2.7.6数据采集及传输单元

采用以无线通讯（GPRS或CDMA）或有线通讯，并可接入虚拟专用网络（VPN）数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，功能要求满足《HJ 915-2017 地表水自动监测技术规范》。

### 2.2.7.7辅助单元

辅助单元应包含UPS不间断电源、环境监控系统、试剂冷藏冰箱、稳压电源等部分。

### 2.2.8一体化框架式站房功能要求

1)站房需采用一体式框架结构，占地面积约为4平方米；站房须具有密闭性能、防水防冲击性能，满足GJB870-90有关要求，柜体整体防护等级达到IP55以上；

2)环境监控功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升站房的安全性，减少意外发生，保障设备的运行。

3)须采用优质防盗门，配置指纹刷卡密码户外门禁锁，保证站内设备的安全；内部安装悬挂式自动灭火器，红外报警器，入侵警报、火灾报警和自动灭火功能。

4)站房须配置1匹冷暖空调，具备来电自启功能，自动调节柜内温度，保证柜体内部在室温环境下，满足系统及仪表对温度的要求；

5)给排水：从附近引入自来水（自来水的瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米），自来水管宜采用PPR双热熔复合管或UPVC给水管；排水管采用UPVC管材，粘接连口，并应有坡度，实施有组织排水;排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游或市政排水官网。

6)供电：从附近引入220V或380V交流电至一体化柜位置，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零等相关要求。

7)防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。通讯：敷设光纤或ADSL有线网络进入集成柜位置，或采用无线网络通讯。

## 2.3运维服务技术要求

（一）总体运维要求

服务期限：自项目验收合格之日起2年。

中标供应商水站运维期间，需做好如下工作：

1、提供、配制并定期更换水质自动监测站仪器所需试剂；

2、定期更换系统和仪器所需备品备件；

3、对系统和仪器进行定期检修、保养；

4、及时排除系统和仪器出现的故障；

5、对仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；

6、配合采购人进行质量保证和质控工作；

7、随时接受采购人及上级管理部门不定期的工作考核及质量考核；

8、保证水质自动监测站房内、外区域的清洁，整齐；

9、对取水管路、取水口采样装置、安全警示装置等进行巡查、维护；

10、认真、及时做好各类运维及质控记录，并按采购人要求进行信息的录入及上传；

11、按要求规范水站文化建设。

12、运行维护期间，运维人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障、废液处置等一切与运维相关的费用均由中标人支付；

13、中标人为实施本项目，配置不少于2名运维技术人员，人员中至少2名要求持有省级及以上环保相关部门颁发的有效地表水站运维合格证。

（二）水站运行维护要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

1、远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作。

（4）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

2、现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

3、每周例行巡检

（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，潜水泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

（8）对水站产生的废液按相关管理规定进行储存并处置。

（9）保持水站站房及各仪器干净整洁。

4、定期养护

（1）站房

保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

（2）分析单元

应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

（5）辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期更换纯水机滤芯。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

5、质量控制与质量保证制度

（1）按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行校准。

（2）所有使用的试剂必须符合相关规范要求，且未失效；标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月。

（3）根据水质类别做相应质控措施，使用国家认可的质控样(或按规定方法配制的标准溶液)，每月开展的质控措施应在每月15号之后进行；所有维护及质控测试都应形成记录。 每周进行至少一次标样核查，每月进行至少一次多点线性核查和实际水样比对。并按照《标准溶液核查结果记录表》记录核查结果。周质控核查未通过时，维护后应进行零点/跨度检查与漂移，通过后再进行其他质控措施；多点线性核查未通过时，维护后应进行零点/跨度检查与漂移，通过后再进行多点线性核查。

（4）水站应建立严格的质控管理档案，认真做好各项质控措施实施情况的记录，包括水站日常数据检查情况、试剂配制情况、每周巡检的作业情况、每周标样核查、每月比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等的记录。

6、应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，投标人必须建立一套完整的应急维护方案。

发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报。

水站仪器发生故障时，投标人应及时响应（响应时间不超过4小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机。

（三）运维考核

采购人每月或不定期对投标人运行服务水站的运行情况进行考核。

水站运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100% 其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（1）单站考核周期内监测数据有效率高于85%，不扣款。

（2）单站考核周期内监测数据有效率在70%（不含）-85%（含），扣除该付款周期服务费用10%，并责令整改。

（3）单站考核周期内监测数据有效率在60%（含）-70%（含），扣除该付款周期服务费用30%，并责令整改。

（4）上述3条条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于60%的情形时，增扣该付款周期服务费用5%。

（5）单站考核周期内监测数据有效率低于60%，扣除该付款周期全部服务费。

注：（1）带“★”项技术参数、功能为实质性内容，不允许出现负偏离，否则视为无效投标文件。

（2）为保证本项目货物采购及安装、运维服务质量，投标人可以委托设备生产商进行货物的安装、运维，由此产生的费用均包含在投标报价中。

3、本项目核心产品：氨氮水质在线分析仪

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数（电导率） | 工业 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 工业 |
| 3 | 总磷水质在线分析仪 | 工业 |
| 4 | 总氮水质在线分析仪 | 工业 |
| 5 | COD水质在线分析仪 | 工业 |
| 6 | 氨氮水质在线分析仪 | 工业 |
| 7 | 系统集成 | 工业 |
| 8 | 一体化框架式站房 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注： 依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术响应 | 技术参数、功能响应 | 32.00分 | 本项目招标文件“采购需求”中： 1、带“★”项技术参数、功能为实质性内容，不允许出现负偏离，否则视为无效投标文件。 2、带“▲”项技术参数、功能完全满足招标技术参数、功能要求的得21分，每有一项负偏离扣1分。 3、未带“★”、“▲”项技术参数、功能完全满足招标技术参数、功能要求的得11分，每有一项负偏离扣0.1分 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况： 1、采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准评审，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准评审； 2、采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准评审。 |
| 综合保障能力、企业类似业绩、项目团队配置情况 | 综合保障能力 | 10.00分 | 1、投标人或水质分析仪生产商需具备规范的质量管理支撑体系。具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1.00分，不具备不得分，本项最高得3.00分。 注：以上证书需在有效期内，投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图加盖单位公章和证书扫描件，否则不得分。 2、投标人或水质分析仪生产商具备有效的地表水水质自动监测站运营服务认证证书，一级证书得4.00分，二级证书得2.00分；其它或未提供不得分。投标时须提供证书扫描件。 3、为保障该项目运维质量，投标人或水质分析仪生产商为环境监测总站评出的生态环境监测第三方运维星级质量服务单位，四星评价的，得3.00分，三星评价的，得2.00分，其它不得分。投标时须提供相关证明文件扫描件。 |
|  | 企业类似业绩 | 2.00分 | 投标人或水质分析仪生产商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，本项最多得2分。 注：投标时需类似项目业绩合同原件扫描件，未提供或提供不符合要求的，不予计分。 |
|  | 项目团队配置情况 | 6.00分 | 1、在项目实施过程中投标人或水质分析仪生产商拟投入的项目负责人具有环保类高级及以上技术职称证书的得2分，投标人时须提供人员证书扫描件及聘用合同扫描件，否则不得分。 2、在项目实施过程中投标人或水质分析仪生产商拟投入的系统集成技术人员具备系统集成项目管理工程师证书及国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证的每有1人得1分，本项累计最高得2分，投标人时须提供人员证书扫描件及聘用合同扫描件，否则不得分。 3、在项目实施过程中投标人或水质分析仪生产商拟投入的运维技术人员具备国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证每有1人得1分，本项累计最高得2分，投标人时须提供人员证书扫描件及聘用合同扫描件，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 现场勘察方案 | 2.00分 | 根据投标人提供的勘察方案进行评审，方案内容涵盖：地理概况、现场勘查照片、站点四通一平情况等。以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
|  | 系统集成方案 | 5.00分 | 投标人针对技术要求并结合所投项目的仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等）和仪器设备安装调试方案（包括项目技术路线、任务安排、时间进度安排、前期准备、物料准备、安装、调试、试运行等）。 以上方案内容完整的得5.00分，方案内容存在缺陷的得3.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
|  | 预警与应急预案 | 5.00分 | 1、针对投标人或水质分析仪生产商提供的预警与应急预案。预案内容包括：自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动、设备故障等情况。 以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 2、投标人或水质分析仪生产商应具有应对水质突发应急事件处理的能力及经验： 优秀（3.00分）：投标人或水质分析仪生产商需提供充分证明材料，证明其拥有至少一次完整参与的突发水质应急监测项目经验，且单次项目持续时间不少于30天。 良好（2.00分）：若投标人或水质分析仪生产商能展示其参与过水质突发应急监测项目的经历，但单次项目持续时间在15天以上但不足30天。 一般（1.00分）：对于少于15天水质突发应急监测项目经验的投标人或水质分析仪生产商。 注：1、本项目未提供不得分。 2、投标人或水质分析仪生产商提供环境监管部门出具的应急监测经验证明材料，参与的水质应急监测的证明材料应能体现事件名称、开始工作时间、体现经验值的时间或天数、工作内容等信息，并加盖投标人公章。 |
|  | 运维服务 | 3.00分 | 根据投标人提供的运维服务方案进行评审，方案内容涵盖：运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次零部件的清洁与更换，校准等）、运维质量控制、运维记录表等。以上方案内容完整的得3.00分，方案内容存在缺陷的得2.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
|  | 培训方案 | 2.00分 | 根据投标人提供的培训方案进行评审，方案内容涵盖：培训目的、培训讲师、培训方式、培训时间地点、培训材料等。以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
| 节能、环保产品 |  | 2.00分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 诚信投标 |  | 1.00分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （该处填写项目编号）  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日   期：

八、投标函

致：盐城市大丰生态环境局

根据贵方的  （该处填写项目编号）  号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人 开 户 行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（招标人名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（项目编号：     ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、本项目合同约定的各项费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（项目编号：     ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（项目编号：      ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案等

十六、

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：             单位名称（盖章）：

年   月    日               年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。