招 标 文 件

项目名称：盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）

空气质量监测站运维服务

项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0061

采购单位：盐城市阜宁生态环境局

2026年05月09日

总  目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

# 第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年06月01日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0061

2.项目名称：盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350.00万元（采购包1:165.00万元；采购包2:185.00万元）

5.最高限价：340.00万元（采购包1:160.00万元；采购包2:180.00万元）

- 采购需求（简介）：盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务，主要内容为保证阜宁县16个乡镇（街道）环境空气自动监测站点高质量运行，及时、准确、全面地获取空气环境质量监测数据，客观反映空气环境质量状况和变化趋势，根据国家相关技术规范要求，本项目主要内容是对全县16个乡镇（街道）空气自动监测站开展日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据审核上报至阜宁县环境空气质量联网管理平台（中标方提供环境空气质量联网管理平台，如采购方需要接入其他站点中标方无条件允许接入其他站点信息）等工作（详细内容见本招标文件第四章）。

本次招标项目划分为2个包，采用兼投不兼中原则，同一供应商同时参与2个采购包投标，若该供应商经评审后成为采购包1成交候选供应商排名的第一名时，则不再推荐该供应商为采购包2的成交候选供应商,开标、评标、定标顺序按采购包1至采购包2顺序依次进行。不因前面开标、评标确认的第一中标候选供应商因质疑、投诉、复议被取消第一中标候选供应商（或中标人）资格，而改变后面开标、评标确定的中标候选人结果。

★中标单位不得转包（如发现转包甲方有权终止合同并扣除运维期间所有费用）

7.合同履行期限：本项目服务期限为24个月。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年度或2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件要求。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年06月01日09点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86722801。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金，不收履约保证金。

4.因投标人的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

七、本次招标联系方式

名 称：盐城市阜宁生态环境局

地 址：阜宁县城南大厦C座

联系人：黄源

联系方式：18361170088

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地 址：阜宁县城南大厦A座10层

联系人：陈婷

联系方式：15251035050

3.项目联系方式

项目联系人：黄源 、陈婷

电　　 话：18361170088、15251035050

2026年05月09日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据代理合同，按中标价1.3%向中标人收取服务费用（潜在供应商在报价时充分考虑其费用），由中标人在领取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后 六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：

26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.1.10.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.1.3评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2参加投标投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33、履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目免收履约保证金。

34、 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务

项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0061

甲方（采购人）：盐城市阜宁生态环境局

乙方（投标人）：                       （本次采购招标活动的成交投标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务

1.2 质量要求：合格标准，符合相关国家标准及招标文件的要求。

1.3 标的数量（规模）：本次招标项目划分为2个包:

1.4 履行时间（期限）：本项目服务期限为24个月

1.5 履行地点：阜宁县境内。

1.6履行方式：符合招标文件文件相关要求。

二、合同金额

1、本合同总金额(人民币大写)∶             ；(人民币小写)              。

2、上述金额是乙方对本次采购及其伴随服务各项支付金额的总和。合同总金额包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、招标代理费、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

3、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活、安全等费用均由乙方负责。

三、税费

3.1中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

3.2在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

四、合同履行期限：本项目服务期限为24个月。

五、质量要求：合格标准，符合相关国家标准及招标文件的要求。

六、付款

6.1合同款项的支付方式及进度安排

6.1.1合同签订后，甲方向乙方支付合同价的30%为预付款。（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）。

6.2.2乙方按照采购要求服务期满12个月后，甲方根据对乙方的考核结果进行付款，收到发票后待财政资金到账后付至合同金额的60％；服务期满24个月后，甲方根据对乙方的考核结果，收到发票后待财政资金到账后结算项目余款）。

注:以上付款均不计任何利息和相关费用。由于合同款项的拨付需经财政部门审批实际支付时间可能滞后于合同约定的时限,中标人不能因费用拨付滞后而影响正常工作开展和服务质量。

七、甲方义务

7.1负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

7.2对乙方成果进行检查，按时足额向乙方支付工作经费。

八、乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作并保证及时保质保量完成本委托业务，根据甲方要求提交的成果格式及文件交付时间，提交相关文字及电子数据成果资料。

九、双方权利

（一）甲方权利

9.1.1甲方有权要求乙方按合同规定提供咨询服务。

9.1.2乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止合同。

9.1.3非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露咨询项目的任何内容。

9.1.4乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

9.1.5乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。

9.1.6甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

9.1.7甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

9.1.8甲方委托乙方研究形成的工作报告书及相应成果知识产权归甲方所有。

（二）乙方权利

9.2.1乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

9.2.2未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方透露咨询项目合同、咨询费用等相关的信息。

十、双方责任

（一）甲方责任

10.1.1甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

10.1.2甲方向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

（二）乙方责任

10.2.1乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

10.2.2乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

10.2.3乙方按照本合同及附件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组主要成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

十一、违约

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5%  的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 1‱  每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

十三、履约保证金

本项目免收履约保证金。

十四、索赔

1、乙方可按以下规定向甲方索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知，超出20天，作自动放弃索赔处理；

（3）甲方在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

2、甲方可按以下规定向乙方索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；

（3）乙方在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由或证据，乙方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

十五、知识产权：

1、乙方应保障甲方免于承担乙方所用的任何技术、软件、设备、文章及音像作品等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障甲方免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

2、乙方应对在投标中和合同执行过程中向甲方提交的文件资料进行保密，应保障文件资料中涉及甲方自身拥有的专利的知识产权不因乙方自己的疏漏而遭损害。若由于乙方的责任或其工作人员的不正当行为造成对甲方知识产权的侵害，甲方有权要求乙方赔偿损失和承担相应的侵权责任。

十六、产权担保：乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十七、违约责任：

按照标书的规定和国家的有关规定处理。

十八、不可抗力事件处理

18.1如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

18.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

18.3在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目完成日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十九、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

二十、其他

20.1合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

20.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

20.3 本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

20.4本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

20.5本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门执贰份。

20.6本合同未注明事项招标文件文件中有规定的，按招标文件文件中的规定处理，没有规定的，按照国家有关规定处理。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：    法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                      联系电话：

地址：                       地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

签订日期：   年  月   日                 签订日期：  年 月 日

- 采购需求

项目属性:服务类项目

一、项目概况

为保证阜宁县16个乡镇（街道）环境空气自动监测站点高质量运行，及时、准确、全面地获取空气环境质量监测数据，客观反映空气环境质量状况和变化趋势，根据国家相关技术规范要求，本项目主要内容是对全县16个乡镇（街道）空气自动监测站开展日常运行、维护、巡检、故障检修服务和数据审核上报及阜宁县环境空气质量联网管理平台运维等工作，项目服务期为24个月。

本次招标项目划分为2个包:

采购包1：最高限价为160万元；服务站点：表1-1，本标段共计对8个空气站提供运维服务。

采购包2：最高限价为180万元；服务站点：表1-2，本标段共计对8个空气站和1个备用站提供运维服务。

具体运维子站名称及设施设备见表1和表2：

表1-1采购包1站点情况

| 序号 | 站点名称 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁高新技术产业开发区 | 郭墅镇镇政府 |  |
| 2 | 羊寨镇 | 羊寨司法所 |  |
| 3 | 益林镇 | 益林镇政府食堂 |  |
| 4 | 东沟镇 | 东沟镇镇政府 |  |
| 5 | 板湖镇 | 板湖初级中学 |  |
| 6 | 古河镇 | 古河污水处理站 |  |
| 7 | 罗桥镇 | 罗桥派出所 |  |
| 8 | 芦蒲镇 | 芦蒲左范村部二楼 |  |

表1-2采购包2站点情况

| 序号 | 站点名称 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁经济开发区 | 经济开发区管委会 |  |
| 2 | 三灶镇 | 三灶农村商业银行 |  |
| 3 | 陈集镇 | 陈集镇政府 |  |
| 4 | 沟墩镇 | 沟墩镇政府 |  |
| 5 | 吴滩街道 | 合利镇政府院内 |  |
| 6 | 陈良镇 | 陈良镇政府 |  |
| 7 | 新沟镇 | 新沟农村商业银行 |  |
| 8 | 金沙湖街道 | 金沙湖盆摘园 |  |
| * | 备用站 | 阜城滤料产业园区 |  |

表2主要设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | 1 | 赛默飞 | 5030i | 所有站点设备品牌、型号一致 |
| 2 | PM10 | 1 | 赛默飞 | 5030i |  |
| 3 | NOx | 1 | 赛默飞 | 42i |  |
| 4 | SO2 | 1 | 赛默飞 | 43i |  |
| 5 | CO | 1 | 赛默飞 | 48i |  |
| 6 | O3 | 1 | 赛默飞 | 49i |  |
| 7 | 气象五参数 | 1 | 智翔宇 | MULTI-5P |  |
| 8 | 动态校准仪 | 1 | 赛默飞 | 111 |  |
| 9 | 零气发生器 | 1 | 赛默飞 | 146i |  |

二、项目内容

1、设备设施

投标人负责运维的设备主要包括监测设备、质控设备、气象设备、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测设备主要包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪。质控设备主要包括零气发生器、动态校准仪。气象设备主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测设备。数据采集与传输设备主要包括工控机及其配备的软件系统（含阜宁县环境空气质量联网管理平台）。辅助设备设施主要包括UPS、空调、供电系统、消防系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房主体、安防设施等。

2、监测项目

各站点均监测O2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）。

3、监测频次及数据传输

各站点监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过网络向省、市、县各平台实时上传监测数据，上传数据包括站点各监测设备的实时监测分钟值、小时值。

三、技术要求

1、总体要求

投标人需根据环境空气自动监测站运维工作实际，制定项目实施方案，方案内容包括但不限于日常维护方案、质控方案、数据管理方案、应急预案、售后服务方案、安全保障方案、站点交接方案的等，需针对项目需求搭建高效的组织机构，建立完善的管理规章制度，提供有力的保障措施，对空气站点运维服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。

1.1投标人中标后，在合同签订后15个自然日内，按照采购方要求完成相关站点运维交接工作并接手相关站点的运维工作，当站点监测设备无法满足性能指标要求或检测不合格时，投标人应提供备用设备。在服务周期结束时或合同终止执行时，按照采购方要求与新运维单位完成交接工作。

★1.2投标人中标后1个月内，须在盐城市范围内设立1个运维办事处及备机备件库，以满足项目实施需求。

1.3相关站点的场地租赁费、站房租赁费、电费、通讯费，阜宁县环境空气质量联网管理平台运维费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施（检测报告/年）的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

1.4投标人应保证本项目各类国有资产安全，配合采购人开展资产清点和管理工作。投标人蓄意破坏或私自外借、出租、抵押国有资产的，将交由相关机构处理，出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

1.5投标人应遵守国家、省关于环境空气自动监测站点运行管理的各项技术规范和相关规定，如运维期间出台新的技术规范和运行管理规定，则运维工作按最新技术规范和规定执行。

1.6在空气自动监测系统运维及管理期间，投标人应严格按照相关技术规范要求，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。同时投标人必须接受业主和第三方质控核查单位的定期、不定期检查和考核。

1.7本项目所形成各类数据信息及相关文档资料归采购人所有，未经采购人授权，任何人无权使用、公开或泄漏给第三方。

★2、人员要求

2.1项目负责人

负责投标人实施本项目的日常管理和协调工作，统筹配置充足的人员、车辆、设备及耗材备件等资源以满足项目需求。投标人为本项目派遣的项目负责人须具备环保类中级及以上技术职称证书和中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书，在项目期限内需专职投入本项目，在履约期间未经采购人许可不得更换。

2.2技术人员

投标人应保证配备足够的专业技术人员，包括现场运维人员、运维质控人员、运维技术支持人员、数据审核及分析人员。投标人为本项目派遣的现场运维人员每标断不少于3人，现场巡查及数据审核人员不少于1人（运维人员须同投标文件一致，如中标方人员调整必须符合相关条件并取得相应证书人员调换），须取得中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书，在项目期限内需专职投入本项目，在履约期间未经采购人许可不得更换；其他专业技术人员须取得中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书。

3、设备、耗材配件及车辆

★3.1备机

投标人须为本项目配备SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各1套用作备机，原则上备机应与站点原设备同品牌，若非同品牌的，备机监测原理须与原机匹配，性能及功能应满足相关国家标准和技术要求。投标人提供承诺函，承诺中标后1个月内配备到位。

★3.2质控设备（物资）

投标人须为本项目配备必要的质量控制设备和标准气体：流量计（高、低流量各1套）、标准气压计、标准温湿度计至少各配备1套；每个站点配备标准气体，标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品。投标人提供承诺函，承诺中标后1个月内配备到位。

★3.3耗材备件

投标人须配齐本项目需求中所涉及设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置。严禁使用劣质备品备件，必须使用原厂生产的备品备件，使用非原厂备品备件须提供达到或高于原厂备品备件的性能测试报告。投标人提供承诺函，承诺中标后2个月内配备到位。

★3.4车辆

投标人应保证配备足够的自有专用运维车辆，数量不少于3台。（其中现场巡查及数据审核人员配备专用车辆1台）

3.5其他

投标人应至少配备1套专用仪器维护维修工具。

4.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

4.1空气自动监测站的日常运行维护；

4.2空气自动监测站的日常质量管理；

4.3空气自动监测站的日常安全管理；

4.4空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

4.5空气自动监测站的仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修；

4.6根据工作需要开展空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

4.7当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

4.8仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

4.9当点位需要新增、撤销、变更时，由业主按照点位管理程序向上级生态环境厅报批。涉及站点迁移的，投标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

4.10阜宁县环境空气质量联网管理平台的日常运行维护及安全管理，当系统平台出现安全风险或需要迁移时，由投标人负责与系统平台开发商对接，按要求完成相关工作并承担相应费用。

5.运维工作目标

投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：每日9:00前，将各乡镇环境空气质量监测站审核数据上传省、市、县各级数据管理平台，每月数据联网率≥98%，确保联网后每月实时数据和审核后有效数据入库率≥95%。

6.运维工作要求

#### 6.1运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m范围以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

#### 6.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0—6时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时审核上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

#### 6.3每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

##### (6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

##### (8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对气象仪器的运行情况进行检查；

(17)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(18)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

##### （19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

#### 6.4每月工作内容如下：

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月对数据进行备份。

（7）每两个月清洗PM10、PM2.5切割头。检查各气体分析仪器采样流量。更换PM10、颗粒物（PM2.5）分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；校准和检查PM10及颗粒物（PM2.5）分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

#### 6.5每季度工作内容如下：

（1）光电法监测仪器每季度进行一次多点校准。

（2）测尘仪每季度标准膜校准和气密性检查。

（3）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（4）每季度对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（5）每季度进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

#### 6.6每半年工作内容如下：

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换NOX仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换NOX仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

#### 6.7每年工作内容如下：

##### (1)按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

(2)对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

#### 6.8日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案；

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，由业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

##### (6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

#### 6.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送业主开展期间核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准向业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

##### （2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

##### （3）质量检查

运维单位必须安排专人严格按照国家相关技术规范要求开展内部质控自查，同时接受业主及其委托单位和人员的质量检查。

#### 6.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

6.11数据管理要求

（1）数据要求

运维单位应采取措施保证监测数据的准确性、连续性和完整性，确保得到全面、客观的监测结果，及时审核监测数据，不得选择性地舍弃数据以及人为干预监测和评价结果。

监测仪器应全年连续运行。在监测仪器校准、停电和设备故障，以及其他不可抗拒的因素导致不能获得连续监测数据时，应采取有效措施及时恢复。

自动监测数据异常值的判定参照国家或省级相关技术规定要求。

监测仪器应保证24小时连续运行，每天因校准、仪器故障等原因导致数据无效或缺失数据时间不超过3小时，夜间或特殊情况下导致数据无效或缺失数据时间不超过12小时。

监测仪器受临时停电、断电或其他不可抗力影响，从出现状况时起到恢复正常时止，此期间数据不参与统计。

（2）空气质量报告要求

重点针对PM2.5、O3_8h、优良率三个指标进行分析，并提供相应统计报表。

每日10时前，提供前一天空气质量日报表，包含每天PM2.5、O3_8h浓度值及达标情况；

每月5日前，提供上一月空气质量月报表，包含每月PM2.5、O3_8h浓度值及优良率；

每年1月15日前，提供上一年度空气质量年度报表，年报需包含每个月空气质量SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10和O3的浓度变化，优良天数情况及同比变化。

（3）数据管理平台要求

①与系统平台开发商对接，定期对阜宁县环境空气质量联网管理平台运行情况进行分析，同时进行系统漏洞扫描与修复，确保平台的安全稳定运行。

②与系统平台开发商对接，及时针对网信办、数据局、财政局等部门提出的关于阜宁县环境空气质量联网管理平台整改问题进行整改。

③与系统平台开发商对接，积极配合第三方单位开展信息系统数据安全风险评估、等保测评等工作。

④中标单位提供1个数据终端采集系统。

7、交接要求

7.1投标人需根据运维站点情况制定交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展运维交接工作。

（1）对需要交接的相关的文档、资料、系统、设备等形成清单；

（2）设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；

（3）需要更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，需征得采购人同意后才能更换备机：

（4）确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

7.2在合同签订后15个自然日内完成站点交接工作，因投标人原因导致交接工作未能按时完成的，应由投标人承担站点运行产生的相关费用。

7.3中标单位在服务期满前一个月对所有站点的仪器仪表进行性能测试，确保仪器仪表完好、性能稳定，服务期满后交付甲方。

8、颗粒物手工比对

在运维期间，为保证颗粒物监测数据的准确、真实、有效，甲方根据天气污染情况，安排中标单位在甲方任意指定一个子站/年做为期五天及以上的颗粒物手工比对。

四、监督考核

每季度由业主组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(50分)

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

① 单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50分。

② 有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率X50分。

③ 有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率X90%X50分。

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每季度由采购方组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求，站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 |  | 1、针对站房环境保障情况、采样系统维护效果、仪器日常维护效果等检查结果，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 2、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |  |
|  |  | 采样管路连接是否规范， |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa； |  | 根据采购方QA/QC质控核查情况打分，出现此类现象的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 |  | 发生网络安全问题，当季度每月扣5分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣10分，扣站点运维经费。 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 |  | 缺失每次（项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 |  | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 |  | 缺失每参数当季度每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 |  | 缺失每参数当季度每月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 每年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告， |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场、4小时解决或提出解决方案 |  | 未做到的每次扣3分 |

3.考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

4.运维费核算方法

（1）考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

（2）其他规定

①运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

②在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

五、现场勘查

投标人需自行协调项目现场勘查，现场勘查联系电话详见招标公告采购人联系方式。

六、安全责任

投标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由投标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。

七、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

八、应充分响应的技术规范和商务条款

本招标文件所提出的各项要求、付款方式、合同履行期限、服务内容、服务要求等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

九、服务期限

本项目服务期限为24个月。

十、履约能力要求

- 1、投标人从2023年1月1日至本项目投标截止日期（以合同签订时间为准）承担的环境空气自动监测站运维服务类似业绩；

- 服务项目团队要求：项目负责人具备环保类中级及以上技术职称证书，具备中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书，组建的团队人员中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书；

- 具有履约车辆；

- 公司实力具有完善的认证体系及自有平台或系统。

十一、报价要求

1、本项目采购人设定的投标报价最高限价为采购包1：160万元，采购包2：180万元，投标人的投标分项报价不得超出采购设定的分项最高限价上限，否则，其投标文件按无效投标处理。

2、报价中要求包括本次招标的所有费用。报价是投标人对本次招标提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的服务以及劳务、机械设备投入、运输、维护、保险、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。不论其在招标文件中是否有提及，投标报价应视为已包括。中标单位须承担专家评审费用和会务费用，除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

3、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。

注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采购包1、采购包2均采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

注：同一供应商可同时参与上述2个采购包的投标，兼投不兼中，开、评定标顺序先采购包1→采购包2。

政府采购政策功能落实

1、中小企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10分 | 采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×10，（保留小数点后两位第三位四舍五入）。 |
| 2 | 企业实力 | 8分 | 1.投标人提供有效的并可在全国认证认可信息公共服务平台官网查询的下列证书的： （1）有效的质量管理体系认证证书，得1分； （2）有效的环境管理体系认证证书，得1分； （3）有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； （4）有效的售后服务认证证书，得1分； （5）有效的信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：本项最多得5分，以投标文件中提供的有效证书（认证范围须包含环保监测仪器等相关内容）及官网证书信息查询截图为评审依据。须同时提供相关认证证书的原件彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图，未按要求提供或提供不全的不得分。 2.投标人具有自建数据采集分析汇总平台或系统的得3分；未按要求提供或提供不全的不得分；本项最多得3分。（无条件按甲方需求接入其他站点到平台或系统），中标后未有此能力按废标处理，并追究虚假承诺责任。 |
| 3 | 团队配置及保障能力 | 26分 | 1、投标人为本项目派遣的项目负责人具备环保类中级及以上技术职称证书得2分，同时具备中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书（且证书须在有效期内）的，得3分；本项最高得5分，未提供的不得分。 注：上述人员须提供相应的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章。 2、投标人为本项目派遣的现场运维人员不少于3人，现场巡查及数据审核人员不少于1人，须取得中国环境监测总站的环境空气自动监测运维与质控技术培训班合格证书（且证书须在有效期内），每提供1人得2分，本项最高得10分；未提供的不得分。少于3人不得分。 注：上述人员须提供相应的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人应为本项目提供不少于3辆运维车辆，每提供1辆得0.5分，本项最高得2分，未提供的不得分，少于3辆不得分。 注：投标时须提供投标人自有车辆行驶证原件彩色扫描件并加盖投标人公章或租赁车辆合同及车辆行驶证原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 4、投标人针对本项目能够提供PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2六项指标自动监测仪器备机的（原则上备机应与站点原设备同品牌，若非同品牌的，备机监测原理须与原机匹配，性能及功能应满足相关国家标准和技术要求），本项最多得9分，上述6项指标要求的备机数量不足或提供不符合要求的备机均不得分。 注：投标人提供拟作为本项目备机的仪器设备清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、原理、购置合同、发票（合同、发票名称须与投标人名称一致）及设备图片等原件彩色扫描件并加盖投标人公章，若非同品牌的，须额外提供该仪器设备有效期内的生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 运维服务方案 | 28分 | 1、日常维护方案。内容包括但不限于制定监测设备操作规程、制定规章制度、日常维护、定期巡检、故障维修及运维台账管理等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得8分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得8分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得6分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 2、数据管理方案。内容包括但不限于数据审核、异常数据识别、相应处理措施及数据统计分析等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得8分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得8分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得6分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 3、站点交接方案。内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得8分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得8分 - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得6分 （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 4、售后服务方案。内容包括但不限于提供专业咨询、人员培训、备品备件及耗材配置等其他伴随性服务。由评委根据投标人提供后续服务的响应程度、服务质量、备品备件及耗材的全面性等方面进行综合评分（本项最多得4分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得4分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得3分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得2分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 5 | 质控体 系建设 | 8 | 内容包括但不限于质控目标的制定，质量保证和质量控制体系的建立，从质量监督、仪器设备等方面描述如何实现质控目标。由评委根据投标人提供质控措施的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得8分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得8分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得6分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 6 | 安全及 应急保障 | 8分 | 1、安全保障方案。内容包括但不限于人员、设备、设施、数据管理平台等安全保障措施。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得4分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得4分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得3分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得2分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 2、应急预案。内容包括但不限于详细列举污染天气、突发环境事件、自然灾害、重大活动等可能出现的多种突发情况，提出相应的响应流程、应对措施。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分（本项最多得4分）： - （1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得4分； - （2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得3分； （3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得2分； （4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 7 | 业绩 | 9分 | 投标人从2023年1月1日至本项目投标截止日期（以合同签订时间为准）承担的环境空气自动监测站运维服务业绩，每提供1个业绩得3分，最多得9分。 注：请列表汇总，并同时提供合同（合同须能体现甲、乙双方名称、签订合同时间、合同服务内容、甲乙双方章印齐全）和相应中标通知书原件彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分。” |
| 8 | 服务承诺 | 3分 | 投标人提供承诺函，承诺在中标后按时保质保量完成承诺内容，若不能按序时完成或完成质量达不到要求的，扣除项目总价的10%。承诺交接完好的设备给甲方，如不能自主完成甲方有权从项目款扣除修理费用。 注：须提供符合要求并加盖投标人公章的承诺函得3分，否则不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度或2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函   监狱企业证明函）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

附：法定代表人身份证扫描件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

二、上一年度（2024年度或2025年度）的财务状况报告

财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

投标人全称：  （加盖CA电子签章或盖公章 ）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 参加政府采购活动前

- 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：（加盖CA电子签章或盖公章 ）

日  期：

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（格式自拟）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

本授权书声明：__________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-SWGC-G2026-0061号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子签章或盖公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

- 九、投标函

致： 盐城市阜宁生态环境局

根据贵方的JSZC-320923-SWGC-G2026-0061号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

投标人授权代表姓名（签字）：

日      期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司        参加 盐城市阜宁生态环境局 组织的采购编号为JSZC-320923-SWGC-G2026-0061，盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

- 盐城市阜宁生态环境局16个乡镇（街道）空气质量监测站运维服务，属于 其他未列明 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子签章或盖公章）：

日  期：

备注:

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市阜宁生态环境局 单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

投标人全称：（加盖CA电子签章或盖公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件（如是）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

十一、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。