招标文件

# 项目名称：射阳县人民医院复合式冷热消融系统项目

射阳县人民医院

# 江苏苏伟项目管理有限公司

2026年5月

目  录

第一章	招标公告	2

第二章	供应商须知	6

第三章	合同文本	22

第四章	采购需求	28

第五章	评标方法与评标标准	32

第六章	投标文件格式	36

- 招标公告

项目概况

射阳县人民医院复合式冷热消融系统项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320924-JSSW-G2026-0010

- 项目名称：射阳县人民医院复合式冷热消融系统项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：250万元

- 最高限价：250万元。招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

- 采购需求：射阳县人民医院复合式冷热消融系统项目，具体详见项目需求。

- 合同履行期限：自合同生效之日起25个工作日内。

- 本项目不接受联合体参与投标，不允许分包及转包。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

  - 2024年或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现

金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件。

#### 3.本项目的特定资格要求：

### 3.1投标人具有医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

### 3.2投标人提供投标产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

- 获取招标文件

- 时间：自招标公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在“苏采云”系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 方式：本项目采用网上注册登记方式

- 售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2026年6月26日15点00分（北京时间）

- 地点：苏采云“不见面”开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章请至盐城市府西路1号市公共资源交易中心4楼窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名 称：射阳县人民医院

地址：射阳县幸福大道129号

联系人：张先生

联系方式：0515-80656078

### 2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市射阳县海都路86号

联系人：王先生

联系方式：18014655317

### 3.项目联系方式

项目联系人：张先生       王先生

电　  话：0515-80656078　  18014655317

- 供应商须知

- 总则

### 1、招标方式

  - 1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

  - 2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

  - 2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律和标准

#### 3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保

##### 护。

#### 3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新

### 标准执行。

### 4、投标费用

  - 4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

### 5、本项目采购代理服务费按柒仟伍佰元整（人民币7500.00元）标准计取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

### 6招标文件的约束力

#### 6.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

### 6、招标文件构成

  - 6.1招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

  - 6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

### 7、招标文件的澄清

  - 7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

  - 8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

  - 8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

  - 9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

  - 10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

  - 10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

  - 11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

  - 11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

  - 12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

  - 12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 12.3有关费用处理的约定

  - 供应商根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工费、材料费、设备费、运输费、接口费、保护费、管理费、配合费、利润、采购代理服务费、税金、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

  - 13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

  - 13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

  - 14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

  - 14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 15、投标有效期

  - 15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

  - 16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

  - 17.1电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

  - 18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

  - 19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

  - 20.1投标文件的撤回

    - 20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

    - 20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 20.2投标文件的修改

    - 20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

    - 20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 开标与评标

### 21、开标

  - 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

  - 21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

  - 22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 22.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

  - 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

  - 23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

  - 23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

  - 23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

  - 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

  - 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

### 25、对投标文件的初审

  - 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

    - 25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

  - 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

  - 26.1无效投标条款

    - 26.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

    - 26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

    - 26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

    - 26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

    - 26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

    - 26.1.6未通过符合性审查的。

    - 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

    - 26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

    - 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

    - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

    - 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

    - 26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

  - 26.2废标条款

    - 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

    - 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

    - 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

    - 26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

    - 26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

  - 26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

### 27、确定中标单位

  - 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

  - 27.2购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

  - 27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

    - 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

    - 27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

    - 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

    - 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 27.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

    - 27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

    - 27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

  - 28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

  - 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

    - 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

    - 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

  - 28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

  - 28.5以下情形的质疑不予受理

    - 28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

    - 28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

    - 28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

  - 28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

  - 29.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

### 30、签订合同

  - 30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

  - 30.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 30.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 30.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

  - 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购政策功能落实

  - 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统中操作手册。

  - 32.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 32.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 32.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

      - 32.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 32.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

      - 32.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 32.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 32.2.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 32.2.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 32.2.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 32.2.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 32.2.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 32.2.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 32.2.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 32.2.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 32.2.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

    - 32.2.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

    - 32.2.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

  - 32.3政府采购节能产品、环境标志产品

    - 32.3.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以提交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

    - 32.3.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

  - 32.4绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

  - 32.5政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

  - 32.6绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 32.7履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的提交形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替提交履约保证金。

如以履约保函（保险）形式提交履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例。

### 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

## 二、合同金额

### 2.1 本合同金额为（大写）：（元）人民币。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的5%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

### 6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

### 6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

#### （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

8.1合同预付款比例为合同金额的30%，货物安装完成并经甲方验收全部合格后支付至合同总额的90%，验收全部合格3年期满后一次性付清余款。

在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

## 九、税费

### 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 十一、项目验收

### 11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

### 12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

## 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：   年  月  日

- 采购需求

## 项目属性：货物类项目

## 一、产品技术要求

### ▲1、适用范围：适用于除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。

## 2、消融针规格：可提供 5 种以上消融针规格配套使用，适配不同肿瘤部位、大小及穿刺路径需求。

### 3、工作功能：系统具备独立降温、升温功能，以达到冷冻消融和复温的目的。

## ▲4、冷冻工质与存储：通过液氮实现降温，液氮存贮器容量≥20 升，支持连续灌注设计，单次灌注可满足≥2 台手术需求。

## 5、治疗温度：复温治疗最高温度≥75℃，低温治疗最低温度≤-140℃，温度控制精度±2℃。

## 6、复温方式：支持无水乙醇或电阻丝加热方式进行复温，加热均匀性≤±3℃，无有毒有害物质排放。

## 7、复温工质存储：无水乙醇存贮器容量≥5 升，若采用其他复温介质，存贮器容量需满足至少 1 台手术连续使用需求（≥3 小时续航）。

## 8、治疗输出通路：≥2 个独立输出通道，可最多连接 2 个消融针同时进行消融治疗，通道间无干扰。

## 9、自动灌注功能：具备制冷工质与制热工质自动灌注功能，可根据工质剩余量智能补加，无需人工干预。

## ▲10、工质罐集成设计：工质罐内置整合在主机内，工作中无需外接瓶体、罐体，手术现场可自动添加工质至主机内工质罐，操作便捷。

## 11、过压保护装置：低温系统和复温系统均配备过压释放或自动减压装置，当压力超过设定阈值时自动泄压，保障设备安全。

## 12、计算机控制系统：产品具有内置计算机系统，软件界面支持消融针参数调节、系统性能监控、手术流程规划，兼容 Windows 医用操作系统，支持数据加密存储。

## 13、紧急停止功能：系统具备多重保护装置，主机外配置物理紧急开关，可随时中断或停止手术；操作界面支持单通道或全部通道终止手术设置，且可从中断时间继续启动治疗；报警等级≥3级，采用声光报警形式。

## 14、手术数据记录：系统可自动记录手术过程中每个通道的实时温度、治疗时间、工质消耗量等关键参数，数据可导出为 Excel 或 PDF 格式，存储容量≥10000 例手术数据。

### 15、测温功能：消融针内置测温传感器，具备实时测温功能。

## 16、通道独立性：每个治疗通道独立工作，温度、时间、功率等参数单独可调，支持多通道同时启动治疗，无参数干扰。

## 17、显示器配置：配备≥17英寸触摸显示器，带可升降旋转支架；支持全中文显示及触摸屏操作。

## 18、工作压力：低温冷冻工作时，设备工作压力及制冷工质罐压力范围为 0.4-1.0MPa。

## 19、废液回收容器：配置1个储存回收废液的容器，容量≥5升，材质为医用级耐腐蚀材料，密封性能良好，便于倾倒与清洁。

## ▲20、主机内含有备用电池模块，在异常掉电的情况下能保证设备正常运行。

## 二、商务要求

### （一）配置要求

#### （1）主机1台

#### （2）消融针输送管2根

#### （3）触屏显示器1台

#### （4）功能键盘1个

#### （5）内置电池1套

#### （6）一次性冷热消融针1根

#### （7）中文使用说明书和简易操作卡各1份。

### （二）交货方式

#### 1、合同履行期限：自合同生效之日起25个工作日内。

#### 2、中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。

### （三）付款条件

合同预付款比例为合同金额的30%，货物安装完成并经甲方验收全部合格后支付至合同总额的90%，验收全部合格3年期满后一次性付清余款。

在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

### （四）包装要求

## 全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

### （五）设备质保、人员培训及其他要求

#### 1、设备整机（含附件）包修期≥3年，中标方需出具生产厂家售后服务承诺书。

#### 2、所有设备铭牌标注使用期限≥6年。

#### 3、提供各易损配件价格。

#### 4、提供一次性耗材阳光平台中标编码、规格、价格、配送企业等资料作为参考。

#### 5、安装设备时，最少需提供1人份的一次性试机耗材。

#### 6、该设备所有处理软件在使用期间提供不限次数免费升级、重装服务。

## 7、设备质保期间不低于每年4次的上门巡检、保养、质控服务，并出具巡检、保养、质控报告交由设备科及使用科室留档。

## 8、保修期间，提供2名医务人员去上级医院进行该型号设备操作学习，所有费用由中标方负责。

## 三、项目要求：

供应商应按照招标要求提交以下方案（包括但不限于以下各项）：

3.1项目实施方案包括但不限于产品运输、产品安装、人员配置、实施计划、时间进度安排、验收方案等内容。方案应全面完整、时间安排合理、质量控制严谨、切实可行。

3.2售后服务方案包括但不限于日常维护频次、人员配备、维护方式、其他服务及优惠条件、配品配件的存放地点及更换频次（提供易损件价格下浮率）、设备质量保证措施等内容，完整性、合理性说明内容详尽、完整、具体、可行性高。

3.3培训方案包括但不限于现场仪器操作培训，培训人次，主要分析操作人员的培训等内容，方案应全面、完整、具体、可行性高。

## 五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县人民医院复合式冷热消融系统项目 | 医疗设备行业 |

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

### 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数，第三位四舍五入。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术参数响应（44分） | 对招标文件“第四章采购需求一、产品技术要求的响应和满足程度进行评分，完全满足或正偏离招标文件的得满分44分，负偏离扣分： 1.标“▲”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣3分，共计12分；投标文件中须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告或产品功能的官网截图（含有链接）证明材料或产品（厂商印制）技术参数彩页或经国家药监部门备案说明书的证明材料。 2.其他非标项，出现一个负偏离扣2分，共计32分。 注：1.需提供证明材料的以提供的证明材料为准，否则不予认可。 2.各投标人需针对“招标文件”要求在投标文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。 |
| 3 | 业绩（6分） | 投标人提供自2023年3月1日（含）（以合同签订时间为准）以来，与所投同型号产品的合同复印件，并加盖投标人公章，有1份得2分，本项最高得6分。（投标时须提供合同复印件加盖公章，合同须体现货物名称以及品牌型号，如合同未体现，须提供采购单位出具的证明文件扫描件）。如未按要求提供，不得分。 |
| 4 | 免费质量保修期（3分） | 在项目需求原质量最低保修期三年的基础上，每增加一年免费质量保修期的加1分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 |
| 5 | 项目实施方案 （6分） | 投标人根据第四章第三条3.1项要求，提供满足项目需求的项目实施方案，方案内容包括但不限于产品运输、产品安装、人员配置、实施计划、时间进度安排、验收方案等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 6 | 售后服务方案 （6分） | 投标人根据第四章第三条3.2项要求，提供满足项目需求的售后服务方案，方案内容包括但不限于日常维护频次、人员配备、维护方式、其他服务及优惠条件、配品配件的存放地点及更换频次（提供易损件价格下浮率）、设备质量保证措施等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 7 | 培训方案 （5分） | 投标人根据第四章第三条3.3项要求，提供满足项目需求的培训方案，方案内容包括但不限于现场仪器操作培训，培训人次等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得5分；每有一项内容缺失的扣2.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |

备注：

1、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他供应商提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

2、中标人须在合同签订前向采购人提供其响应文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

- 投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

## 供应商名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标主要文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、评分标准要求提供的材料等

十五、其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、2024或2025年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：年月日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

## 八、投标函

致： 射阳县人民医院

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

供应商开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

## 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过。）

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章采购需求中技术要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

### 注：行数不够，可自行添加。

## 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章采购需求中商务要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

## 十三、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 品牌、型号 |  |
| 合同履行期限 |  |

日期：     年   月   日

## 十四、评分标准要求提供的材料等

## 十五、其他材料

## 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月     日

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。