盐城市第一人民医院康复机器人等设备

采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0051

代理机构编号：1009-2541HOLLY23D

招  标  文  件

| 采购人： | 盐城市第一人民医院 |
| --- | --- |
| 购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年02月 |

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	24

第四部分  采购需求	29

第五部分  合同格式及条款	39

第六部分  投标文件格式	44

- 第一部分  招标公告

项目概况 盐城市第一人民医院康复机器人等设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年3月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0051

项目名称：盐城市第一人民医院康复机器人等设备采购项目

预算金额：255万元（采购包1：95万元； 采购包2：160万元）

最高限价（如有）：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 质保期（年） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复机器人 | 1套 | 95 | 95 | 3 | 否 |
| 2 | 超声诊断仪（ICU），超声诊断仪（急诊ICU） | 各1套 | 80 | 160 | 5 | 否 |

采购需求:详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7)拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

1）投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

2）提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

- 三、获取招标文件

- 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 3.方式：本项目采用网上注册登记方式

- 3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投

- 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导

- 入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）

- --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》

- （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

- 江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 3.3“CA 数字证书”的获取：

- 供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

- 3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 4.文件售价：免费。

- 四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点

- 1.线上提交投标文件截止时间：2025年3月21日09:30（北京时间）

- 2.线上开标时间：2025年3月21日09:30（北京时间）

- 3.线上开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

- 2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

- 4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购
〔2023〕150号）供应商可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名称：盐城市第一人民医院

- 采购人地址：盐城市亭湖区毓龙西路166号

- 联系方式：李老师 0515-88508946

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真： 025-52278761

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

- 电话： 15189217050

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的60%收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

- 一、总 则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.1.9投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

11.1.10提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2质保期（提供的承诺函（格式自拟））

11.5.3项目实施方案

11.5.4人员配备方案

11.5.5售后服务方案

11.5.6项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

11.5.7应急保障方案

11.5.8项目培训方案

11.6商务文件

11.6.1承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的60%收取代理服务费，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

- 17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》(盐财购〔2021〕20号)规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务;具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

- 第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正小微企业、节能产品和环保产品扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得38分； ①“技术参数”带▲的条款为重要条款，每有一项不满足（负偏离）的扣3分，扣完为止。 ②“技术参数”中的其它条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 - “技术参数”中带▲的条款，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页（需加盖投标人公章）、产品说明书（需加盖投标人公章）或第三方检测机构出具的检测报告、加盖制造商公章的产品说明等，未提供或提供的不符合要求的，视为负偏离。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺。 | 38分 |
| 履约能力 | 提供自2022年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来，与所投产品同品牌的同类产品合同复印件，并加盖投标人公章，有1项得1分，本项最高得5分。（投标时须提供合同复印件加盖公章，同一采购单位业绩的不重复计分。合同须体现货物名称、品牌型号及合同签订时间（2022年1月1日起，含），如合同未体现，须提供采购单位出具的证明文件扫描件）。如未按要求提供，不得分。 | 5分 |
| 免费质量保修期 | 在项目需求原质量保修期基础上，每增加半年免费质量保修期的加1分，本项最高得4分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 4分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等，管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得3分，管理及专业实施人员配备满足本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备不满足本项目需求的得1分。不提供不得分。 | 3分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置，售后服务方案优于本项目需求的得5分；售后服务方案满足本项目需求的得3分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 5分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案优于本项目需求的得3分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 3分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包自然灾害等突发不可预见的紧急情况，应急保障方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容，培训方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政府采购落实绿色采购政策，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》。

6.政府采购落实信用报告政策，对提供符合要求信用报告的供应商给予相应优惠政策，依据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》。

7.政府采购落实“政采贷”政策，并配合采购人和供应商办理“政采贷”业务。依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》。

8.依据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

9.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 采购需求

- 一 、采购需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 免费 质保期 | 交货地点 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复机器人 | 1套 | 合同签订后90日内 | 3年 | 院方指定地点 | 否 |
| 2 | 超声诊断仪（ICU）， 超声诊断仪（急诊ICU） | 各1套 | 合同签订后90日内 | 5年 | 院方指定地点 | 否 |

第一包：康复机器人

1.▲产品名称： 下肢外骨骼康复机器人（注册证应包含“下肢康复”、“外骨骼”“机器人”等关键要素）

2.▲适应症：应包含脑卒中、脊髓损伤、颅脑损伤等多种常见神经系统疾病。

3.结构与组成： 本产品由主体（髋部支撑结构、控制臂、扶手、腿架、脚踏板）、绑带、系带、 衬垫、电池包和充电器组成。

4.身高范围：150-190cm之间；

5.体重范围：40-100 kg；

6.设备长度调节范围：

6.1.大腿长度（膝关节到髋关节）的调节范围 380mm~470mm，允差≤±5mm；

6.2.小腿长度（踝关节到膝关节）的调节范围应为 366mm~470mm，允差≤±5mm；

6.3.踝关节部位尺寸（踝关节到足跟的水平距离） 的调节范围应为 46mm~92mm，允差≤±5mm；

6.4.足板到踝关节高度的调节范围应为 96mm~116mm，允差≤±5mm。

7.▲可实现动作：站立姿态、站立姿态转坐姿、坐姿转站立姿态、静态蹲、分阶段坐、向前走、向后走、向左侧移、向右侧移、坐姿状态左腿分开、坐姿状态右腿分开、坐姿状态左腿前 伸、坐姿状态右腿前伸、左弓步、右弓步、左腿摆动、右腿摆动、左弓步侧向、右弓步侧向。

8.▲机器人自由度：≥10 个自由度

9.电机(执行器)数量：≥10 个执行器

10.▲各关节活动范围：

10.1.髋关节伸展/屈曲： 14.9°/68.0°

10.2.髋关节内收/内收： 12.5°/10.5°

10.3.膝关节伸直/屈曲： 5.0°/86.0°

10.4.踝关节内翻/外翻： 8.0°/14.5°

10.5.踝关节背伸/踝关节跖屈:19.7°/19.4°

11.安全保护功能: 移动提示；等待延迟；锁定控制；紧急停止； 电源提示；温度提示

12.▲无需框架，可独立使用。

13.开机自检：设置开机自检系统，如有故障，屏幕现故障代码。

第二包：超声诊断仪（ICU）、超声诊断仪（急诊ICU）

核心产品：超声诊断仪（ICU）

品目一：超声诊断仪（ICU）

一、设备用途说明：

临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST、产科、儿科等检查模式。"

二、主要规格及系统概述：

2.1便携式彩色超声诊断系统包括：

2.1.1▲≥14英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，主机轻便便于移动，可手提携带，桌面放置，也支持配台车移动使用

2.1.2显示屏分辨率：≥1920 × 1080

2.1.3数字化二维灰阶成像单元

2.1.4数字化彩色及能量多普勒单元

2.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.6全数字式波束形成器

2.1.7空间复合成像技术

2.1.8智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术（可分多级调节）

2.1.9▲穿刺针增强显影技术（穿刺针增益可以单独调节，穿刺针声束角度8级可调，可适用于所有线阵探头和成人凸阵探头）

2.1.10	一键自动优化功能

2.1.11	组织谐波成像功能

2.1.12	原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

2.1.13	实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。

2.1.14	彩色M型模式，支持解剖M型

2.1.15	凸型扩展技术，可支持所有线阵探头，通过扩展角度，增强观察视野显示

2.1.16▲虚拟心尖显示技术

2.1.17▲高级临床应用：休克诊疗工具包

2.1.17.1自动VTI测量

2.1.17.2自动IVC测量

2.1.17.3自动B线测量

2.1.17.4 VTI趋势图

2.1.17.5肺部超声检查工具

2.1.17.6快速创伤超声评估工具

2.1.17.7肾积水评估工具

2.1.18	简易放大模式

2.1.19▲肺部全景扫查工具

2.1.20智能追踪技术

2.1.21	实时宽景成像技术（Venue View）

2.1.22主机一体化探头接口：2个

2.1.23	超声系统最大探查深度≥36CM

2.1.24▲全触摸屏操作（包括增益调节，功能选择，彩色取样框调节等）

2.1.25	自动环境亮光感应调节

2.1.26▲可拆卸锂电池（断电条件下扫查时间≥1小时）

2.1.27▲关机后剩余电量可视

2.1.28以颜色提示剩余电量状态

2.2	测量和分析：(B型、M型、AMM型、彩色模式、能量多普勒模式、连续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等)

2.2.1一般测量

2.2.1.1妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

2.2.1.2产科测量包(包括多胎测量菜单）

2.2.1.3多普勒血流测量与分析

2.2.1.4实时多普勒自动包络、测量和计算

2.2.1.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

2.2.1.6外周血管测量与分析

2.2.1.7泌尿科测量与分析

2.2.1.8▲肺部超声评分

2.3	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

2.3.1  超声图像静态、动态存储回放重现

2.3.2	一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

2.3.3	USB3.0接口≥4个，支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

2.4	图像管理与记录装置：

2.4.1超声图像存档与病案管理系统

2.4.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像

2.4.3内置固态硬盘≥128GB

2.4.4可以存储和回放动态及静态图像

2.5	连通性：

2.5.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

三、技术参数及要求：

3.1	系统通用功能：

3.1.5搭配台车，方便移动

3.1.5.1独立台车重量≤22Kg

3.1.5.2台车可升降

3.1.6可选配拉杆箱，放置主机和探头，便于外出携带

3.2	探头规格

3.2.1频率：宽频带或变频探头

3.2.2类型：支持凸阵，微凸阵，线阵,超高频线阵，相控阵，腔内,经食道探头

3.2.3电子凸阵：超声频率 1.4-5.7 MHz

3.2.4▲电子凸阵探头具备穿刺针显影功能

3.2.5▲电子相控阵：超声频率1.1-4.7MHz，最大角度120°

3.2.6▲电子线阵：超声频率3.4-12.6MHz，探头具有4个按钮操控，可自定义功能

3.2.7穿刺导向：可显示穿刺引导线

3.2.8可支持TEE经食道探头，经食道相控阵：超声频率3-8MHz

3.3	二维灰阶显像主要参数：

3.3.1热指数：TIC、TIS、TIB

3.3.2线密度3级可调

3.3.3回放重现：电影回放时间≥180秒

3.3.4预设条件：多达20种预设，针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节。

3.3.5 TGC:8档

3.3.6凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥105帧

3.3.7相控阵探头90度角，18cm深度时帧频≥60帧

3.4	彩色多普勒模式

3.4.1取样框偏转角度±20度

3.5	频谱多普勒

3.5.1方式：脉冲波多普勒 PWD

高脉冲重复频率  HPFF

连续波多普勒 CWD

组织多普勒速度成像 TDI/TVD

3.6.1最大测量速度：

PWD：血流速度≥870 cm/s

CWD: 血流速度≥1310 cm/s

3.6.2最小测量速度：

PWD：血流速度：3.0 cm/s

CWD: 血流速度: 5.0 cm/s

3.6.3取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

3.4	空间分辨力：符合GB10152-2009国家标准。

品目二：超声诊断仪（急诊ICU）

一、设备用途说明：

临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST、产科、儿科等检查模式。"

二、主要规格及系统概述：

2.1	便携式彩色超声诊断系统包括：

2.1.1	≥15英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，主机轻便便于移动，可手提携带，桌面放置，也支持配台车移动使用

2.1.2	显示屏分辨率：≥1920 × 1080

2.1.4	数字化二维灰阶成像单元

2.1.5	数字化彩色及能量多普勒单元

2.1.6	数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.7	全数字式波束形成器

2.1.8	空间复合成像技术

2.1.9	智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术（可分多级调节）

2.1.10▲	穿刺针增强显影技术

2.1.11	一键自动优化功能

2.1.12	组织谐波成像功能

2.1.13	原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

2.1.14	实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。

2.1.15	彩色M型模式，支持解剖M型

2.1.16	凸型扩展技术，可支持所有线阵探头，通过扩展角度，增强观察视野显示

2.1.17	虚拟心尖显示技术

2.1.18▲	高级临床应用：休克诊疗工具包

2.1.18.1	自动VTI测量

2.1.18.2	自动IVC测量

2.1.18.3	自动B线测量

2.1.18.4	VTI趋势图

2.1.18.5	肺部超声检查工具

2.1.18.6	快速创伤超声评估工具

2.1.18.7	肾积水评估工具

2.1.18.8▲	实时射血分数自动测量

2.1.19	 简易放大模式，隐藏侧边栏，同时使图像显示区域增大≥18%

2.1.20▲	肺部全景扫查工具

2.1.21	智能追踪技术

2.1.22	实时宽景成像技术

2.1.23	主机一体化探头接口：3个

2.1.24	超声系统最大探查深度≥36CM

2.1.25	全触摸屏操作（包括增益调节，功能选择，彩色取样框调节等）

2.1.26	自动环境亮光感应调节

2.1.27	无缝密闭式电源按键，防止液体渗入

2.1.28	屏幕清洁模式，可擦拭消毒，防止误操作

2.1.29	可拆卸锂电池（断电条件下扫查时间≥2小时）

2.1.30	关机后剩余电量可视，分别使用绿色，黄色，红色提示电量充足、电量尚可和需要连接电源充电的状态

2.2	测量和分析：(B型、M型、AMM型、彩色模式、能量多普勒模式、连续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等)

2.2.1	一般测量

2.2.1.1妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

2.2.1.2产科测量包(包括多胎测量菜单）

2.2.1.3多普勒血流测量与分析

2.2.1.4实时多普勒自动包络、测量和计算

2.2.1.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

2.2.1.6外周血管测量与分析

2.2.1.7泌尿科测量与分析

2.2.1.8肺部超声评分

2.3	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

2.3.1 超声图像静态、动态存储回放重现

2.3.2一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

2.3.3 USB3.0接口≥4个，支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

2.4	图像管理与记录装置：

2.4.1超声图像存档与病案管理系统

2.4.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像

2.4.3内置固态硬盘≥128GB

2.4.4可以存储和回放动态及静态图像

2.5	连通性：

2.5.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

三、技术参数及要求：

3.1	系统通用功能：

3.1.5	搭配台车，方便移动

3.1.5.1独立台车重量≤25Kg

3.1.5.2台车可升降

3.1.6可选配拉杆箱，放置主机和探头，便于外出携带

3.2	探头规格

3.2.1频率：宽频带或变频探头

3.2.2类型：支持凸阵，微凸阵，线阵,超高频线阵，相控阵，腔内,经食道探头

3.2.3电子凸阵：超声频率 1.4-5.7 MHz

3.2.4电子凸阵探头具备穿刺针显影功能

3.2.5▲电子相控阵：超声频率1.1-4.7MHz，最大角度120°

3.2.6▲电子线阵：超声频率3.4-12.6MHz，探头具有4个按钮操控，可自定义功能

3.2.14	穿刺导向：可显示穿刺引导线

3.3	二维灰阶显像主要参数：

3.3.1热指数：TIC、TIS、TIB

3.3.2线密度3级可调

3.3.4回放重现：电影回放时间≥180秒

3.3.5预设条件：多达20种预设，针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节。

3.3.6	TGC:8档

3.3.7凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥105帧

3.3.8相控阵探头90度角，18cm深度时帧频≥60帧

3.4	彩色多普勒模式

3.4.1取样框偏转角度±20度

3.5	频谱多普勒

3.5.1方式：脉冲波多普勒 PWD

高脉冲重复频率  HPFF

连续波多普勒 CWD

组织多普勒速度成像 TDI/TVD

3.5.2最大测量速度：

PWD：血流速度≥870 cm/s

CWD: 血流速度≥1310 cm/s

3.5.3最小测量速度：

PWD：血流速度：3.0 cm/s

CWD: 血流速度: 5.0 cm/s

3.5.4取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

3.6	空间分辨力：符合GB10152-2009国家标准。

二、投标人投标时提供：

1.投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的优先。

二、商务要求

1、付款方式：

合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款，设备验收合格六个月后，支付合同金额的60%，验收合格壹年后，支付合同金额的10%，付清合同款项；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

- 2、提供免费质保期：：详见采购需求一览表，若有延长以供应商承诺为准。

- 3、交货时间：合同签订后90日内。

4、 交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

注：商务要求为实质性条款，供应商对实质性条款的偏离将作无效投标文件处理。

- 第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、采购标的

- 1.1乙方负责向甲方提供以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 (单位) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 1.2补充条款：                                                  。

- 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_____（小写_____元）人民币或其他币种。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 三、合同款支付

3.1 付款方式：

合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款，设备验收合格六个月后，支付合同金额的60%，验收合格壹年后，支付合同金额的10%，付清合同款项；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

- 四、组成本合同的有关文件

4.1本项目招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

- 五、技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 六、权利保证

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

6.2乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、交付期、交付方式及交付地点

8.1 交付期：                         。

8.2 交付方式：                       。

8.3 交付地点：                       。

- 九、质量保证及售后服务

9.1 整体质保期       年。（自所有产品验收合格交付之日起计）

9.2 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.3乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

9.5在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。

- 十、产品包装、发运及运输

10.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证所有产品安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的产品损失均由乙方承担。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

10.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。

10.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

- 十一、调试和验收

11.1乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

11.2甲方依据招标文件上的项目技术要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提交的产品进行初步验收。

11.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

- 十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的    违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额    向乙方支付违约金。

12.3 乙方如逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额    向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的产品不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

12.5 乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总值    向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十三、补充条款

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：                              签订日期：

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年    月    日

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字或签章）

法人授权代表：              （签字或签章）

年      月      日

- 九、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0051

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：      年     月      日

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- （二）投标商务偏离表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务要求如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人项目业绩一览表

投标人项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。