招 标 文 件

项目名称：东台市人民医院重症系统项目（第二次）

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0058

采购单位：东台市人民医院

2024年12月03日

总  目  录

采购公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 采购公告

项目概况

东台市人民医院重症系统项目（第二次）JSZC-320981-JZCG-G2024-0058招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024-12-26  09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0058

项目名称：东台市人民医院重症系统项目（第二次）

预算金额：130.000000万元

最高限价（如有）：130万元

采购需求：

东台市人民医院重症系统项目（第二次），集成市人民医院所有科室部分监护仪与呼吸机波形、告警、数值信息,实时数字驾驶舱大屏展示和各病区智慧屏展示。要求同时支持接入目前院内飞利浦、金科威、科曼、柯林、迈瑞、光电等品牌可提供波形、告警及数值信息的100台监护仪，6组中央站，22家卫生院共44台监护仪。并可同时接入10台呼吸机数值、波形、告警数据集成，支持中心监护、交叉监护、分级监护、区域监护的基础功能，所提供应用软件符合国产化/信创相关要求。以及配套采集硬件。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后30日内全部送达招标人指定地点，并安装调试完毕（具体时间按招标人要求调整）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自理）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

2.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-26   09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

5.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。

6.供应商成交后打印纸质响应文件（正本壹份、副本叁份），在领取成交通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子响应文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：盐城市东台市康复路2号

联  系人：周先生

联系方式：13655111531

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：东台市公共资源交易中心

地    址：东台市北海西路8号

联 系 人：张先生

联系方式：17851635261

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　 　 话：17851635261

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人及评委不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.2 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市人民医院监察室

联系地址：东台市人民医院（康复西路2号）

联系电话：0515-85253930

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通(东财购[2021]15 号)要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定知》为 AA 级及以上的政府采购供应商(需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可査实)，免收约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的 AA 级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金(是/否)是免收，降低履约保证金缴纳比例 100% 。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：东台市人民医院重症系统项目（第二次）

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据东台市人民医院重症系统项目（第二次）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市人民医院重症系统项目（第二次）

1.2 标的质量：乙方提供的产品必须是原装正品，产品质量一律按国家与行业标准执行；软件类满足国家法律法规、相关规范及行业标准要求及采购人的实际需求。

1.3 标的数量（规模）：具体内容详见投标报价表

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30日内全部送达招标人指定地点，并安装调试完毕。

1.5 履行地点：东台市人民医院（采购人指定地点）

1.6 履行方式：供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。根据招标文件要求，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，经过验收合格（达到甲方可投入运行条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并从次日起开始计算质量保修期（硬件部分三年，软件部分一年）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、货物的要求

3.1货物应按照招标文件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对响应文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不损害甲方利益。

3.2货物标准、规范：所供货物的质量、规格型号、技术要求及性能应满足招标文件要求，若招标文件要求无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

3.3乙方所供货物品牌必须为投标承诺的品牌，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

3.4乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

四、技术要求：

详见招标文件第四章采购需求。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳成交价的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实），免收履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。

8.1.2经验收合格后支付合同金额的30%。

8.1.3验收合格之日起满1年支付合同金额的20%。

8.1.4剩余部分从验收合格第2年起每满1年支付合同金额的10%，直至付清。

8.1.5在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

8.1.6结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

8.1.7甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在0.5小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1‰的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，其余部分交相关单位存档。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

保 密 协 议 书

甲方：东台市人民医院

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关东台市人民医院重症系统项目（第二次）服务，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3、双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：东台市人民医院                   乙方：

甲方代表(签字)：                       乙方代表(签字)：

签署日期：  年  月  日                 签署日期：  年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。（此为固定内容）

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、建设依据：

《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》

《中国医院信息系统基本功能规范》

《中国医院基本数据集标准》

《健康档案基本架构与数据标准》

《医疗机构医用耗材管理规定（试行）》

《医用耗材专项整治活动方案》

《治理高值医用耗材改革方案》

《医疗器械使用质量监督管理办法》

《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案》

《卫生行业信息安全等级保护工作的指导》

《三级综合医院评审标准考评办法》

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理》

《互联网医院管理办法（试行）》

二、技术要求：

（一）采购内容

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症系统 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 硬件部分三年，软件部分一年 |

（二）功能及技术参数要求

★1.集成市人民医院所有科室部分监护仪与呼吸机波形、告警、数值信息,实时数字驾驶舱大屏展示和各病区智慧屏展示。

我院现状：目前院内可提供波形、告警及数值信息的30台飞利浦GS20监护仪、40台飞利浦MP5监护仪和30台迈瑞iMEC12监护仪共100台监护仪，6组中央站，22家卫生院共44台监护仪同时支持接入，并可同时接入10台呼吸机数值、波形、告警数据集成。

★2.支持中心监护、交叉监护、分级监护、区域监护的基础功能。

★3.医疗设备集成模块至少有PC浏览器、安卓平板app及微信小程序、腾讯会议四种展示方式

★4.接入MDI系统的监护仪、呼吸机可支持数据的自动入表，并完成MDI与腾讯会议的融合

5.所提供应用软件符合国产化/信创相关要求

| 序号 | 功能模块 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备数据集成子系统 | 一、软件平台： 软件平台所有功能均要求同时支持安卓平板的app方式和PC浏览器方式（适配Chrome、Firefox等主流浏览器） （1）驾驶舱 1. 支持体征采集速率显示：实时、峰值、谷值、均值 2. 支持波形采集速率显示：实时、峰值、谷值、均值 3. 支持设备在线/离线数量统计 4. 支持CPU、内存、硬盘占有率的实时统计 5. 支持1小时、24小时的体征、波形采集数量的趋势统计 6. 支持以滚动轴的方式展示时间信息，包括设备的上、下线信息及其它重要告警信息 7. 支持大屋顶架构，也即数据集中于数据中心进行解析、存储、管理，根据各病区的个性化配置，将数据分发呈现至各病区现有的智慧屏，要求在医院现有智慧屏上可流畅的集中呈现8个设备，每个设备呈现两路动态波形及数值、告警信息。 8. 支持颗粒细度到具体设备的个性化体征告警阈值管理 （2）多维设备展示 1. 支持自适应显示，根据屏幕分辨率动态显示设备数量 2. 在集中显示的状态下，可在各种设备类型下切换 3. 在集中显示的状态下，可至少显示3组体征、1组波形或趋势图 4. 在集中显示的状态下，支持告警缩略信息的展示 5. 在集中显示的状态下，支持病人信息及病人主要诊断的显示 6. ▲在单个设备显示的状态下，可至少显示6个体征、3条波形 7. 在单个设备显示的状态下，可显示告警的完整信息 8. 在单个设备显示的状态下，可通过PDA扫码绑定该设备所对应的患者信息，再次绑定新患者时自动解除原绑定 9. 在单个设备显示的状态下，可通过手动添加患者信息的方式，绑定或解绑该设备所对应的患者信息 10. 支持设置告警延迟提醒，如延迟5分钟、10分钟后提醒 11. 支持通过分类查看监测中和未检测的设备详情 12. 支持在不依赖原厂中央站的前提下，对监护设备告警静音操作 13. ▲支持在不依赖原厂中央站的前提下，对监护设备下发无创血压测量指令，并取得测量值，以减少医护在特定病房非必要接触 14. ▲支持在不依赖原厂中央站的前提下，对监护设备下发时钟信息进行校时，以避免相关时钟错乱问题造成的医疗纠纷 15. 支持对界面显示内容进行配置，如各项参数的显示颜色，体征波形的显示速率等 16. ▲支持设备视图（集中显示/单设备显示）在院内医护工作站或急诊系统的嵌入 （3）四大监护基础功能 1. ▲中心监护：将各类设备的告警或其它事件进行呈现；对所有接入重症监护中心平台的所有患者设定报警阈值；（业务流程演示项：要求符合实际流程的真实系统演示） 2. ▲交叉监护：院内实施重症监护的关键一环，目的是让院内亚重症病人能得到专业科室的交叉监护，并在接收交叉监护请求的科室动态生成虚拟床位以区分实际监护床位； 3. ▲区域监护：实际上是交叉监护的区域延伸，体现龙头医院的担当，为基层医院托底保障，为可能发展至重症的亚重症或亚亚重症病人提供远程监护。各乡镇卫生院可向东台市人民医院申请交叉监护，人民医院的相关科室可接收监护请求，并在监护科室动态生成虚拟床位以区分实际监护床位； 4. ▲分级监护：实际上是一个总体的监护原则，监护的主体必须是原科室或原单位，支持将监护仪、呼吸机等设备的实时信息按照医疗小组、病区、乡镇卫生院、县域医共体成员单位进行权限的多级划分，使得相应团队有更灵活的权限查看实时的设备数据。 二、配套采集硬件： （1）监护仪集中采集器、监护仪单机采集器，数量以支持市人民医院100台监护仪、6组中央站以及全市22家卫生院共44台监护仪为准，且支持固定/流动使用，以实际需求为准： 监护仪集中采集器要求： 1. CPU：≥四核 2. 以太网口：至少5个千兆网口，且这5个网口中的任意两个，可通过拨码开关的方式，配置成镜像与被镜像关系，支持以非侵入方式镜像中央站流量 3. 串口：至少一个RS232 4. 存储:≥128GB EMMC 5. 软件特性：支持基于Web的配置界面，支持医疗设备动态下发协议，配合平台软件自动识别，配置医疗设备通讯协议 监护仪单机采集器要求： 1. 无线标准：802.11 b/g/n 2. 数据接口：至少一个RS232和至少2个RJ45接口 3. 软件架构：嵌入式Linux 4. 软件特性：支持医疗设备动态下发协议，配合平台软件自动识别、配置医疗设备通讯协议 （2）呼吸机/CRRT单机采集器，数量以支持10台呼吸机数值、波形、告警数据集成采集为准，要求： 1. 供电方式：POE供电 2. 工作电流：≤100mA 3. 电源防护：具备浪涌防护，超压钳位 4. 网口规格：至少1个RJ45接口 5. 串口支持：至少1个RS232 6. ▲轻量化设计：≤40克（设备本体，不含包装）（以视频+文字旁白方式进行演示） |
| 2 | 移动端应用子系统 | 一、医疗设备数据集成（MDI）平台微信小程序端 （1）信息展示： 1. 支持体征采集速率显示：实时、峰值、谷值、均值 2. 支持波形采集速率显示：实时、峰值、谷值、均值 3. 支持设备在线/离线数量统计 4. 支持CPU、内存、硬盘占有率的实时统计 5. 支持以滚动方式展示设备时间信息，包括设备基本信息，异常时间点，异常原因等 （2）设备： 1. 支持在集中显示的状态下，可在各种设备类型下切换 2. 支持显示单个设备的详情，包括设备场地，所绑患者基本信息，设备类型等详情内容 3. 支持在集中显示状态下，告警缩略信息展示 4. 在集中显示的状态下，可至少显示3组体征 5. 支持在单个设备显示的状态下，查看实时体征波形 6. 在单个设备显示的状态下，可至少显示4组体征、3组波形或趋势图 7. 在单个患者显示的状态下，支持自由选择各个模块以完整展示体征 8. 支持在多个设备情况下，通过床号快速检索设备，查看体征数据详情 9. 支持在设备模块，回顾设备所绑患者的历史体征数据 （3）患者： 1. 在单个患者显示的状态下，支持指定时间段患者的体征、波形的回顾 2. 在单个患者显示的状态下，支持以趋势图、事件、波形的方式回顾体征及告警信息 3. 在单个患者显示的状态下，支持根据指标分类及告警等级筛选查看告警信息 4. 在单个患者显示的状态下，支持自由选择各个通道以完整展示体征或趋势波形 二、医疗设备数据集成（MDI）平台腾讯会议端 1. 基于原生的腾讯会议软件（手机app端和PC端），而非第三方应用调用或融合SDK方式； 2. ▲可在腾讯会议app和PC端上融合监护仪、呼吸机界面，供参会各方查看设备上的体征数值、动态波形、告警信息；（业务流程演示项：要求符合实际流程的真实系统演示） 3. 参会各方可自由点击、选择各自关心的设备信息的具体属性，包括切换设备类型； 4. 其它腾讯会议原生app的功能，包括腾讯会议本身的权限体系 |
| 3 | 服务要求 | 1. 至少每年按季度定期巡检维护服务，定期维护服务内容包括：医疗设备数据集成系统运行状况等； 2. 对医疗设备数据集成系统的运行情况提供性能优化、日常数据检查维护及各系统接口维护； 3. 对操作人员使用不当引起的系统故障处理； 4. 对应用软件存在的潜在性错误进行修改，以版本升级形式完成； 5. 本地化需求的修改，并及时合并到公共版本； 6. 对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护； 7. 服务质量：每年度提交服务跟踪报告（包含但不限于需求单、升级单、维护记录、测试报告、巡检报告等）； 8. 日常配合医院评级、检查、系统升级、信息安全整改等活动，提供医院的评级、检查，以及院内相关系统升级的所需要的系统运行保障配合，如网络切换，IP调整、HIS升级、医院等级评审及信息安全整改等。 9. 建立完整规范的维护记录，每月一次汇总，此记录作为维护工作量计算的依据； 10. 系统BUG应立即响应，1天内修改测试完毕，新增需求应1小时内响应，5天内修改测试完毕； 11. 问题响应:当出现故障后，首先通过电话和/或网络解决问题，如果认为该问题不能远程解决则必须提供现场服务。 12. 提供至少1名在线服务人员，严格遵照医院作息时间（含节假日放假安排），提供7×24小时远程维护，协助甲方项目负责人进行医疗设备数据集成系统运维、故障处理、需求调研、问题反馈、功能测试、版本升级、协调开发资源等工作。 13. 遵守医院相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。 14. 新增接口涉及的费用，秉承友好合作的原则，工作量在10个工作日以内（包含10个工作日）的，不收取接口费用；工作量在10个工作日以上的，另行商定。 |

注：1. 标★项为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标；

2.上表技术参数中明确有演示需求的▲项均为关键参数，投标人均需以动态视频/实际系统/实物展示方式演示（不接受PPT或静态截图演示），并注明每一项的演示过程和演示结果在视频中的具体位置。涉及监护设备的每条参数需以市人民医院现有的飞利浦GS20、飞利浦MP5和迈瑞iMEC12三款监护仪分别演示，且要求监护仪屏幕与显示结果的电脑屏幕在演示视频中始终同屏显示。因涉及业主现场具体设备及系统的融合，在标书发布至正式投标日期间，潜在投标人可在工作日提前联系业主进行调试并录制演示视频或潜在投标商自行准备同类设备及信息系统自行录制演示视频。

三、其他要求：

1.所有招标要求条款投标供应商均必须如实反映响应或偏离情况，如投标单位虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标供应商自行承担。招标单位保留追究法律责任的权利。

2.集成市人民医院所有科室部分监护仪与呼吸机波形、告警、数值信息,实时数字驾驶舱大屏展示和各病区智慧屏展示。

我院现状：目前院内可提供波形、告警及数值信息的30台飞利浦GS20监护仪、40台飞利浦MP5监护仪和30台迈瑞iMEC12监护仪共100台监护仪，6组中央站，22家卫生院共44台监护仪同时支持接入，并可同时接入10台呼吸机数值、波形、告警数据集成。

3.支持中心监护、交叉监护、分级监护、区域监护的基础功能。

4.医疗设备集成模块至少有PC浏览器、安卓平板app及微信小程序、腾讯会议四种展示方式

5.接入MDI系统的监护仪、呼吸机可支持数据的自动入表，并完成MDI与腾讯会议的融合

6.所提供应用软件符合国产化/信创相关要求。

7.投标商需在投标之前充分调研医院信息系统现状，所投的报价含系统开发、升级、调试、对接、运维、培训、相关设备生产、运输、安装调试、验收检测、运输仓储、劳保、专利技术、服务费3480.00元、售后服务税金及质保期内的后续服务一切费用以及所有与医院信息系统接口费用、省数据统一上报接口费用。

四、商务要求

（一）项目完成时间、地点：

1.项目完成时间：合同签订后30日内完成。

2.项目地点：采购人指定地点。

（二）培训及售后服务

1. 根据采购单位要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。

2.项目维保期要求：硬件部分免费维保期三年，软件部分免费维保期一年。

3.售后服务：（1）至少每年按季度定期巡检维护服务，定期维护服务内容包括：医疗设备数据集成系统运行状况等；

（2）对医疗设备数据集成系统的运行情况提供性能优化、日常数据检查维护及各系统接口维护；

（3）对操作人员使用不当引起的系统故障处理；

（4）对应用软件存在的潜在性错误进行修改，以版本升级形式完成；

（5）本地化需求的修改，并及时合并到公共版本；

（6）对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护；

（7）服务质量：每年度提交服务跟踪报告（包含但不限于需求单、升级单、维护记录、测试报告、巡检报告等）；

（8）日常配合医院评级、检查、系统升级、信息安全整改等活动，提供医院的评级、检查，以及院内相关系统升级的所需要的系统运行保障配合，如网络切换，IP调整、HIS升级、医院等级评审及信息安全整改等。

（9）建立完整规范的维护记录，每月一次汇总，此记录作为维护工作量计算的依据；

（10）系统BUG应立即响应，1天内修改测试完毕，新增需求应1小时内响应，5天内修改测试完毕；

(11问题响应:当出现故障后，首先通过电话和/或网络解决问题，如果认为该问题不能远程解决则必须提供现场服务。

(12）提供至少1名在线服务人员，严格遵照医院作息时间（含节假日放假安排），提供7×24小时远程维护，协助甲方项目负责人进行医疗设备数据集成系统运维、故障处理、需求调研、问题反馈、功能测试、版本升级、协调开发资源等工作。

（13）遵守医院相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。

（14）新增接口涉及的费用，秉承友好合作的原则，工作量在10个工作日以内（包含10个工作日）的，不收取接口费用；工作量在10个工作日以上的，另行商定。

（三）验收

按采购人的招标文件、投标人的响应文件、国家及行业相关规定验收。

（四）付款方式：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。

（2）经验收合格后支付合同金额的30%。

（3）验收合格之日起满1年支付合同金额的20%。

（4）剩余部分从验收合格第2年起每满1年支付合同金额的10%，直至付清。

（5）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（6）结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

（7）甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

五、演示要求

上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

①多维设备展示

（1）在单个设备显示的状态下，可至少显示6个体征、3条波形

（2）支持在不依赖原厂中央站的前提下，对监护设备下发无创血压测量指令，并取得测量值，以减少医护在特定病房非必要接触

（3）支持在不依赖原厂中央站的前提下，对监护设备下发时钟信息进行校时，以避免相关时钟错乱问题造成的医疗纠纷

（4）支持设备视图（集中显示/单设备显示）在院内医护工作站或急诊系统的嵌入

②四大监护基础功能

（1）中心监护：将各类设备的告警或其它事件进行呈现；对所有接入重症监护中心平台的所有患者设定报警阈值；（业务流程演示项：要求符合实际流程的真实系统演示）

（2）交叉监护：院内实施重症监护的关键一环，目的是让院内亚重症病人能得到专业科室的交叉监护，并在接收交叉监护请求的科室动态生成虚拟床位以区分实际监护床位；

（3）区域监护：实际上是交叉监护的区域延伸，体现龙头医院的担当，为基层医院托底保障，为可能发展至重症的亚重症或亚亚重症病人提供远程监护。各乡镇卫生院可向东台市人民医院申请交叉监护，人民医院的相关科室可接收监护请求，并在监护科室动态生成虚拟床位以区分实际监护床位；

（4）分级监护：实际上是一个总体的监护原则，监护的主体必须是原科室或原单位，支持将监护仪、呼吸机等设备的实时信息按照医疗小组、病区、乡镇卫生院、县域医共体成员单位进行权限的多级划分，使得相应团队有更灵活的权限查看实时的设备数据。

③呼吸机/CRRT单机采集器

轻量化设计：≤40克（设备本体，不含包装）（以视频+文字旁白方式进行演示）

④医疗设备数据集成（MDI）平台腾讯会议端：

可在腾讯会议app和PC端上融合监护仪、呼吸机界面，供参会各方查看设备上的体征数值、动态波形、告警信息；（业务流程演示项：要求符合实际流程的真实系统演示）

六、本项目不接受进口产品投标

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备数据集成子系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 监护仪集中采集器 | 工业 |
| 3 | 监护仪单机采集器 | 工业 |
| 4 | 呼吸机/CRRT单机采集器 | 工业 |
| 5 | 移动端应用子系统 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包1选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不再对小微企业服务给予价格扣除

- 评标方法与评标标准

本次招标采用使用综合评分法，综合评分法，是指各标段投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为该标段中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品技术参数与功能指标 | 25 | 投标人是否已充分理解并全部响应本次项目采购要求中所需功能模块和业务需求，评委针对响应文件技术响应指标与需求的吻合程度和偏差情况打分，对标“▲”项的不满足，每项扣2.5分，其他项不满足，扣1分，扣完为止。 注：1.标“▲”项部分要求响应时需提供演示视频。2.“▲”项超过5项不满足予以无效标处理。 |
|  |  | 项目实施方案 | 10 | 投标人提供的项目实施方案包含但不限于安装调试方案、项目管理方案、进度计划、安全保障措施方案、自助设备到场后与所涉及单位业务部门系统对接等，结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性，要充分考虑到已建成设备、后加设备的融合。 满足以上5项要求最多得10分；满足任意1项得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得1.5分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得1分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 应急响应方案 | 10 | 评委根据投标人提供完善的应急预案及应急响应机制，包括：应急目标、应急原则、应急策略、应尽场景解决方案、应急响应机制等）。 满足以上5项要求最多得10分；满足任意1项得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得1.4分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得0.8分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 6 | 投标人提供完善的培训方案包括：培训目标、培训调研、培训计划、培训服务方案、培训考核、培训文档等。 满足以上6项要求最多得6分；满足任意1项得1分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得0.7分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得0.4分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 6 | 根据投标人提供的详细的售后服务方案、质保期后的维修费用清单、维修及响应时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障措施及运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等方面进行打分。 满足以上6项要求最多得6分；满足任意1项得1分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得0.7分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得0.4分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 项目实施人员实力 | 5 | 1.投标人拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）、注册信息安全管理人员（CISO）资质证书的，每有1个得1分，最多得2分； 2.投标人拟投入的团队技术人员（项目负责人除外）具有计算机相关专业（含软件专业）技术资格中级或以上资质证书，每提供1名得1分，最多得3分。 注：须提供投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明。同时提供证书的电子扫描件。未提供或提供不清晰的视为无效。 |
|  |  | 国产信创支持 | 3 | 国产信创支持，投标产品通过信创测评得3分。 注：提供产品通过信创测评证明资料扫描件。 |
|  |  | 业绩 | 5 | 投标供应商或所投产品厂家自2021年08月1日以来具有类似案例的，每提供1个得2分，满分5分。 注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）。相关资料成交供应商合同签订前核查。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320981-JZCG-G2024-0058号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

- 年      月          日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0058

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。