招 标 文 件

项目编号：	JSZC-320903-RHHH-G2026-0047

项目名称：盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备采购项目

采购单位：盐城市第三人民医院

代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2026年7月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同条款及格式

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备采购JSZC-320903-RHHH-G2026-0047招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月17日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0047

2.项目名称：盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：420万元

5.最高限价：420万元

6.采购需求：盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备采购，主要设备包含如下：

| 序号 | 采购设备/类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜槽发药机 | 1 | 台 |
| 2 | 高速发药机（独立）六台 | 2 | 套 |
| 3 | 直发传送系统（地面） | 2 | 套 |
| 4 | 整处方传送系统 | 1 | 套 |
| 5 | 智能药筐（亮灯） | 100 | 个 |
| 6 | 智能调配机 | 4 | 台 |
| 7 | 智能发药软件 | 1 | 套 |

具体要求详见本项目招标文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：中标供应商应在采购人书面通知之日起90日内完成交付。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（上一年度指2025年度，财务状况报表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式；

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月17日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市第三人民医院

地 址：盐城市新都西路2号

联系人（业务经办）：徐先生

联系方式：0515-81600117

2.代理机构信息

名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地 址：盐城市青年西路8号

联系人（业务经办）：胡女士

联系方式：13815581495

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

联系方式：13815581495

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目的招标代理服务费由中标人承担，招标代理费按计价格[2002]1980号文取费标准的55%计取，投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，由中标供应商在领取中标通知书前支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、实施方案、售后方案、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施方案。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

33.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

33.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

依据供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免交履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同条款，中标人不得提出实质性的修改。

购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市第三人民医院          （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                            （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同：

第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：¥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同为固定单价合同，合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所需的所有费用。合同期限内，合同单价不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单。

第二条 交货方式

1、交货时间：乙方应在甲方书面通知之日起      日内完成交付。

2、交货方式：乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）  5 年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

第五条 货款的结算

1、合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内甲方支付合同价30%的预付款。

2、项目验收合格后，甲方支付至合同金额的90%，其余的10%尾款，项目验收合格满12个月后付清。（扣除已支付预付款）

3、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

第八条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 是

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方交纳人民币（合同价的10%）元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，鼓励使用电子履约保函（保险）缴纳履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

购货单位：                 （盖章）    供货单位：              （盖章）

法定代表人：                      　    法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

地     址：                           地     址：

日    期：                             日     期：

第四章 采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备采购项目

2、采购预算：420万元

★3、采购设备清单：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜槽发药机 | 1 | 台 |
| 2 | 高速发药机（独立）六台 | 2 | 套 |
| 3 | 直发传送系统（地面） | 2 | 套 |
| 4 | 整处方传送系统 | 1 | 套 |
| 5 | 智能药筐（亮灯） | 100 | 个 |
| 6 | 智能调配机 | 4 | 台 |
| 7 | 智能发药软件 | 1 | 套 |

- 主要技术参数与要求

盐城市第三人民医院南院门急诊药房智能发药设备硬件主要技术参数与要求

| 序号 | 参数—斜槽发药机 |
| --- | --- |
| 1 | 快速发药机为模块化结构设计，主体分为出药、储存、上药三个相互独立的部分。 |
| 2 | 出药方式采取一次性全屏落药。为提高药品的落药安全性，避免药品在落药过程中损坏，采用安全缓冲结构进行落药接药，将药品传输到指定落药口，双处方同时运行。 |
| 3 | 单台设备设置多个出药缓存口，出药方式多样化，支持将分发的药品传送至指定的取药口。 |
| 4 | 具备处方跟踪功能，将已发放药品中各批次的药品与相关处方的患者信息进行追踪对应管理，为安全用药、预防风险提供保障。 |
| 5 | 发药典型处方（含5个数量和品种的药品）平均处理时间不大于10秒钟，整个发药过程包含接收发药指令、分发药品到传输至取药口的时间。 |
| ▲6 | 每个药槽具备独立的发药装置，能够独立完成自动分发药品的指令（投标人需提供盖公章承诺函的扫描件） |
| 7 | 为保证设备自由落体式发药的准确性，每个储药槽配置独立的计数光电核对装置，核对分发药品的数量。 |
| 8 | 每个储药槽都具有光电核对计数和独立的发药装置计数双重计数功能。 |
| ★9 | 设备储药槽长度≥1600mm，单台快速发药机常规药品储存量≥12000盒（注：按药品外包装规格长100mm*宽60mm*高20mm均值计算）。 |
| 10 | 标准设备整体占地面积不超过16平方米，高度小于2.9米。 |
| ★11 | 为提高设备的直发率，保证入机品种的数量和合理存量，设备储药槽位模块化组合，支持存放不少于1200个品规的盒装药品。 |
| 12 | 药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。 |
| ▲13 | 储药槽位与药盒接触表面为密集滚动助力结构，可防尘，助滑，确保出药顺畅。整机设备配置多种规格的储药槽位，适应不同尺寸的盒装药品。（投标人需提供盖公章承诺函的扫描件） |
| 14 | 设备的上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行工作，互不干扰，补药机械手单次补药支持不少于两个品种药品同时上药。 |
| ▲15 | 为降低机械手补药时存在的卡药风险，补药机械手的落药通道与药槽的接药轨道倾斜角度一致，机械手自动寻址，自动核对待补药品的储药通道。（投标人需提供盖公章承诺函的扫描件） |
| 16 | 支持药品名称、简码、条形码扫描以及图像识别等多种方式的上药识别，减轻上药人员的疲劳程度，减少人为上药错误。 |
| 17 | 设备标配补药缓存功能，采用多种缓存同时补药 |
| 18 | 设备具备库存管理功能，可对每根药槽所存储的药品数量进行最低存量设置，超过最低存量时，系统自动发出缺药警报。 |
| 19 | 设备采用光幕传感方式监控整个补药过程，保证补药过程的精准可控。 |
| 20 | 设备可随时对药品进行实时盘点，机械手可对设备内药品自动盘库，盘库时间小于30分钟。 |
| 21 | 设备具备故障锁定功能，如单个药槽故障，主系统能自动将其屏蔽，转入其他备用药槽进行正常发药。 |
| 22 | 设备具备退药回收功能，在补药过程中，出现异常状态，机械手自动回收。 |
| 23 | 因网络原因无法获取HIS系统处方数据时，可立即手动录入处方信息并由发药机自动发药，系统会自动记录发药信息。 |
| 24 | 设备可实现批号、效期自动跟踪，库存状态实时监管，自动生成补货清单等功能。 |
| 25 | 整体结构为模块化设计，可嵌入高速发药机模组、全自动补药系统等同机使用。 |
| 26 | 在连续上药工作中，机械手上药平均速度不低于20盒/分钟。 |
| 27 | 在额定载量和空载连续运行不少于50次。启动或制动无故障，定位精准，安全装置正常运行。 |
|  | 参数—高速发药机（独立）六台 |
| 1 | 用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发 |
| ★2 | 设备采用上下双层结构设计，储位≥300个，药槽宽度可调节。 |
| ▲3 | 为保证空间利用最大化，设备配置的药槽模块需≤6组。（投标人需提供盖公章承诺函的扫描件） |
| 4 | 能与医院HIS实现无缝隙连接，系统接收处方信息后，通过独立的传输轨道进行快速分发 |
| ★5 | 药品存储≥15000盒（注：按药品外包装规格长100mm*宽60mm*高20mm均值计算）。 |
| 6 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |
| 7 | 可多通道同时高速出药，支持多通道同时出药 |
| 8 | 自动指示定位，叠加式上药 |
| 9 | 发药效率：单通道出药≥2盒/每秒 |
| 10 | 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |
| 11 | 发药预警：当出现异常，缺药或是卡药，智能指示装置亮灯给予异常提示。 |
| 12 | 电气安装安全性 设备调试完成，各电器元件的连 接应可靠，布线合理，具备有效保护接地装置，连续处理不少于 500 次发药，保证起、制动无故障，运动系统定位准确，安全保护装置正常。 |
| 13 | 发药检测 高精度光电传感器检测发药数量状态。 |
|  | 参数—直发传送系统（地面） |
| 1 | 采用地面轨道传输方式，通过传输带把快速发药机/高速发药机底部出药口的药品传送到药师前台，落到药师方便领取的地方，从而无需发药药师走动取药 |
| 2 | 根据医院处方量和药品使用情况配置1个或多个直发窗口通道 |
| 3 | 快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药窗口，无需人工走动取药 |
|  | 参数—整处方传送系统 |
| 1 | 整处方传输系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐进行窗口分拣传送到指定窗口，等待药师驱动待发药筐信息上屏；对于处方进行自由调配与传输，不受接收处方顺序限制；整处方传输系统可以脱离快速发药系统独立使用。 |
| 2 | 每小时可传送400—500张处方。 |
| 3 | 窗口具备药筐缓存系统可存放不小于两层智能药筐，存放智能药筐数量≥15个。 |
| 4 | 药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息（在每个进入缓存区的转弯处具备RFID读卡装置），分配到指定窗口。 |
| 5 | 设备支持不小于15m的传送距离。 |
| 6 | 运输效率传送系统在连续工作中，运筐速度每个 10-15 秒。 |
| 7 | 满筐预警：在缓存模块内药筐数量达到满筐时，相应台面上的报警指示灯亮闪报警，同时系统自动停止运行。 |
| 8 | 电气安全性能符合耐压强度和电阻强度测试 |
|  | 参数—智能药筐（亮灯） |
| 1 | 药筐绑定系统自动将智能药筐绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 2 | 药筐绑定系统可与HIS或快速发药机系统对接，自动接收处方信息用于配药；同时药筐与系统无线连接，自动接收系统发送的无线信息。 |
| 3 | 每个智能药筐的绑定速度低于1秒 |
| 4 | 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药 |
| 5 | 智能药筐与发药设备可实现信息同步，智能药筐自动录入处方信息，药筐和处方进行一对一绑定，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 6 | 发药口收方后，药筐亮灯自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |
| 7 | 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |
| 8 | 可由药师后台直接传递，配合无动力滑道，方便药师传递药筐。也可配合传输系统自动传输。 |
| 9 | 高度≤3米自由跌落（底面朝下，自由落下至水泥地面），试验后不变形，部件不分离。 |
| 10 | 可承载不少于4公斤药品，承载后不变形，部件不分离。 |
| 11 | 采用充电电池，每次充电可连续使用1周以上。 |
|  | 参数—智能调配机（108工位） |
| 1 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 2 | 设备结构采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。 |
| 3 | 药位≥108个，可扩展至数量≥216个。 |
| 4 | 可储存各种包装形式的药品。（盒装药、针剂、软膏、输液等） |
| 5 | 可与医院HIS实现无缝隙连接， 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 6 | 储存量≥6000盒常规药品。 |
| 7 | 控制方式具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 |
| 8 | 出药方式为垂直上下自动寻址，提示药师取药。 |
| 9 | 进药方式为自动定位并提示入库位置。 |
| 10 | 高度≤2.8米，占地面积≤3平方米。 |
| 11 | 取药方式按最优路径取药。 |
| 12 | 标准化药盒注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 13 | 储存方式为封闭式存储，窗口均有滑门。 |
| 14 | 设备采用内嵌式LED指示灯定位并指示药品位置。 |
| 15 | 安全防护包括开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护。 |
| 16 | 运行后：储药模组、直线导轨应运行平稳，无抖动、无异响，与有电部件保持足够的间隙。 |
| 17 | 上下存取药口采用红外线光幕保护装置进行检测，以保护操作人员及设备的安全，如有物体卡住应立即自动停机。同时配备急停按钮装置。 |
| 18 | 运行稳定性额定载量和空载连续运行不少于 50 次。启动或制动无故障，定位精准，安全装置正常运行。 |
|  | 参数—智能发药软件 |
| 1 | 与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输。系统将已接收的处方/患者信息进行追踪管理，为安全用药、预防风险提供保障。整套系统需保障处方数据交互安全。 |
| 2 | 系统能够根据HIS指令调配，向指定地点传输盒装、瓶装（非玻璃瓶）等中、西药品，可满足各种规格药品的发放。非盒装药品或特殊药品通过专门的集中补药区进行人工半自动调配。系统能够满足医院2500—3000张/日、高峰450张/小时处方量的工作需求。 |
| 3 | 系统具备智能药筐，系统自动将智能药筐绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，药筐亮灯自动提示该处方药品所在的位置，并且提示药师取药、核对发药。 |
| 4 | 具备药品添加/删除/修改功能。 |
| 5 | 可实现库存状态实时监管、自动生成补货清单。具备库存药品下限报警提示。 |
| 6 | 具备实时盘点功能，可随时对药品进行实时盘点，机械手可对设备内药品自动盘库。可实时显示盘点结果的准确率。 |
| 7 | 可依据接收处方的信息，合理分配窗口排队取药人数。 |
| 8 | 可统计每个窗口的已发处方数、已发发药数量、带配处方数、带配药品数量、已发处方的直发（全机内药品）处方数量与比例、补药数量等信息，并可直接在系统软件界面上显示。 |

注：带★的参数属于实质性要求，投标人须在技术要求及相应偏离表中逐条响应，且不得有负偏离。本项为符合性审查要求，如供应商未响应或响应内容不符合采购需求的，视为未实质性响应招标文件要求，不能通过符合性审查。

带▲的参数属于重点参数，投标人须在技术要求及相应偏离表中逐条响应。

三、商务要求

- 1、交货时间：中标供应商应在采购人书面通知之日起90日内完成交付

- 2、安装地点：盐城市第三人民医院南院

- 3、验收要求：本合同项下设备应在双方人员同时在场的条件下进行验收，具体验收方式：在仪器送达交货地点后， 甲方在乙方送货、安装并调试完毕后对设备进行开箱、清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，如：产品的型号、产地、数量、质量等与招标文件不符，乙方应负责按照甲方的要求采取补足，更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字盖章。

- 4、本项目免费保修期为：自项目验收合格之日起5年。

注：上述商务要求中要求为实质性要求，投标人须在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

四、其他要求

1、为确保本项目的顺利实施，投标人具备丰富的所投产品设备承接经验的优先。

2、项目实施方案

2.1产品供货运输要求

（1）须提供原厂全新未拆封设备，原厂标准包装，全程防潮防震专业物流；

（2）分批次供货计划、到货周期、到货清点流程、缺件、破损退换货应急机制；

（3）货物到场卸货、搬运、现场仓储保护方案。

2.2产品安装调试专项要求

（1）进场施工人员资质、持证上岗、现场安全防护措施；

（2）设备就位、管线布线、接地、系统对接联调完整流程；

（3）单机调试、整线联动调试、压力测试（模拟高峰处方连续运行测试）；

（4）施工周期规划、现场施工降噪、错峰施工（不干扰门诊正常运营）措施。

2.3验收专项要求

（1）分阶段验收：到货初验→单机调试验收→整体联调验收→72小时不间断试运行终验；

（2）验收资料清单：出厂合格证、检测报告、软件授权、操作手册、竣工图纸、设备台账；

（3）不合格设备退换、返工、二次验收时限与责任约定。

2.4应急预案要求

（1）门诊高峰设备宕机、卡药、系统断网、传输系统故障4类核心场景应急处置流程；

（2）备用调配方案、人工兜底发药流程、备件储备机制；

（3）重大故障到场抢修时限、临时替代保障措施。

3、售后服务及培训要求

（1）售后支持及服务方案包括服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。（2）培训方案包括技术培训内容、培训方式、培训流程、培训时间等内容。

特别说明：本次采购所有标包标的的所属行业为（工业），根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

4、本项目不接受进口产品投标。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 技术响应 | 28分 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数的得28分，标注“▲”为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余未标注的为一般参数，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应承诺；如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章的扫描件。 |
| 类似业绩 | 6分 | 自2023年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准），投标人完成过所投产品的业绩，每有1个得2分，本项最高得6分。 - 注：1、投标时须提供合同原件扫描件（合同中合同主体名称、合同金额、合同范围、双方签字盖章等内容须体现）及验收合格证明原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 综合实力 | 6分 | - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。 - 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，网址http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。投标时须提供网站截屏并加盖投标人公章及证书扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施 方案 | 20分 | - 1、产品供货方案（5分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分。方案优于采购需求的得5分；方案满足采购需求的得3分；方案基本采购需求的得1分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。 - 2、产品安装、调试方案（5分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分。方案优于采购需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；方案基本采购需求的得1分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。 - 3、项目验收方案（5分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。方案优于采购需求的得5分；方案满足采购需求的得3分；方案基本采购需求的得1分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。 - 4、应急预案（5分）；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。方案优于采购需求的得5分；方案满足采购需求的得3分；方案基本采购需求的得1分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。 |
| 售后服务及培训方案 | 10分 | - 1、提供完整的技术培训方案（5分），包括培训内容、培训方式、培训流程、培训时间等内容。方案优于项目需求得5分；方案满足项目需求得3分；方案基本满足项目需求得1分；未提供方案或方案不满足项目需求不得分。 - 2、提供完整的售后支持及服务方案（5分），包括服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案优于项目需求得5分；方案满足项目需求得3分；方案基本满足项目需求得1分；未提供方案或方案不满足项目需求不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表上一年度的财务状况报表（上一年度指2025年度，财务状况报表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、中小企业声明函

十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

十五、关于符合本国产品标准的声明函

十六、项目实施方案

十七、售后服务及培训方案

十八、政府采购事前承诺书

十九、招标文件中约定的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

上一年度指2025年度，财务状况报表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 投标函

致：盐城市第三人民医院

根据贵方的     （项目编号） （项目名称）  项目招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

座     机    电   话：

传          真：

投  标  人  开   户  行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用固定单价方式，投标价包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所需的所有费用。中标单价不因任何因素予以调整。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.行数不够，可自行添加。

2.投标人须对技术要求逐条做出实质性响应，并申明响应内容的偏差包括超出、符合或负偏离。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.投标人须对商务要求逐条做出实质性响应，并申明响应内容的偏差包括超出、符合或负偏离。

企业名称（加盖CA电子位公章）：

日  期：

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

日期：       年   月   日

十三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的（单位名称）采购编号为          ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日         __________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

- 项目实施方案

- 根据本项目招标文件第五章评标办法与评标标准“项目实施方案”要求编制

十七、售后服务及培训方案

- 根据本项目招标文件第五章评标办法与评标标准“售后服务及培训方案”要求编制

十八、政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

十九、招标文件中约定的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。