招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009

项目名称：滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目

盐城市滨海生态环境局

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2026年5月

总  目  录

# 第一章  招标公告

# 第二章  供应商须知

# 第三章  合同文本

# 第四章  采购需求

# 第五章  评标方法与评标标准

# 第六章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况 滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月9日15时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009

2.项目名称：滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：280万元（其中包件一预算金额为140万元，包件二预算金额为140万元）

5.最高限价：280万元（其中包件一最高限价为140万元，包件二最高限价为140万元）

6.包件划分：本项目共两个包件，投标人可投其中任意一个或两个包件，但只能中其中一个包件；开标、评标、定标顺序，均为先包件一再包件二。

7.采购需求：为规范环境空气自动监测站的运维管理，提高监测数据的准确性、稳定性，采购专业的环境空气自动站第三方单位开展运维服务等，具体详见招标文件第四章项目需求。

8.每包件合同履行期限：两年（以签订合同时间为准）。

9.每包件服务标准：合格。

10.每包件项目地点：位于盐城市滨海县境内。

11.本项目不接受联合体投标。

二、每包件申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,所属行业为其他未列明行业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②投标人必须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、每包件获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、每包件提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月9日15:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市滨海生态环境局

地  址：滨海县港城路468号

联 系人：吴女士

联系电话：15195106006

2.采购代理机构信息

名    称：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地    址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：13770130866

3、项目联系方式

项目联系人：吴女士、南女士

电    话：15195106006、13770130866

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价

12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：包括站点运维费（含人工费、交通费、差旅费、食宿费、电费、网费、配件费、耗材费等）、质控费用（含标准物质、质控设备等）、数据平台的更新、重建、维护、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.2报价注意事项：

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目每包件招标代理服务费参考【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏政采协[2024]20号文件标准收取】按人民币10000元收取，由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的保洁服务费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价。

12.6.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，支付预付款前，中标、成交供应商须先提供采购人认可的预付款同等金额银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。

33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。招标结束后,采购人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察并履行约谈法定代表人的程序,如此时发现挂靠,则①取消中标候选人的中标资格；②追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④上报财政主管部门,将其列入黑名单;⑤如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目（包件     ）

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市滨海生态环境局         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：__________________________圆（____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1.合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款；

8.2.每半年对运维单位开展一次运维工作考核，以每个空气自动站为单位进行，单站点每半年运维费以运维总价/28计，依照运维考核情况支付运行维护经费。

（1）空气站数据上传率必须高于95%(含)，否则不予支付当期运维费。

（2）空气站数据有效率均应达到95%以上，否则不予支付当期运维费。

注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；甲方在付款前，乙方应先向甲方提供等额有效的发票，否则甲方有权拒付款项，且不承担任何责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1乙方提交项目成果符合招标文件要求，并经采购人分期验收通过。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理机构执一份。

甲方：                  乙方：

地址：                  地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日
                      第四章 项目需求

项目属性：服务类项目。

一、项目清单

| 序号 | 标的名称 | 采购内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包件一 | 五汛镇、蔡桥镇、正红镇、天场镇、农业园区、通榆镇、坎北街道等7座大气站运维及提供大气质量管理平台服务 |
| 2 | 包件二 | 滨海港镇、陈涛镇、界牌镇、八巨镇、八滩镇、滨淮镇、滨海港经济区等7座大气站运维 |

二、项目执行的相关标准

（1）《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（3）《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）

（4）《环境空气质量评价技术规范》(HJ 633-2013)

（5）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

（6）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

三、技术要求及服务工作要求

3.1包件一设备清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N02 分析仪 | Thermo、42i | 7套 |  |
| 2 | S02 分析仪 | Thermo、43i | 7套 |  |
| 3 | C0 分析仪 | Thermo、48i | 7套 |  |
| 4 | 03 分析仪 | Thermo、49i | 7套 |  |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | Thermo、5014i | 7套 |  |
| 6 | PM2.5 颗粒物监测仪 | Thermo、5030i | 7套 |  |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo、146i | 7套 |  |
| 8 | 零气发生器 | Thermo、111 | 7套 |  |
| 9 | 气象五参数 | 智翔宇、WS-6P | 7套 |  |
| 10 | 配套采样系统 | 青岛绿杨LY2020 | 7套 |  |
| 11 | 配套机柜 | 绿杨定制 | 7套 |  |
| 12 | 稳压器 | 正泰、TND1-5 | 7套 |  |
| 13 | 不间断电源 UPS | 山特、6KVA | 7套 |  |
| 14 | 视频监控系统 | 海康威视、7808-K2 | 7套 |  |
| 15 | 工控机 | 研祥、IPC-820 | 7套 |  |
| 16 | 空气质量监控管理平台 |  | 1套 |  |
| 17 | 手机APP程序 |  | 1套 |  |
| 18 | 站房 | 定制 | 7套 |  |

3.2包件二设备清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N02 分析仪 | Thermo、42i | 7套 |  |
| 2 | S02 分析仪 | Thermo、43i | 7套 |  |
| 3 | C0 分析仪 | Thermo、48i | 7套 |  |
| 4 | 03 分析仪 | Thermo、49i | 7套 |  |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | Thermo、5014i | 7套 |  |
| 6 | PM2.5 颗粒物监测仪 | Thermo、5030i | 7套 |  |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo、146i | 7套 |  |
| 8 | 零气发生器 | Thermo、111 | 7套 |  |
| 9 | 气象五参数 | 智翔宇、WS-6P | 7套 |  |
| 10 | 配套采样系统 | 青岛绿杨LY2020 | 7套 |  |
| 11 | 配套机柜 | 苏力定制 | 7套 |  |
| 12 | 稳压器 | 正泰、TND1-5 | 7套 |  |
| 13 | 不间断电源 UPS | 山特、C6KS | 7套 |  |
| 14 | 视频监控系统 | 海康威视、DS-2DE722TH1W | 7套 |  |
| 15 | 工控机 | 研华、610 | 7套 |  |
| 16 | 站房 | 定制 | 7套 |  |

（二）服务要求（包含但不局限于以下要求）

1、总体要求

▲成交供应商需为滨海县镇区空气站点提供两年运维服务。运维服务期内，保障上述空气站设备清单内列明的设备设施，以及其他未列明但是保障空气站稳定运行的其他辅助设施，均能持续稳定运行，并根据要求对自动监测数据进行统计汇总，出具空气质量日报、月报、季报、年报等。

1.1成交供应商须为本项目在滨海县配备至少2名现场运维人员，现场运维人员从事空气自动站运维工作一年以上，具有国家总站颁发的环境空气自动监测运维培训合格证书，具备空气自动监测站的现场维护经验，熟悉系统和常规六参数等各类仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题和对监测数据分析的能力。运维人员必须为供应商正式员工，与供应商签订劳动合同并缴纳社会保险，鼓励在滨海设置驻点。

1.2不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式向外界传递任何监测数据。

1.3服务期间，在合同约束范围内供应商拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施和监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有，供应商不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.4上级发布新的政策规范，工作要求会作相应调整；其他未明确的要求，根据实际运维工作确定，供应商必须服从安排。

1.5响应文件中应提供完整的运维实施方案（含运维服务方案、质控方案、数据审核及异常数据判断方案、交接方案、应急预案等），明确维护方法、周期、内容及技术保障，明确质量控制的方法、周期、内容及技术保障，明确数据审核的方法、技术保障及管理措施等。

1.6相关站点的电费、通讯费、环境空气质量联网管理平台运维费、运维耗材以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

2、运行维护工作要求

2.1供应商应严格按照《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ817-2018、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ818-2018、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2021、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ654-2013、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》）《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。

2.2每天远程查看数据采集情况，各参数实时数据范围、仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。每周一次对气象仪器的运行情况进行检查。

2.3气态监测仪运维

（1）检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

（3）检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致。

（4）每周一次检查保护范围内是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的情况。

（5）每周一次更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

（6）每周一次进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录。

（7）每周一次对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，并对数据进行备份。

（8）每季度一次采样管路进行清洗。

（9）每季度一次进行流量及精密度、准确度检查。

（10）每季度一次进行多点线性检查。

（11）半年一次对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

（12）检查钢瓶压力、灭火器压力等，检查钢瓶气的有效时间，保证在使用有效期，每年一次更换标气。

（13）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、 精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。

2.4 颗粒物监测仪运维

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致。

（4）每周一次详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，检查颗粒物纸带打点及纸带剩余情况。

（5）定期清理颗粒物采样头、切割器，定期清理颗粒物采样平台，每月一次对采样切割头进行清洗。

（6）每周校准颗粒物采样流量，对校准不合格的仪器进行现场校准。

（7）每半年对采样管路进行清洗。

（8）每年用标准膜进行校准质量。

（9）每年对泵进行大保养（泵膜更换、碳刷更换）。

（10）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.5站点环境检查

（1）检查点位周围环境变化及安全隐患等，包括是否有污染源、是否存在人为干扰现象等，发现有影响空气站运行的情况应立即报告。

（2）检查子站供电、接地线路等；

（3）雨天检查子站是否有漏水现象等

（4）检查子站空调运行情况，室内温湿度是否符合要求，温度（15℃-35℃）、湿度（小于85%），进入夏季前，要对空调内外机灰尘进行全面清洗

（5）对站房周边影响数据的环境变化，及时拍照取证，并通知相关人员；

（6）保持站房内外卫生状况。

（7）检查仪器采样总管及支路管路是否有冷凝现象；

（8）检查子站采样风机工作状况；

（9）检查子站数据采集器工作状况及及通讯情况

2.6质量管理平台及手机APP（只需包件一提供）

系统能够对各类监测点数据（含历史数据）进行采集、接收，并按照业务需要进行数据管理及应用。平台软件功能要求如下：

①数据查询：首页，可以查询到实时数据、原始数据、审核数据、气象数据、均值查询。

首页中考核目标序时进展模块,空气质量等级模块，近十日空气质量变化模块

实时数据：根据测点现场定义的上传间隔，得出实时数据值，通过此页面可以查到当前采购人下所有监测站点的最近一条数据。

小时数据：为现场上传的数据，并未经过任何修约的数据。采购人可自己选择站点、时间段对小时数据进行查询和Excel导出。

审核数据：是经过审核后的小时数据。采购人可自己选择站点、时间段对历史数据进行查询和Excel导出。

②数据审核：包括数据审核、审核日历、审核日志。

数据审核:采购人可通过对站点进行定位，再选择开始日期、截止日期，并点击“查询”按钮，查看该时间段内该站点所有监测因子的数据情况，将异常监测因子数据进行修改更新或者删除，并说明其原因对于查询结果支持Excel导出。

审核日历：按指定的日期，用日历的形式展现出各站点的审核情况，用不同颜色标注已审核、未审核和已发布。

审核日志：按指定的日期，用日历的形式展现出各站点的审核情况，用不同颜色标注已审核、未审核和已发布。

③数据报表：日报、周报、月报、年报

月报：根据指定日期以及当前站点，快速查询当前指定日期所在月份的日均值，并对数据结果进行计算统计，对于查询结果支持Excel文件格式导出。

数据分析:包括AQI统计、单站多参、多站单参、达标率、乡镇考核、六项浓度均值、月类别统计、综合指数、实时排名、风向玫瑰图、污染日历、沙尘天判断等

AQI统计:AQI统计根据时报和日报统计。时报是指时间周期为1小时，每一整点时刻后即可发布各监测点位的实时报数据。日报是指时间周期为24小时，时段为当日零点前24小时。

达标率:根据选择站点监测因子的数据值，统计出原始数据和审核数据，达标天数或者数据是无效。

单站多参:用于对一个站点多个监测项目的监测值进行比较（每个监测项目生成一个趋势图），以找出各监测项目监测值的相关性趋势，同时对监测值的数据粒度可进行选择，数据粒度包括：时、日、月、年。日粒度数据。

多站单参：对多个站点的统一监测项目进行横向比较，同时对监测值的数据粒度可进行选择，数据粒度包括：年、月、日、时。

乡镇考核:各行政区域站点的空气监测因子质量，来源于各种污染的程度，进行一次比对，并参与考核。

综合指数:指监测因子根据规则计算，分析空气指数。

实时排名:指根据选择行政区域站点，对当前数值通过监测因子质量等级和污染情况的排名。

污染日历:指根据日历的形式展示数据情况，行政区域站点选择日期时间、监测因子,直观的呈现出污染情况。

沙尘天判断：沙尘天根据规则判断及沙尘天剔除分析功能。

质控管理:手工录入等等

基础数据:站点信息、设备管理等等

站点联网信息:采集率，联网在线率等等

系统管理:支持对平台的浏览权限、系统基础数据、系统日志等进行维护管理。

权限管理支持不同的采购人访问平台，可以具有不同的菜单和站点的访问权限配置。基础数据管理支持对站点信息、监测因子信息等数据进行维护。

特别要求：污染因子根据国家及地方环境质量标准的变化，实时更新评价依据并实施动态评价。

2.7 质量控制

（1）供应商需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并有相应记录。

（2）供应商使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

（3）采购人将定期对站点运维质量进行考核，所需标准物质由供应商提供，采购人不承担任何费用。

（4）每月1次单点校准（零点/跨度校准）；每季度对气体分析仪进行多点线性及精密度检查；每半年做一次颗粒物标准膜；每季度检查动态校准仪的MFC流量，每半年校准一次MFC流量；每半年子站现场对146I动态气体校准仪进行O3溯源传递工作；每年更换零气发生器的活性炭、氧化剂等，对分析仪进行多点线性、精密度检查，并形成报告。

2.8运维记录

（1）根据采购人要求，认真填写相关运维记录表，确保信息完整、准确、可溯源，记录表包含但不限于：巡检记录表、空气自动监测系统仪器设备维修维护记录表、空气自动监测系统备品备件管理记录表、空气自动监测设备校准记录表、多点线性校准记录表、钼炉转化率记录表、标准物质使用记录表。供应商必须在响应文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

（2）更换耗材及备件、维修设备等情况，做好相应的记录，确保信息完整。

（3）每月定期向采购人提交运维记录表，记录表上须有运维人员的签名；提交气站运维月度报告，陈述气站的运行状况和事件处理情况。

（4）各种技术与质量文件应保持现行有效，可根据实际管理需要进行调整。

（5）各种记录表格可根据实际管理需要进行调整。

2.9数据审核

（1）供应商应随时在监控平台上查看监测数据，对异常值进行分析，查明原因。

（2）供应商每日检查数据是否及时上传至相关环境质量数据平台，发现数据掉线及时恢复。

（3）供应商按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

2.10故障处置高效化：

建立“1小时响应、2小时到场、4小时恢复”机制，影响超过4小时启用备用仪器，避免数据缺失；7天内修复故障，维修后需做校准验证，合格后方可恢复运行。对数据异常情况，及时响应。

2.11 耗材及备件更换

（1）耗材及备件均有成交供应商提供。

（2）应根据仪器使用情况，制订耗材的更换周期。主要耗材及备件的更换严格按照更换周期更换，其他耗材及备件根据仪器具体情况确定。所有耗材及备件做到定期更换，确保监测数据准确可靠。

（3）备机:投标人须为本项目配备SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各1套用作备机，原则上备机应与站点原设备同品牌，若非同品牌的，备机监测原理须与原机匹配，性能及功能应满足相关国家标准和技术要求。

2.12硬件配备

供应商应配备用于本运维项目所需基本工具和（SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10）备机。

2.13故障处理

当空气自动站数据异常或仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场排查，如需使用现场快检设备开展周边环境溯源排查的，排查过程中所需设备由成交供应商负责，排查情况及时反馈采购人。如为仪器设备问题，及时开展维护维修，产生的费用由成交供应商负责，如故障无法及时排除，需更换备机的，对故障处理过程应有相应记录。

2.14其他要求

（1）供应商站房内部环境整洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚，指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（2）供应商应检查供电、通讯、防雷、消防、安全、空调等情况，保证系统的正常运行，检查站房内温度是否保持在(25±5)℃,相对湿度保持在85%以下。按要求定期对站房、监测设备及电源进行防雷检测。

（3）供应商进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

3、管理目标

3.1常规六参数自动监测仪，供应商提供服务期间应保证系统数据二级审核后有效率应达到95%以上(含)（以小时均值计）。污染物数据有效性最低要求如下：

（1）SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx等5项因子，每年至少有分布均匀的324个日平均浓度值，每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）。

（2）SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx等6项因子，每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间。

（3）O3等1项因子，每8小时至少有6小时平均浓度值。

（4）SO2、NO2、CO、O3、NOx等5项因子，每小时至少有45分钟的采样时间。

4、工作考核

每半年由采购人组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

4.1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表4中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备运行率必须≥90%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据有效率必须≥90%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

4.2.两率及运行维护

（1）两率部分(50分)

考核时段内，单站设备运行率≥98%且数据有效率≥95%的，得50分；

考核时段内，95%≤单站设备运行率＜98%且数据有效率≥95%的，两率得分=0.95×50分；

考核时段内，90%≤单站设备运行率＜95%且90%≤数据有效率＜95%的，两率得分=0.90×实际有效率×50分；

考核时段内，90%≤单站设备运行率或85%≤数据有效率的，两率得分以0分计；

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每半年由采购方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.5。

4.3.考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

4.4.运维费核算方法

（1）绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费；考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费。

（2）其他规定

①运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当年度20%运行经费：两次及以上迟报、漏报或不报审核数据的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；未按要求及时运维导致站点数据异常的；其他不履行规定职责的情形。

②运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当年度运行经费，并有权提前解除运维合同：拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；未按规范开展运维导致站点设备严重损坏的。

③在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度50%运维经费。

四、报价要求

运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括站点运维费（含人工费、交通费、差旅费、食宿费、电费、网费、配件费、耗材费等）、质控费用（含标准物质、质控设备等）、数据平台的更新、重建、维护、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、其他要求

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交供应商与所派遣的运维人员发生纠纷，均由成交供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、若成交供应商非目前承担运维工作的公司，需做好与前承担运维工作的公司的交接工作。

3、根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》要求，成交供应商在合同期间，每年提交运维工作小结，（终期）需配合采购人完成履约验收工作，提供履约工作报告（报告需陈述运维期工作开展情况、目标达成情况、运维日志汇总等）并加盖公章，经验收合格后，作为成交供应商履约完成工作依据。

六、商务要求

1、服务期限（合同履行期限）：两年（以签订合同时间为准）。

2、服务地点：位于盐城市滨海县境内。

3、付款方式：

3.1.合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款；

3.2.每半年对运维单位开展一次运维工作考核，以每个空气自动站为单位进行，单站点每半年运维费以运维总价/28计，依照运维考核情况支付运行维护经费。

（1）空气站数据上传率必须高于95%(含)，否则不予支付当期运维费。

（2）空气站数据有效率均应达到95%以上，否则不予支付当期运维费。

注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；采购人在付款前，供应商应先向采购人提供等额有效的发票，否则采购人有权拒付款项，且不承担任何责任。

4、售后服务内容、要求和期限

有关部门、单位进行调查、查阅报告所需的信息，供应商须进行配合。

5、结算方式：采购人应结算金额按中标供应商合同价结算。

6、成果要求：项目成果符合招标文件要求，并经采购人分期验收通过。

七、其他要求

1、技术部分要求

投标人须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制总体服务方案，至少包含运维服务方案、质控方案、数据审核及异常数据判断方案、交接方案、应急预案、运维服务质量保证6大项。服务方案内容清晰、全面、合理、可靠、结构完整优于项目需求的优先。

运维服务方案：为保证项目运维服务质量，投标人按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备等情况，提供站点运行维护服务方案。运维方案应包括运维服务流程、日常管理维护的内容与频次（零部件的清洁与更换、站房及配套设备维护、校准校验等）、质量控制要求、运维台账填写、报表报告编制以及防范人为干扰等方面提供详细的运维计划。

质控方案：投标人按照技术规范需提供质控方案，方案内容应包含质控措施、项目与频次安排等。

数据审核及异常数据判断方案：根据投标供应商提供的方案，是否提供了多种具体可行的异常数据判断方法，是否系统地阐述判断方法和依据，是否提出切实可行的问题核查方法及处理措施，是否制定完善的工作流程图。

- 交接方案：投标人需根据运维站点情况制定交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展运维交接工作。在合同签订后15个自然日内完成站点交接工作，因投标人原因导致交接工作未能按时完成的，应由投标人承担站点运行产生的相关费用。

- （1）对需要交接的相关的文档、资料、系统、设备等形成清单；

- （2）设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；

- （3）需要更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，需征得采购人同意后才能更换备机：

- （4）确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

应急预案：供应商对可能发生的问题，编制突发事件的应急预案，预案应尽量罗列可能发生的（如停电、设备故障、站房损坏等）突发问题，明确应急小组成员，确定应急响应时间，提出针对性应急措施。

现场勘查：投标人需自行协调项目现场勘查，现场勘查联系杜先生15351519892。

运维服务质量保证：投标供应商需承诺提供与站点仪器设备相匹配的备品备件及备机，其中备机数量不低于1套。

2、履约能力要求

响应时间：对数据异常情况，及时响应。投标人接到采购人的售后服务需求后，做到“1小时响应、2小时到场、4小时恢复”的机制，影响超过4小时更换备机，避免数据缺失；7天内修复故障，维修后需做校准验证，合格后方可恢复运行。

车辆配备情况：运维用车基础配备要求至少1辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

人员配备

投标人应为本项目配备具有丰富环境管理经验的服务团队，人员未经采购人许可，不可随意更换。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

包件一评标方法与评标标准

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 投标报价 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。 注：因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 技术部分（56分） | 运维服务方案 | 12 | 投标人按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备等情况，提供站点运行维护服务方案。运维方案应包括运维服务流程、日常管理维护的内容与频次（零部件的清洁与更换、站房及配套设备维护、校准校验等）、质量控制要求、运维台账填写、报表报告编制以及防范人为干扰等方面提供详细的运维计划。 完全满足本项目采购需求，能根据采购人需求进行方案设计，制定的方案内容详细完整，有针对性、可行性强，得12分； 基本满足本项目采购需求，制定的方案内容较为完整，方案具有针对性、可行性，得10分； 制定的方案内容简略，针对性、可行性有待提升，得8分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 质控方案 | 10 | 投标人按照技术规范需提供质控方案，方案内容应包含质控措施、项目与频次安排等。 完全满足本项目采购需求，能根据采购人需求进行方案设计，制定的方案内容详细完整，有针对性、可行性强，得10分； 基本满足本项目采购需求，制定的方案内容较为完整，方案具有针对性、可行性，得7分； 制定的方案内容简略，针对性、可行性有待提升，得5分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 平台服务 | 10 | 标人按照技术规范需提供平台服务方案。 完全满足本项目采购需求，制定的方案内容详细完整，有针对性、可行性强，得10分； 基本满足本项目采购需求，制定的方案内容较为完整，方案具有针对性、可行性，得7分； 制定的方案内容简略，针对性、可行性有待提升，得5分； 未提供相关内容的不得分。 注：投标人须提供平台服务实际使用界面截图并加盖公章。 |
|  |  | 数据审核及异常数据判断方案 | 6 | 根据投标供应商提供的方案，是否提供了多种具体可行的异常数据判断方法，是否系统地阐述判断方法和依据，是否提出切实可行的问题核查方法及处理措施，是否制定完善的工作流程图。 完全满足上述要求，内容全面详细、可行性强的得6分；内容不全面的每缺一项扣1分，方案措施针对性不强的扣1分。 |
|  |  | 交接方案 | 6 | 在本项目合同期满后，投标人需保证所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将站点完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行简单描述，包含交接责任人、交接进度安排、交接保障措施、交接承诺函。交接方案包含内容全面、切实可行、措施针对性强的得6分，有偏差或不符合本项目实际情况的得3分，未提供承诺函的不得分。 |
|  |  | 应急预案 | 6 | 供应商对可能发生的问题，编制突发事件的应急预案，预案应尽量罗列可能发生的（如停电、设备故障、站房损坏等）突发问题，明确应急小组成员，确定应急响应时间，提出针对性应急措施。 应急预案包含内容全面、措施针对性强的得6分，内容不全面的每缺一项扣1分，方案措施针对性不强的扣2分。 |
|  |  | 运维服务质量保证 | 6 | 投标供应商需具有与站点相匹配的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器备机，此项满分为6分，不提供不得分。注：需提供以下证明材料，否则不得分：①提供备机的采购或租赁合同扫描件加盖公章（如为投标人自产产品可无需提供）；②提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等；③提供备机有效期内的适用性检测证书扫描件。 |
| 4 | 履约能力（22分） | 体系认证 | 3 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分 注:投标时提供的有效证书及官网证书信息查询截图，未提供不得分。 |
|  |  | 业绩能力 | 6 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签署日期为准）具有此类环境空气质量自动监测站点运维服务类似业绩的，每提供一份得2分，本项最高得6分。 投标时提供合同扫描件。未提供不得分。 |
|  |  | 车辆配备情况 | 4 | 运维用车基础配备要求1辆，得2分；满足基础要求后，增加1辆运维用车，再加2分。满分4分。 投标时提供车辆保障承诺函（承诺函格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 人员配备 | 9 | 1.投标人为本项目派遣的项目负责人须具备环保或仪器仪表类中级及以上技术职称证书和省级及以上生态环境部门颁发的环境空气自动监测站运维技术培训合格证书的，得3分；未提供的不得分。（证书须在有效期内） 2.为本项目配备的项目组成员中（不包括项目负责人）具有国家环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维培训合格证书（须在有效期内），每提供1人得3分，本项最高得6分。 注：投标时上述条款需提供专职人员一览表，至少包含人员姓名、联系电话、职位等（格式自拟）、相应的证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料或退休返聘证明扫描件） |
| 5 | 其他 （2分） | 节能环保 | 2 | 1.响应产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

包件二评标方法与评标标准

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 投标报价 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。 注：因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 技术部分（53分） | 运维服务方案 | 16 | 投标人按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备等情况，提供站点运行维护服务方案。运维方案应包括运维服务流程、日常管理维护的内容与频次（零部件的清洁与更换、站房及配套设备维护、校准校验等）、质量控制要求、运维台账填写、报表报告编制以及防范人为干扰等方面提供详细的运维计划。 完全满足本项目采购需求，能根据采购人需求进行方案设计，制定的方案内容详细完整，有针对性、可行性强，得16分； 基本满足本项目采购需求，制定的方案内容较为完整，方案具有针对性、可行性，得12分； 制定的方案内容简略，针对性、可行性有待提升，得10分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 质控方案 | 10 | 投标人按照技术规范需提供质控方案，方案内容应包含质控措施、项目与频次安排等。 完全满足本项目采购需求，能根据采购人需求进行方案设计，制定的方案内容详细完整，有针对性、可行性强，得10分； 基本满足本项目采购需求，制定的方案内容较为完整，方案具有针对性、可行性，得7分； 制定的方案内容简略，针对性、可行性有待提升，得5分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 数据审核及异常数据判断方案 | 6 | 根据投标供应商提供的方案，是否提供了多种具体可行的异常数据判断方法，是否系统地阐述判断方法和依据，是否提出切实可行的问题核查方法及处理措施，是否制定完善的工作流程图。 完全满足上述要求，内容全面详细、可行性强的得6分；内容不全面的每缺一项扣1分，方案措施针对性不强的扣1分。 |
|  |  | 交接方案 | 6 | 在本项目合同期满后，投标人需保证所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将站点完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行简单描述，包含交接责任人、交接进度安排、交接保障措施、交接承诺函。交接方案包含内容全面、切实可行、措施针对性强的得6分，有偏差或不符合本项目实际情况的得3分，未提供承诺函的不得分。 |
|  |  | 应急预案 | 7 | 供应商对可能发生的问题，编制突发事件的应急预案，预案应尽量罗列可能发生的（如停电、设备故障、站房损坏等）突发问题，明确应急小组成员，确定应急响应时间，提出针对性应急措施。 应急预案包含内容全面、措施针对性强的得7分，内容不全面的每缺一项扣1分，方案措施针对性不强的扣2分。 |
|  |  | 运维服务质量保证 | 8 | 投标供应商需具有与站点相匹配的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器备机，此项满分为8分，不提供不得分。注：需提供以下证明材料，否则不得分：①提供备机的采购或租赁合同扫描件加盖公章（如为投标人自产产品可无需提供）；②提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等；③提供备机有效期内的适用性检测证书扫描件。 |
| 4 | 履约能力（25分） | 体系认证 | 3 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分 注:投标时提供的有效证书及官网证书信息查询截图，未提供不得分。 |
|  |  | 业绩能力 | 9 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签署日期为准）具有此类环境空气质量自动监测站点运维服务类似业绩的，每提供一份得3分，满分9分。 投标时提供合同扫描件。未提供不得分。 |
|  |  | 车辆配备情况 | 4 | 运维用车基础配备要求1辆，得分；满足基础要求后，增加1辆运维用车，再加2分。满分4分。投标时提供车辆保障承诺函（承诺函格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 人员配备 | 9 | 1.投标人为本项目派遣的项目负责人须具备环保或仪器仪表类中级及以上技术职称证书和中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测站运维技术培训合格证书的，得3分；未提供的不得分。（须在有效期内） 2.为本项目配备的项目组成员中（不包括项目负责人）具有国家环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维培训合格证书（须在有效期内），每提供1人得3分，本项最高得6分。 投标时提供上述条款需提供专职人员一览表，至少包含人员姓名、联系电话、职位等（格式自拟）、相应的证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料或退休返聘证明扫描件） |
| 5 | 其他 （2分） | 节能环保 | 2 | 1.响应产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件（包件   ）

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、项目组成员一览表

十五、资格性审查响应对照表

十六、符合性检查响应对照表

十七、开标一览表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

## 七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009   号滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：盐城市滨海生态环境局

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

我单位承诺合同履行期限：            ，服务标准：合格。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市滨海生态环境局组织的采购编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009  ，滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市滨海生态环境局单位的采购文件编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009   的滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

注：1、本项目采用固定单价合同。综合单价是指投标人负责为完成本次运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括站点运维费（含人工费、交通费、差旅费、食宿费、电费、网费、配件费、耗材费等）、质控费用（含标准物质、质控设备等）、数据平台的更新、重建、维护、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

2、中标人收到中标通知书三十日内须凭中标通知书与招标人签订合同。

3、行数不够，自行添加。

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、项目组成员一览表

投标人全称（加盖公章）：

| …… |  |  |  | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  | … |

注:1、行数不够,自行添加

2、证明材料附后

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

日  期：

十五、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 中小企业声明函 |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 9 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 10 | 中小企业声明函 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十六、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 其他实质性响应内容 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：滨海县镇区（街道）空气质量监测网络运维服务项目

招标编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0009

投标报价： 万元

日期：    年   月   日

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（此材料须签名盖章后放进投标文件中）

十九、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。